## Finanšu piedāvājumi
Laboratorijas preču iegāde (B daļa)
Finanšu piedāvājumi
|  | 1. Interautomātika | Atbilst/Neatbilst | 2. DIVI-DENT | Atbilst/Neatbilst | Paraugi Atbils/Neatbilst | 3. Mediq Latvija | Atbilst/Neatbilst | Paraugi Atbils/Neatbilst | 4. Arbor Medical korporācija | Atbilst/Neatbilst | Paraugi Atbils/Neatbilst | 5. Amerikas Baltijas Tehnoloģiju korporācija | Atbilst/Neatbilst | Paraugi Atbils/Neatbilst | 6. Sarstedt | Atbilst/Neatbilst | Paraugi Atbils/Neatbilst | 7. BioAvots | Atbilst/Neatbilst | Paraugi Atbils/Neatbilst | 8. ORCUS | Atbilst/Neatbilst | Paraugi Atbils/Neatbilst | 9. BIOTECHA | Atbilst/Neatbilst | Paraugi Atbils/Neatbilst | 10. DIAMEDICA | Atbilst/Neatbilst | Paraugi Atbils/Neatbilst | 11. Labochema Latvia | Atbilst/Neatbilst | Paraugi Atbils/Neatbilst | 12. GenMedica | Atbilst/Neatbilst | Paraugi Atbils/Neatbilst | 13. HYDROX | Atbilst/Neatbilst | Paraugi Atbils/Neatbilst | 14. Interlux | Atbilst/Neatbilst | Paraugi Atbils/Neatbilst | 15. OMNILAB baltic | Atbilst/ neatbilst | Paraugi atbilst/ neatbilst | 16. Inbio OU | Atbilst/ neatbilst | Paraugi Atbilst/ neatbilst | 17. Quantum Latvija | Atbilst/ neatbilst | Paraugi atbilst/ neatbilst | 18. Medeksperts | atbilst/ neatbilst | Paraugi atbilst/ neatbilst | 19. Santeks | atbilst/neatbilst | Paraugi atbilst/ neatbilst | 20. J.I.M. | atbilst/ neatbilst | paraugi atbilst/ neatbilst | 21. INVITROS | atbilst/ neatbilst | paraugi atbilst/ neatbilst | 22. MEDILINK | atbilst/ neatbilst | paraugi atbilst/ neatbilst
Nr.p.k. | Prece | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  |  | Kopā par daļu, eur bez PVN
1 | Monoklonālie reaģenti primārai asins grupu un apakšgrupu noteikšanai (piedāvāt visu daļu kopā) | [26 empty] | 27855.32 | Atbilst.
2 | Palīgpiederumi asins grupu noteikšanai (piedāvāt visu daļu kopā) | [53 empty] | 4360 | Atbilst | Atbilst
3 | Laboratorijas preces, saderīgas darbam ar ID-Centrifūgu 6S, ID-Centrifūgu 24S, ID-Inkubatoru 37 S I (piedāvāt visu daļu kopā) | [62 empty] | 390518.42 | Atbilst | Atbilst
4 | Eksprestesti grūtniecības un priekšlaicīgu dzemdību diagnostikai (piedāvāt visu daļu kopā) | [35 empty] | 15900 | [20 empty] | 4540.2
5 | Eksprestesti slēpto asiņu noteikšanai fēcēs | 2894 | [31 empty] | 8235.5 | [5 empty] | 1600 | Atbilst. | [7 empty] | 6045 | [8 empty] | 2874.5 | [5 empty] | 1780
6 | Eksprestesti infekciju diagnostikai | [11 empty] | 274.8 | [26 empty] | 623.7 | [5 empty] | 197.1 |  |  | 471.6 | [8 empty] | 523.41
7 | Testi infekciju slimību diagnostikai | 1032 | [7 empty] | 570 |  |  | 792 | [20 empty] | 1116 | [5 empty] | 1039.08 | Nav lētākais pēc aritmētikas labojumiem. Piedāvāts komplekts 100 iepakojumā, nepieciešams 400. |  |  |  |  | 545.7 |  | Nav aprēķināta cena atbilstoši prasītajam daudzumam. Prasīts 400 iepakojumā, piedāvā 200. | [6 empty] | 579
8 | I Reaģenti Imūnfluorescences metodei | [11 empty] | 8834.6 | Atbilst.
9 | II Reaģenti Imūnfluorescences metodei | [47 empty] | 8415.44 |  | Atbilst
10 | III Reaģenti Imūnfluorescences metodei | [32 empty] | 1372 |  | Neatbilst specifikacijai nav HEP 2 šūnas | [12 empty] | 2793 |  | Atbilst..
11 | IV Reaģenti Imūnfluorescences metodei | [47 empty] | 576 |  | Atbilst
12 | V Reaģenti Imūnfluorescences metodei | [47 empty] | 1263 |  | Atbilst
13 | VI Reaģenti Imūnfluorescences metodei | [32 empty] | 616 | Atbilst. | [13 empty] | 766
14 | VII Reaģenti Imūnfluorescences metodei | [47 empty] | 2625 |  | Atbilst
15 | VIII Reaģenti Imūnfluorescences metodei | [32 empty] | 1470 | [14 empty] | 1166.4 |  | Atbilst
16 | IX Reaģenti Imūnfluorescences metodei | [32 empty] | 840 | [14 empty] | 810.24 |  | Atbilst
17 | I Reaģenti Elisa metodei
18 | II Reaģenti Elisa metodei | [26 empty] | 18. neatbilsts (nav pilns piedāvājums)
19 | III Reaģenti Elisa metodei | [50 empty] | 32305 |  | Atbilst.
20 | IV Reaģenti Elisa metodei
21 | V Reaģenti Elisa metodei
22 | VI Reaģenti Elisa metodei | 2814 | [25 empty] | 3339 | [29 empty] | 2640 |  | Atbilst
23 | VII Reaģenti Elisa metodei | 2832 | Atbilst. | [45 empty] | 1040 |  | Neatbilst. Piedāvājumā ir TSH noteikšana nevis antivielu pret TSH noteikšana | [6 empty] | 720 |  | Neatbilst. Piedāvājumā ar kodu TSH1030 ir TSH noteikšana nevis antivielu pret TSH noteikšana
24 | Laboratoriju krāsas |  |  | 1536 | Nav CE vai IVD | Paraugi 24.5 un 24.6. Nav iesniegti. Līdz ar ko nav iespējas pārliecināties par preces atbilstību, kā arī nav viennozīmīga dokumentāra apliecinājuma, ka piedāvātajiem produktiem ir CE marķējums un tie ir paredzēti IVD lietošanai. Iesniegtais dokuments 4.lpp. neapliecina prasību un arī iesniegtie skaidrojumi nav apliecinoši. | 12990.2 | Cena. | [10 empty] | 5139 |  | Atbilst | [9 empty] | 6901.7 |  | Nav paraugi | 6985.6
25 | Vispārēja tipa barotnes un barotņu piedevas mikroorganismu audzēšanai un izolēšanai | [5 empty] | 11923.8 | Barotņu sastāvs neatbilst specifikācijā norādītajai receptūrai. | [31 empty] | 12270 | Atbilst. | [13 empty] | 9991.5804 |  | Barotņu sastāvs neatbilst specifikācijā norādītajai receptūrai.
26 | Barotnes un piedevas jersīniju savairošanai (piedāvāt visu un no viena ražotāja) | [5 empty] | 441.15 | [26 empty] | 670.8 | [5 empty] | 274.5 | Atbilst.
27 | Barotnes sēņu audzēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [5 empty] | 4590 | [47 empty] | 5439.678 | [5 empty] | 4121.4 |  | Atbilst.
28 | Barotnes enterobaktēriju audzēšanai un diagnostikai JĀPĀRSLUDINA | [5 empty] | 7727.7 | Neatbilst. Barotņu sastāvs neatbilst specifikācijai 28.7, 28.8, 28.10,u.c. | [25 empty] | 20572.26 |  | Neatbilst tehniskās specifikācijas poz.28.10,28.9,28.7. | [18 empty] | 9225.69 |  | Neatbilst tehniskās specifikācijas poz.28.3,28.7,28.8 28.9 u.t.t.
29 | Barotnes un piedevas prasīgu mikroorganismu audzēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [5 empty] | 2966.4 | Barotņu sastāvs netbilst tehniskās specifikācijas prasībām, poz.,29,2,. | [46 empty] | 3731.328 |  | Atbilst.
30 | I Difterijas korinobaktēriju diagnostikai nepieciešamās barotnes
31 | II Difterijas korinobaktēriju diagnostikai nepieciešamās barotnes | [5 empty] | 120 | Neatbilst. Pēc kataloga paredzēts stafilokokiem. | [46 empty] | 313.08 |  | Atbilst.
32 | III Difterijas korinobaktēriju diagnostikai nepieciešamās barotnes | [32 empty] | 612.3 | [20 empty] | 256.788 |  | Atbilst
33 | I Barotne difterijas virulences noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
34 | II Barotne difterijas virulences noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
35 | III Barotne difterijas virulences noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
36 | Barotnes kampilobaktēriju audzēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [5 empty] | 1773.3 | [47 empty] | 1448.946 |  | Atbilst
37 | Barotnes barības vielu prasīgo mikroorganismu audzēšanai | [5 empty] | 381.6 | Neatbilst. Barotņu sastāvs neatbilst tehniskā specifikācoijā norādītajhai receptūrai. | [25 empty] | 910.62 | Atbilst. | [19 empty] | 801.9 |  | Neatbilst specifikācijai, nav norādīts ražotājs, nav norādīta iepkojums pievienotajos materiālos, nevar tikt izvērtēts.
38 | Barotnes Cl. difficlile audzēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [53 empty] | 1139.895 |  | Atbilst
39 | Selektīvās un diferenciāldiagnostiskās barotnes | [5 empty] | 3707.1 | Neatbilst. Barotņu sastāvs neatbilst tehniskai specifikācijai poz. 39.2, 39.4. | [25 empty] | 4612.83 | Atbilst. | [19 empty] | 3482.562 |  | Neatbilst.Poz.39.1, nav ražotājs, nav iepakojums 2. 39,2, Nav norādīts katalogā iepakojums 39.3. u.c.
40 | Reaģentu komplekts Cl. difficlile identifikācijai( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [20 empty] | 754.8 | Atbilst.
41 | Gatavās hromagāru plates mikroorganismu izdalīšanai un diferencēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 6732 | Nav no viena ražotāja,3.,4.,5. neatbilst tehniskai specifikācijai. | [24 empty] | 13262.4 | Atbilst. | [25 empty] | 11781.36 |  | Neatbilst. Piedāvāti vairāki ražotāji.Poz .45.2, 45.3, piedāvātā prece katalogā neatbilst tehniskai specifikācijai. Daļai piedāvāto preču vispār nav norādīts ražotājs.
42 | Hromagaru barotnes mikroorganismu identifikācijai( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [35 empty] | 7930.8 | Atbilst.
43 | Gatavā hromogēnā barotne S.agalactia izolēšanai un identifikācijai | 734.4 | Atbilst. | [24 empty] | 792 | [26 empty] | 2685.6
44 | Divpusējās gatavās barotnes (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [5 empty] | 900
45 | Gatavās barotnes Petri platēs mikroorganismu izdalīšanai un identifikācijai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [38 empty] | 74791.72 | Atbilst. | [13 empty] | 37570.62 |  | Piedāvāti vairāki ražotāji.Poz .45.2, 45.3, piedāvātā prece katalogā neatbilst tehniskai specifikācijai. Daļai piedāvāto preču vispār nav norādīts ražotājs.
46 | Apkārtējo atmosfēru izmainošās sistēmas (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [26 empty] | 13728 | [26 empty] | 11901.3 |  | Atbilst
47 | Antibakteriālie diski un barotnes jutības noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [5 empty] | 236370 | [32 empty] | 212969.7 | Atbilst. | [13 empty] | 161981.33 |  | 47.3 netabilsts iepakojuma izmērs. Prasīts 1x50x10 piedāvājumā 1x50x5
48 | Antibakteriālie diski anaerobo mikroorganismu identifikācijai
49 | Antibakteriālie diski beta laktamāžu noteikšani (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [20 empty] | 17072.64 | Atbilst.
50 | E testi antibakteriālās MIC noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [5 empty] | 40500 | [20 empty] | 15120 | Atbilst. | [25 empty] | 59343.6
51 | Unificētās mikroorganismu ID /MIC sistēmas (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [38 empty] | 38419.8 | Atbilst.
52 | Materiāli urogenitālo mikoplazmu identifikācijai un jutības noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 9720 | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Piedāvā iepak. 1 x 20. Prasīts 1 x 25 |  |  |  | 14025 | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Dažādi ražotāji. | [19 empty] | 34500 | Atbilst.
53 | Aglutinējošie serumi izdalīto mikroorganismu kultūru identifikācijai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 4224 | Atbilst. |  |  |  | 16221 | [47 empty] | 17477.01
54 | Aglutinējošie serumi pneimokoku serogrupu noteikšanai ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [5 empty] | 16329 | Atbilst.
55 | ATCC kultūras | [38 empty] | 12442.5 | Atbilst. | [13 empty] | 20871.45
56 | Immunhtomatogrāfijas testi fēču skrīningam uz toksigēno C.difficile. Piegāde 24 - 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas. | 16170 |  |  |  |  | 7650 | Atbilst |  |  |  |  | 22500 | [8 empty] | 13800 | [5 empty] | 15240 | [11 empty] | 12300
57 | Immunhtomatogrāfijas testi legionellu antigēna noteikšanai fēcēs. Piegāde 24 - 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas. JĀVEIC IZLOZE JO DIVI L¦ET¦AKIE AR VIENĀDU CENU 75000. | 174600 |  |  |  |  | 75000 | Atbilst |  |  |  |  | 122400 | [8 empty] | 75000 | [5 empty] | 113400 | [11 empty] | 111000 | [14 empty] | 605040
58 | Immunhtomatogrāfijas testi S.pneumoniae noteikšanai urīnā. Piegāde 24 - 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas. | 3974.4 |  |  |  |  | 6480 | [5 empty] | 5184 | [26 empty] | 3196.8 | Atbilst.
59 | Immunhtomatogrāfijas testi C.difficile A un A toksīnu noteikšanai fēcēs. Piegāde 24 - 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas. | 142400 |  |  |  |  | 94000 | [5 empty] | 160000 | [8 empty] | 84000 | Atbilst. |  |  |  |  | 158800 | [11 empty] | 136000 | [14 empty] | 440000 | [5 empty] | 288000
60 | Krēpu šķīdināšanas reakrīvi | [53 empty] | 1419.84 |  | Atbilst
61 | Reaģenti izmeklēšanai uz pneimocistām PĀRSLUDINĀT | [53 empty] | 1353.42 |  | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Piedāvā citu diagnostikas metodi.
62 | Ķīmiskie reaktīvi mikroorganismu identifikācijai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [5 empty] | 3456 | [32 empty] | 936 | Atbilst | [13 empty] | 2748.06
63 | Reaktīvs indola noteikšanai pusšķidrajā agarā | [5 empty] | 330.12 | [20 empty] | 1134 | [11 empty] | 302.4 | Atbilst | [13 empty] | 4008.375
64 | Adatas pozitīvo asins uzsējumu izsēšanai no asins uzsējumu pudelēm | [26 empty] | 8928 | Atbilst
65 | Karbapenemāzes OXA-48 identifikācijas testi | [26 empty] | 2100 | Atbilst | [28 empty] | 1118.04 |  | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Prasīti testi ekspresdiagnostikai. Piedāvāta cita diagnostikas metode.
66 | Candida ģints sēņu antimikotiskās jutības noteikšanas reaģenti | 5070 | Atbilst.
67 | Candida ģints sēņu identifikācijas un jutības noteikšanas komplekti pret antimikotiskajiem līdzekļiem (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 6138 | Atbilst.
68 | Streptokoku grupu identifikācijas testi t.sk. Pneimokoku un enterokoki identifikācijas testi (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [53 empty] | 22455.84 |  | Atbilst
69 | MRA identifikācijas testi ar monoklonālām antivielām | [35 empty] | 12000 |  |  | 5032.5 | Atbilst | [13 empty] | 5671.8
70 | Identifikācijas testi dažādi ar diskiem | [53 empty] | 797.82 |  | Atbilst
71 | Pneimokoku identifikācijas diski | [5 empty] | 945 | [20 empty] | 2880 | [26 empty] | 401.4 |  | Atbilst
72 | Beta laktamāzes noteikšanas diski | [5 empty] | 1279.92 | [47 empty] | 696.72 |  | Atbilst
73 | H.influenzae identifikācijas testi | [5 empty] | 189 | [47 empty] | 75.42 |  | Atbilst
74 | S.aureus identifikācijas testi apstiprinošai diagnostikai | [5 empty] | 7020 | Neatbilst iepakojums. Tehniskajā specifikācijā ir prasīts iepakojums 10x15 ml, bet tiek piedāvāts 5x4 ml. | [46 empty] | 8860.8 |  | Atbilst.
75 | S.aureus ekspressdiagnostikas reaģenti | [53 empty] | 4878 |  | Atbilst | 7196.4
76 | Asins un to komponentu piedavas barotnēm ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [5 empty] | 60148.5 | [47 empty] | 13443.21 |  | Atbilst |  |  |  | 14343.15
77 | Ķīmijas preces mikrobioloģiskiem izmeklējumiem | [23 empty] | 4652.52 | Atbilst.
78 | Reaģents streptokoku antibakteriālās jutibas noteikšanas barotnēm | [29 empty] | 3800.8 | Atbilst
79 | Krāsa mikroorganismu mikroskopijai fluoriscentā mikroskopā | [53 empty] | 741.3 |  | Atbilst
80 | Fluoriscentās krāsas tuberkulozes mikrobaktēriju mikroskopijai ar fluoroscences mikroskopu | [53 empty] | 3555.12 |  | Atbilst
81 | Reaģeni hlamīdiju diagnostikai ar fluoriscento metodi | [38 empty] | 10440 | Atbilst | [13 empty] | 43983.6
82 | Krāsu komplekts aciforezistento nūjiņu mikroskopijai |  |  | 648 | Nav viennozīmīga dokumentāra apliecinājuma, ka piedāvātajiem produktiem ir CE marķējums un tie ir paredzēti IVD lietošanai. Iesniegtais dokuments 4.lpp. neapliecina prasību un arī iesniegtie skaidrojumi nav apliecinoši. |  | 936 | Atbilst. | [10 empty] | 1285.2 | [35 empty] | 2524.5 |  |  | 999.36
83 | DNS/RNS izdalīšanas komplekti un reaģenti molekulāri bioloģiskajiem izmklējumiem ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [17 empty] | 51141 | Neatbilst. Katalogā norādītais neatbilst tehniskai specifikācijai: 83.1 gDNS iespējams izdalīt no 2 ml asiņu, kas neatbilst prasībām, 83.2 piedāvātajam produktam nav izdalīšanas protokola no urīna, 83.5 piedāvaitas produkts nesatur inhibitoru novākšanas sveķus un tabletes InhibitX vai ekvivalentas tabletes. Produkti nav paredzēti IVD lietošanai. | [16 empty] | 66651 | Atbilst
84 | Specifiskie reaģenti molekulāri bioloģiskajiem izmeklējumiem | [17 empty] | 138525.18 | Neatbilst. Katalogā norādītais neatbilst tehniskai specifikācijai: 84.2 neatbilst bufera receptūra, nav norādes, ka komplektā būtu ne mazāk kā 4 mL 10x gela uznešanas koncentrāts, 84.3 nav atbilstošs produkta iepakojums. | [16 empty] | 147412.44 | Atbilst.
85 | Laboratoriju krāsas mikroorganismu krāsošanai pēc Grama metodes( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja). PARSLUDINAM |  |  | 1520 | Neatbilst tilpums tehniskai specifikācijai, nav norādes par speciālu krānu izliešanai? |  | 2528 | Neatbilst tilpums tehniskai specifikācijai, nav norādes par speciālu krānu izliešanai. | [10 empty] | 3220 | Neatbilst tilpums tehniskai specifikācijai, nav norādes par speciālu krānu izliešanai.
86 | Pipešu uzgaļi darbam ar MALDI TOF masas spektrometru( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [5 empty] | 1213.6 | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Nav norādīta saderība ar MALDI TOF masas spektrometru. | [34 empty] | 6420.8 |  | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Nav norādīta saderība ar MALDI TOF masas spektrometru. | 1298.08 |  | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Nav norādīta saderība ar MALDI TOF masas spektrometru. | 5228.48 |  | Atbilst. .
87 | Pipešu uzgaļi un kastes molekurāro bioloģiskiem izmeklējumiem( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [5 empty] | 2213.58 | [20 empty] | 1998 | Atbilst | [7 empty] | 4101.12 | [5 empty] | 2550.6
88 | Pipešu uzgaļi handstep pipetēm( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [35 empty] | 35160 |  |  | 29850 | Nav iespējams savienot ar BRANDHandyStep pipetēm. Neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. |  | 19734 |  | Nav iespējams savienot ar BRANDHandyStep pipetēm. Neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. | 28032.6 |  | Nav iespējams savienot ar BRANDHandyStep pipetēm. Neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
89 | Plastmasas palīgpiederumi molekulāri bioloģiskiem izmeklējumiem ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [14 empty] | 11253 | Atbilst | [25 empty] | 18140.74 |  |  | 21138.06
90 | Pipetes darbam ar MALDI TOF masas spektrometru ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja). Tiek pārtraukta bez rezultāta, jo ar esošo tehnisko specifikāciju nav sasniegt iepirkuma mērķis. Nepieciešami būtiski grozījumi tehniskajā specifikācijā. | [5 empty] | 4456 | [20 empty] | 5740 | [11 empty] | 5630 |  |  | 7793 | [5 empty] | 5894.4
91 | Mikrobioloģiskās cilpas (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [5 empty] | 129360 |  |  | 121800 | [5 empty] | 7910 | Atbilst. | [19 empty] | 172200 |  |  | 14280 |  |  | 15288 | [20 empty] | 115500
92 | Petri plates (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [5 empty] | 53128.8 | [8 empty] | 30107.4 | Atbilst. | [28 empty] | 45994.5
93 | Stobriņi un Pastera pipetes(piedāvāt visu daļu kopā un no viena ražotāja) | [14 empty] | 6691.5 | Atbilst. | [28 empty] | 3659.4 | Neatbilst specifikācijai,dažādi ražotāji
94 | Stikli laboratoriskiem izmeklējumiem | [5 empty] | 783.24 | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Pozīcija 94.2 stobriņi nav ar konisku galu un nav graduēti. |  | 4173 | [8 empty] | 2299.95 | Atbilst.. | [22 empty] | 6984.45 |  |  | 10190.7
95 | Pudeles laboratoriskiem izmeklējumiem (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [5 empty] | 862.8 |  | Atbilst | 996 | [35 empty] | 1177.8
96 | Transporta barotnes un izmeklējamā materiāla noņemšanai nepieciešamie instrumenti aerobiem un fakultatīvi anaerobiem mikroorganismiem (Piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | [5 empty] | 29094 |  |  | 20301 | [26 empty] | 7406.28 |  | Atbilst | 26350.5 | [5 empty] | 18933 | [17 empty] | 15425.1
97 | Sistēmas un barotnes aerobo, fakultatīvi anaerobo un anaerobo mikroorganismu ilgstošai uzglabāšanai | [5 empty] | 14400 |  |  | 10920 | Atbilst.
98 | Piederumi utilizācijai ( piedāvāt visu sadaļu no vien a ražōtāja) | [5 empty] | 15552 | [8 empty] | 5733 | Atbilst. | [10 empty] | 10312.2 | [11 empty] | 7398 |  |  | 9115.2 |  |  | 6083.28
99 | Piederumi un aprīkojums mikrobioloģiskiem izmeklējumiem | [5 empty] | 11724 | Atbilst.
100 | Sterila eļļa mikrobioloģiskem izmeklējumiem JĀRĀRSLUDINA | [5 empty] | 414 | Iepakojums neatbilst tehniskai specifikācijai. Nav norādes, ka ir sterila.
101 | Minerāleļļas mikroorganismu mikrposkopijai | [17 empty] | 1392 | Atbilst | [16 empty] | 1983.24
102 | Sterili tamponi mikrobioloģiskiem izmeklējumiem | [8 empty] | 2736 | [29 empty] | 2160 | [5 empty] | 1656 |  | Atbilst
103 | Indikātora lentas autoklāviem un žavējamiem skapjiem | [5 empty] | 267.6 | Atbilst.
104 | Diagnostiskie komplekti molekulāri bioloģiskiem izmeklējumiem ar reālā laika PĶR | [35 empty] | 109167.36 | Atbilst.
105 | Reģenti HCV RNS noteikšanai | [35 empty] | 4330.08 | Atbilst. |  | 6600
106 | Reaģenti HCV genotipēšanai | [35 empty] | 8100 | Atbilst.
107 | Krāsas citoloģijai I |  |  | 432 | Nav viennozīmīga dokumentāra apliecinājuma, ka piedāvātajiem produktiem ir CE marķējums un tie ir paredzēti IVD lietošanai. Iesniegtais dokuments 4.lpp. neapliecina prasību un arī iesniegtie skaidrojumi nav apliecinoši. | [13 empty] | 1803 | [11 empty] | 1197.9 | Atbilst
108 | Krāsas citoloģijai II | [29 empty] | 299.4 | Atbilst.
109 | Reaģenti citoloģijai I |  |  | 24 | Nav viennozīmīga dokumentāra apliecinājuma, ka piedāvātajiem produktiem ir CE marķējums un tie ir paredzēti IVD lietošanai. Iesniegtais dokuments 4.lpp. neapliecina prasību un arī iesniegtie skaidrojumi nav apliecinoši. | [25 empty] | 26.7 | Atbilst.
110 | Immersijas eļļa JĀPĀRSLUDINA | [17 empty] | 1242 | Atsaukts piedāvājums
111 | Reaģenti citoloģijai III | [17 empty] | 151.2 | [26 empty] | 140.4 |  |  | 177 | [8 empty] | 129.6 |  | Atbilst
112 | Laboratorijas piederumi citoloģijai I | [5 empty] | 5190.3 |  |  | 2742 | [8 empty] | 2254.8 | Atbilst. | [22 empty] | 7325.7 | [14 empty] | 2716.2
113 | Laboratorijas piederumi citoloģijai II Zudusi vajadzība, tiek izbeigts bez rezultāta. | [5 empty] | 88.5 |  |  | 63 | [8 empty] | 117 | [29 empty] | 204
114 | Laboratorijas piederumi citoloģijai III Zudusi vajadzība, tiek izbeigts bez rezultāta. | [5 empty] | 675 |  |  | 636 | [8 empty] | 297
115 | I.Slēgtās asins noņemšanas sistēmas (piedāvāt visu daļu kopā no viena ražotāja) | [26 empty] | 288047 | Tehniskās specifikācijas: poz.115. vispārējās prasības 2.8 Nav stabils uz virsmas novietojot horizontālā stāvoklī. 115.6. un 115.7. Minimālās uzpildes indikators nav iegravēts uz stobriņa un nav labi saskatāms no visām pusēm, 115.11. Nav iesniegti pierādījumi terapeitisko medikamentu 7 dienu stabilitātei paraugā.115.12. un 115.13.Piedāvātais produkts neatbilst paredzētajam lietošanas mērķim, t.i., nav paredzēts asins parauga paņemšanai. Pievienotajā Kvalitātes sertifikātā norādīts cits lietošanas mērķis. Ne vienmēr drošības mehānisms ir novietots adatas punkcijas leņķa augšpusē, nav iespējams nepārprotami un intuitīvi to iestatīt.115.15.Nav savienojamas ar punktā 115.17 piedāvāto adatas un stobriņa turētāju, 115.16.Nav savienojams ar punktos 115.14 un 115.15 piedāvātajām adatām. | [10 empty] | 312880 | [23 empty] | 285640 | Netabilst tehniskās specifikācijas prasībām:poz. 115.6. un 115.7.Minimālās uzpildes indikators nav iegravēts uz stobriņa un nav labi saskatāms no visām pusēm, 115.11.Centrifugēšanas laiks 10 min., kas neatbilst specifikācijai. Nav iesniegti pierādījumi terapeitisko medikamentu 7 dienu stabilitātei paraugā.115.12 un 115.13 Piedāvātais produkts nav asins savākšanas adata, bet adatas un adatas turētāja nedalāms savienojums. Adatas slīpais leņķis vienmēr neatrodas augšpusē un drošības mehānisms ir kustīgs, tātad nav vienmēr novietots adatas punkcijas leņķa augšpusē. 115.17.Uz iesniegtā parauga nav uzraksta, ka tas ir vienreizlietojams.
116 | II.Slēgtās asins noņemšanas sistēmas | [14 empty] | 21000 | Atbilst
117 | Kapilāro asiņu noņemšanas sistēmas (piedāvāt visu daļu kopā no viena ražotāja) | [14 empty] | 2254.5 | Atbilst | [10 empty] | 11168.7 | [35 empty] | 2301
118 | Urīna savākšanas sistēmas (piedāvāt visu daļu kopā no viena ražotāja) | [8 empty] | 39528 | [17 empty] | 34067 | [35 empty] | 23893.5 |  | Atbilst
119 | Fēču savākšanas trauki | [5 empty] | 8300 | [8 empty] | 4900 | Atbilst | [19 empty] | 11000
120 | Plastmasa - mikroreakcijas trauciņi, statīvi | [14 empty] | 3325.6 | Atbilst
121 | Plastmasa - kameras
122 | Stikli laboratoriskiem izmeklējumiem | [5 empty] | 25069.71 |  |  | 11893.6 | [8 empty] | 19947.35 | [14 empty] | 9406.11 | Atbilst. | [7 empty] | 30960.2 |  |  | 36868.52
123 | Piederumi utilizācijai | [14 empty] | 115235.6 | Atbilst | [10 empty] | 202966
124 | Citi palīgpiederumi laboratoriskiem izmeklējumiem I | [14 empty] | 430 | Atbilst | [10 empty] | 550
125 | Citi palīgpiederumi laboratoriskiem izmeklējumiem II | [14 empty] | 1920 | Atbilst
126 | Citi palīgpiederumi laboratoriskiem izmeklējumiem III | [14 empty] | 37.6 | Atbilst
127 | Pastēra pipetes | [5 empty] | 6050 |  |  | 4760 | [5 empty] | 4645 | Atbilst
128 | Mēģenes darbam ar VITEK | [14 empty] | 96160 | Atbilst | [10 empty] | 334616
129 | Mēģenes | [14 empty] | 6364 | Atbilst
130 | Mēģenes autoklavējamas | [5 empty] | 4580.8 | [8 empty] | 2925 | Atbilst | [25 empty] | 25966.6
131 | Pipetes un pipešu piederumi HLA laboratorijai | [38 empty] | 6296.8 | Atbilst.
132 | Citi laboratoriju ķīmiski reaktīvi un vielas JĀPĀRSLUDINA | [23 empty] | 40806 | 132.9 neatbilst tehniskai specifikācijai. Nepieciešamais tilpums iepakojumam ir 50 ml, bet tiek piedāvāts iepakojums 1 l.
133 | Pudeles pagatavojumu medikamentu iepildīšanai | [5 empty] | 57330
134 | Laboratorijas preces analizatoram MALDI TOF | [38 empty] | 1343035.3 | [23 empty] | 561036.5 |  | Atbilst
135 | Laboratoriju ķīmiskie reaktīvi un vielas patomorfoloģiskiem izmeklējumiem (Patoloģijas institūtam) I | [17 empty] | 58689.176 | [14 empty] | 48126.5 |  |  | 6232.21 |  | Neatbilst tehniskās specifikācijas poz. 135.1 neder, ļoti mīsktas konsistences, bloki slikti griežas, jāatkārto griezums. | [18 empty] | 20808.0036 |  | Atbilst
136 | Paraplasts DiaWax | [17 empty] | 3360 |  | Neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Ļoti mīkstas konsistences, bloki slikti griežas, jāatkārto griezums. | [12 empty] | 4410 |  |  | 305.9 |  | Neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, ļoti mīkstas konsistences, bloki slikti griežas, jāatkārto griezums. | 3990 | Atbilst | [16 empty] | 336 |  | Nav atvesti paraugi
137 | Kaulu smadzeņu biopsiju dekalcinācijas šķīdums Osteodec | [17 empty] | 1500 | [14 empty] | 1905 |  |  | 1323 | Atbilst |  | 2520
138 | Mikrotoma asmeņi | [5 empty] | 33300 |  | Atbilst | [27 empty] | 82344 | [11 empty] | 39000 | [8 empty] | 22518 |  | Neatbilst: Sliktas kvalitātes, ātri paliek neasi
139 | Asmeņi operācijas materiāla izmēklēšanai | [5 empty] | 1732.5 |  | Atbilst | [27 empty] | 3705
140 | Asmeņi kriostatam Slee MEV, | [5 empty] | 288.6 |  | Atbilst | [27 empty] | 430.09
141 | Filter pads, Saderība ar aparātu TST 30/40, 22x115 mm | [26 empty] | 1760 |  | Atbilst
142 | Laboratoriju krāsas patologanatomiskiem izmeklējumiem (Patoloģijas institūtam) | [17 empty] | 8133 | [14 empty] | 8031.8 |  |  | 2715.04 |  | Neatbilst tehniskajai specifikācijai, kas tika konstatēts parauga pārbsaudes laikā, 142,3 nenotika reakcija. | 8510.1
143 | Plastmasa patomorfoloģiskiem izmeklējumiem (Patoloģijas institūtam) | [44 empty] | 6.27
144 | Stikli laboratoriskiem izmeklējumiem | [5 empty] | 28620 | [11 empty] | 13531.68 | [14 empty] | 9181.5 |  | Atbilst | [6 empty] | 29751 |  |  | 18955.5
145 | Patomorfoloģiskās arhivēšanas piederumi (Patoloģijas institūtam) | [5 empty] | 29045 | [11 empty] | 15594 | [20 empty] | 14844.85 |  | Atbilst | [6 empty] | 22256
146 | Anti-alfa-1-fetoproteīns | [17 empty] | 1497.6 | [8 empty] | 697.32 | [5 empty] | 494 |  | Atbilst | [9 empty] | 793.8
147 | Anti - augšanas hormons | [26 empty] | 1563.12 | [5 empty] | 1534 |  | Atbilst
148 | Anti - BCL2 onkoproteīns | [26 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 1014 |  | Atbilst
149 | Anti - Clq | [26 empty] | 200 |  | Atbilst
150 | Anti -C3c | [26 empty] | 170 |  | Atbilst | [15 empty] | 615.6
151 | Anti - C4c | [26 empty] | 602 |  | Atbilst
152 | Anti -CD117 | [26 empty] | 480 |  | Atbilst |  |  |  |  | Neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. 152. neatbilst tilpums - parsīts 0.2 piedāvā 0.5 tilpumu, līdz ar ko nevar izrēķināt un salīdzināt cenas.
153 | Anti CD21 | [17 empty] | 1675.7 | [8 empty] | 1565.2 |  | Atbilst
154 | Anti - CD246 | [26 empty] | 269 |  | Atbilst
155 | Anti - CD3 | [26 empty] | 2347.8 | [5 empty] | 1735.5 |  | Atbilst
156 | Anti - CD30 | [26 empty] | 1306.5 | [5 empty] | 1248 |  | Atbilst | [9 empty] | 1539
157 | Anti - CD34 | [26 empty] | 877.5 |  | Atbilst |  |  |  | 2177.5
158 | Anti Melan A | [17 empty] | 2104 | [8 empty] | 1014 |  | Atbilst | [15 empty] | 2116.8
159 | Anti - CD5 | [26 empty] | 2347.8 |  | Atbilst |  |  |  | 2960 | [11 empty] | 6350.4
160 | Anti-Myogenin | [17 empty] | 2158 | [8 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 1079 |  | Atbilst
161 | Anti - CD68 | [17 empty] | 2655.64 | [8 empty] | 3130.4 | [5 empty] | 1664 |  | Atbilst | [9 empty] | 1822.5
162 | Anti-CD4 | [26 empty] | 2860 | [5 empty] | 1534 |  | Atbilst | [9 empty] | 5086.8
163 | Anti -CD8 | [26 empty] | 2347.8 |  | Atbilst |  |  |  | 2652 | [11 empty] | 2916
164 | Anti -CD99 | [26 empty] | 3130.4 | [5 empty] | 2184 |  | Atbilst
165 | Anti - CEA | [26 empty] | 1742 | [5 empty] | 1664 |  | Atbilst | [9 empty] | 2430
166 | Anti-p16
167 | Anti-ACTH | [26 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 1144 |  | Atbilst | [9 empty] | 2041.2
168 | Anti-CD23 | [26 empty] | 2347.8 |  | Atbilst |  |  |  | 2964 | [11 empty] | 5886.27
169 | Anti-CD14 | [26 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 1053 |  | Atbilst
170 | Anti - desmīns | [17 empty] | 1942.2 | [8 empty] | 526.5 |  | Atbilst |  |  |  | 1345.5 | [11 empty] | 2424.6
171 | anti-Caldesmon | [17 empty] | 1473 | [8 empty] | 1806 | [5 empty] | 1215 |  | Atbilst
172 | Anti-Uroplakin III | [32 empty] | 1053 |  | Atbilst
173 | Anti - estrogēnu receptors | [17 empty] | 5553.5 | [8 empty] | 5500 | [5 empty] | 3145 |  | Atbilst
174 | Anti - FSH | [17 empty] | 1118 | [8 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 1037.4 |  | Atbilst | [9 empty] | 6277.5
175 | Anti- GFAP | [26 empty] | 602 |  | Atbilst |  |  |  | 800 | [11 empty] | 2389.5
176 | Anti - HPV | [26 empty] | 602 |  | Atbilst
177 | Anti - IgA | [17 empty] | 316.6 | [8 empty] | 335 | [5 empty] | 170 |  | Atbilst
178 | Anti - IgG | [17 empty] | 305.9 | [8 empty] | 335 | [5 empty] | 139 |  | Atbilst | [9 empty] | 529.2
179 | Anti - IgM | [17 empty] | 306 | [8 empty] | 335 | [5 empty] | 139 |  | Atbilst
180 | Anti - kalretīns | [26 empty] | 1204 | [5 empty] | 1090 |  | Atbilst
181 | Anti - kappa vieglās ķēdes | [26 empty] | 782.6 |  | Atbilst
182 | Anti-IDH1 R132H | [26 empty] | 994.5 |  | Atbilst | [15 empty] | 1074.6
183 | Anti - lambda vieglās ķēdes | [26 empty] | 602 |  | Atbilst | [15 empty] | 1058.4
184 | Anti - LH | [17 empty] | 1085.5 | [8 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 1045.2 |  | Atbilst
185 | Anti - melanosomu proteīns (HMB 45) | [17 empty] | 2487.81 | [8 empty] | 2347.8 | [5 empty] | 1673.1 |  | Atbilst | [9 empty] | 2106
186 | Anti - mezotēlijs, HBME-1 | [17 empty] | 1356.16 | [8 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 1040 |  | Atbilst
187 | Anti - mieloperoksidāze | [26 empty] | 699.4 |  | Atbilst
188 | Anti - MSH2 | [26 empty] | 468 | [5 empty] | 285 |  | Atbilst
189 | Anti- MSH6 | [26 empty] | 468 | [5 empty] | 327 |  | Atbilst | [9 empty] | 329.4
190 | Anti - progesterona receptori | [17 empty] | 9035 | [8 empty] | 7150 | [5 empty] | 6790 | [11 empty] | 4394.25
191 | Anti - prolaktīns | [32 empty] | 1482 |  | Atbilst | [9 empty] | 2025
192 | Anti - PSA | [26 empty] | 602 | [17 empty] | 388.8
193 | Anti - sinaptofizīns | [17 empty] | 1362.92 | [8 empty] | 2860 | [5 empty] | 1326 |  | Atbilst
194 | Anti - surfaktanta apoproteīns A
195 | Anti - timidilātsintāze | [26 empty] | 2347.8 |  | Atbilst
196 | Anti - TSH | [17 empty] | 1079 | [8 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 936 |  | Atbilst
197 | Anti-ATRX
198 | Anti-CD7 | [26 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 998.4 |  | Atbilst
199 | Anti - BER-EP4 | [26 empty] | 1306.5 | [5 empty] | 1248 |  | Atbilst
200 | Anti - MyoD1 | [26 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 1092 |  | Atbilst
201 | Anti - somatostatīns | [26 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 1352 | [11 empty] | 1279.8 |  | Atbilst
202 | Anti -CD1a | [17 empty] | 1788.8 | [8 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 1398.8 |  | Atbilst
203 | Anti-Napsin | [26 empty] | 1111.5 |  | Atbilst |  |  |  | 1606.8
204 | Anti - ciklīns D1 | [26 empty] | 3130.4 | [5 empty] | 3120 |  | Atbilst
205 | Anti - AMACR | [17 empty] | 350 | [8 empty] | 460 | [5 empty] | 330 |  | Atbilst
206 | Anti - BCL6 | [17 empty] | 2433.6 | [8 empty] | 2347.8 | [5 empty] | 2223 |  | Atbilst | [9 empty] | 2916
207 | Anti - MutL proteīna homologs 1 | [26 empty] | 1196 |  | Atbilst |  |  |  | 1482
208 | Anti - PTEN | [26 empty] | 676 |  | Atbilst
209 | Anti - nieru šūnu karcinomas marķieris | [26 empty] | 2347.8 | [17 empty] | 2052 |  | Atbilst
210 | Anti - S - 100 | [17 empty] | 533.4 | [8 empty] | 260 |  | Atbilst | [15 empty] | 369.9
211 | Anti-NSE | [26 empty] | 676 | [5 empty] | 494 |  | Atbilst | [9 empty] | 1587.6
212 | Anti - CD138 | [17 empty] | 3062.28 | [8 empty] | 3130.4 | [5 empty] | 2059.2 | [11 empty] | 3496.5
213 | Anti - von Villebrandta faktors | [17 empty] | 1209 | [8 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 579.8 |  | Atbilst | [9 empty] | 5167.8
214 | Anti - CD15 | [26 empty] | 2347.8 |  | Atbilst |  |  |  | 2379 | [11 empty] | 4006.8
215 | Anti - GranzymeB | [17 empty] | 636 | [8 empty] | 602 | [5 empty] | 470 |  | Atbilst
216 | Anti-p27 VIENĀDAS CENAS | [26 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 1565.2
217 | Anti-CD44 | [17 empty] | 1419.99 | [8 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 1014 |  | Atbilst | [9 empty] | 1927.8
218 | Anti-MSH2 | [26 empty] | 1100 | [5 empty] | 650 |  | Atbilst | [9 empty] | 931.5
219 | Anti-MSH6 | [26 empty] | 1100 | [5 empty] | 650 | [11 empty] | 642.6 |  | Atbilst
220 | Anti-inhibīns alfa | [26 empty] | 832 |  | Atbilst |  |  |  | 1159.6
221 | Anti-kolagēns IV | [17 empty] | 1482 | [8 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 1014 |  | Atbilst | [9 empty] | 1462.05
222 | Anti - Mamoglobīna Av | [17 empty] | 2570.4 | [8 empty] | 676 |  | Atbilst |  |  |  | 1508
223 | Anti-Citokeratīns | [17 empty] | 2054 | [8 empty] | 1742 | [5 empty] | 1450.8 | [11 empty] | 1167.75 |  | Atbilst
224 | Anti-citokeratīns 7 | [17 empty] | 2610.92 | [8 empty] | 1742 | [5 empty] | 1508 |  | Atbilst | [9 empty] | 2524.5
225 | Anti-citokeratīns 19 | [17 empty] | 1110.46 | [8 empty] | 871 |  | Atbilst |  |  |  | 1222
226 | Anti-citokeratīns 20 | [17 empty] | 3068 | [8 empty] | 3130.4 | [5 empty] | 2756 |  | Atbilst
227 | Anti-citokeratīns 5/6 | [17 empty] | 3365.7 | [8 empty] | 2347.8 | [5 empty] | 1911 |  | Atbilst
228 | anti-EMA | [17 empty] | 1497.6 | [8 empty] | 1306.5 | [5 empty] | 932.1 |  | Atbilst | [9 empty] | 1441.8
229 | anti-CDX2 | [26 empty] | 1565.2 | [5 empty] | 1289.6 |  | Atbilst
230 | anti-vimentīns | [17 empty] | 2340 | [8 empty] | 1742 | [5 empty] | 1664 |  | Atbilst | [9 empty] | 3030.75
231 | anti - aktīns | [17 empty] | 3107 | [8 empty] | 3913 | [5 empty] | 2470 |  | Atbilst
232 | anti-Ki-67 | [26 empty] | 6370 | [5 empty] | 3380 |  | Atbilst
233 | anti-E-kadherīns | [26 empty] | 3913 | [5 empty] | 2730 |  | Atbilst | [9 empty] | 3477.6
234 | anti-CD10 | [17 empty] | 2730 | [8 empty] | 3822 | [17 empty] | 3445.2
235 | anti-CD45 | [17 empty] | 1675.44 | [8 empty] | 1306.5 | [5 empty] | 994.5 |  | Atbilst | [9 empty] | 1377
236 | anti-CD20 | [17 empty] | 545.8 | [8 empty] | 335 | [5 empty] | 285 |  | Atbilst | [9 empty] | 375.3
237 | anti-CD79alfa | [17 empty] | 2881.32 | [8 empty] | 2347.8 | [5 empty] | 2008.5 |  | Atbilst | [9 empty] | 2797.2
238 | anti-CD56 | [26 empty] | 3130.4 | [5 empty] | 2678 | [11 empty] | 2153.25 |  | Atbilst
239 | anti-Hromogranīns A | [26 empty] | 2347.8 | [5 empty] | 1677 |  | Atbilst
240 | anti-Sinaptofizīns | [26 empty] | 6370 | [5 empty] | 2795 |  | Atbilst
241 | anti-TTF-1 | [17 empty] | 4283.5 | [8 empty] | 3913 | [5 empty] | 3380 | [11 empty] | 2768.85 |  | Atbilst
242 | anti-Hepatocītu Av | [26 empty] | 3913 | [5 empty] | 2762.5 |  | Atbilst
243 | anti-p63 | [26 empty] | 6370 |  | Atbilst | [15 empty] | 7059.15
244 | anti-p53 | [17 empty] | 3380 | [8 empty] | 2177.5 |  | Atbilst |  |  |  | 2535 | [11 empty] | 3761.1
245 | Antivielu atšķaidītājs | [26 empty] | 5265 | [5 empty] | 3100.5 |  | Atbilst
246 | Hercep farmakodiagnostikas reaģentu komplekts | [26 empty] | 32214 |  | Atbilst
247 | Citas vielas Nav iesniegts neviens atbilstošs piedāvājums. Tiek izbeigts bez rezultāta. | [26 empty] | 101920 | Netabilst tehniskās specifikācijas poz.247.3 - prasīts 50 ml, piedāvā 125 ml, līdz ar ko nav iespējas sarēķināt cenu par nepieciešamo apjomu. |  |  |  |  | 81874.65 | Netabilst tehniskās specifikācijas poz.247.2 - prasīts 125 ml, piedāvā 200 ml, līdz ar ko nav iespējas sarēķināt cenu par nepieciešamo apjomu.
248 | ISH reaģenti | [26 empty] | 22646 | [8 empty] | 6682.83
249 | Kasetes (Patoloģijas institūtam) Tiek izbeigts bez rezultāta | [17 empty] | 13143 | [11 empty] | 17355 |  |  | 11654.5 | [5 empty] | 15964 | [5 empty] | 11154 |  | Atbilst | 8469.5 |  | Ar esoņo tehnisko specifikāciju nav sasniegts iepirkuma mērķis. Nepieciešami precizējumi tehniskajā specifikācijā.
250 | Biopsiju palikņi (Patoloģijas institūtam) | [17 empty] | 1352 | [11 empty] | 915.2 |  | Atbilst | 2184 | [11 empty] | 1081.6 |  |  | 1872
251 | III Slēgtās asins noņemšanas sistēmas | [38 empty] | 25200 |  | Atbilts | [21 empty] | 8700 | Neatbilst tehniskās specifikācijas po. 251.1, jo centrifugēšanas laiks 10 minūtes pie 2000g, bet prasīts ne ilgāk kā 5 min pie 2000 g.

## Nav piedāvājumi
17 | I Reaģenti Elisa metodei
18 | II Reaģenti Elisa metodei
20 | IV Reaģenti Elisa metodei
21 | V Reaģenti Elisa metodei
30 | I Difterijas korinobaktēriju diagnostikai nepieciešamās barotnes
33 | I Barotne difterijas virulences noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
34 | II Barotne difterijas virulences noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
35 | III Barotne difterijas virulences noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
48 | Antibakteriālie diski anaerobo mikroorganismu identifikācijai
121 | Plastmasa - kameras
132 | Citi laboratoriju ķīmiski reaktīvi un vielas
194 | Anti - surfaktanta apoproteīns A
197 | Anti-ATRX
166 | Anti-p16
194 | Anti - surfaktanta apoproteīns A
197 | Anti-ATRX

## Kvalifikācija
|  | 1. Interautomātika | 2. DIVI-DENT | 3. Mediq Latvija | 4. Arbor Medical korporācija | 5. Amerikas Baltijas Tehnoloģiju korporācija | 6. Sarstedt | 7. BioAvots | 8. ORCUS | 9. BIOTECHA | 10. DIAMEDICA | 11. Labochema Latvia | 12. GenMedica | 13. HYDROX | 14. Interlux | 15. OMNILAB baltic | 16. Inbio OU | 17. Quantum Latvija | 18. Medeksperts | 19. Santeks | 20. J.I.M. | 21. INVITROS | 22. MEDILINK
Nr. | Prasība
3.4.1. | Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
3.4.2. | Pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvātās preces Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā). | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
3.4.3. | Pretendents spēj nodrošināt Preču piegādi saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto. | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
4.3. | Piedāvājuma noformējuma pārbaude | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
5.1. | Informācijas pārbaude pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas | Nav attiecināms |  | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |  | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms

## Neatbilstības
Pretendents | Daļas Nr. | Neatbilstība
1. Interautomātika | 41. Gatavās hromagāru plates mikroorganismu izdalīšanai un diferencēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | Nav no viena ražotāja,3.,4.,5. neatbilst tehniskai specifikācijai.
| 52. Materiāli urogenitālo mikoplazmu identifikācijai un jutības noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Piedāvā iepak. 1 x 20. Prasīts 1 x 25
2. DIVI-DENT | 24. Laboratoriju krāsas | Paraugi 24.5 un 24.6. Nav iesniegti. Līdz ar ko nav iespējas pārliecināties par preces atbilstību, kā arī nav viennozīmīga dokumentāra apliecinājuma, ka piedāvātajiem produktiem ir CE marķējums un tie ir paredzēti IVD lietošanai. Iesniegtais dokuments 4.lpp. neapliecina prasību un arī iesniegtie skaidrojumi nav apliecinoši.
| 82. Krāsu komplekts aciforezistento nūjiņu mikroskopijai | Nav viennozīmīga dokumentāra apliecinājuma, ka piedāvātajiem produktiem ir CE marķējums un tie ir paredzēti IVD lietošanai. Iesniegtais dokuments 4.lpp. neapliecina prasību un arī iesniegtie skaidrojumi nav apliecinoši.
| 85. Laboratoriju krāsas mikroorganismu krāsošanai pēc Grama metodes( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja). | Neatbilst tilpums tehniskai specifikācijai, nav norādes par speciālu krānu izliešanai?
| 107. Krāsas citoloģijai I | Nav viennozīmīga dokumentāra apliecinājuma, ka piedāvātajiem produktiem ir CE marķējums un tie ir paredzēti IVD lietošanai. Iesniegtais dokuments 4.lpp. neapliecina prasību un arī iesniegtie skaidrojumi nav apliecinoši.
| 109. Reaģenti citoloģijai I | Nav viennozīmīga dokumentāra apliecinājuma, ka piedāvātajiem produktiem ir CE marķējums un tie ir paredzēti IVD lietošanai. Iesniegtais dokuments 4.lpp. neapliecina prasību un arī iesniegtie skaidrojumi nav apliecinoši.
3. Mediq Latvija | 25. Vispārēja tipa barotnes un barotņu piedevas mikroorganismu audzēšanai un izolēšanai | Barotņu sastāvs neatbilst specifikācijā norādītajai receptūrai.
| 28. Barotnes enterobaktēriju audzēšanai un diagnostikai | Neatbilst. Barotņu sastāvs neatbilst specifikācijai 28.7, 28.8, 28.10,u.c.
| 29. Barotnes un piedevas prasīgu mikroorganismu audzēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | Barotņu sastāvs netbilst tehniskās specifikācijas prasībām, poz.,29,2,.
| 31. II Difterijas korinobaktēriju diagnostikai nepieciešamās barotnes | Neatbilst. Pēc kataloga paredzēts stafilokokiem.
| 37. Barotnes barības vielu prasīgo mikroorganismu audzēšanai | Neatbilst. Barotņu sastāvs neatbilst tehniskā specifikācoijā norādītajhai receptūrai.
| 39. Selektīvās un diferenciāldiagnostiskās barotnes | Neatbilst. Barotņu sastāvs neatbilst tehniskai specifikācijai poz. 39.2, 39.4.
| 52. Materiāli urogenitālo mikoplazmu identifikācijai un jutības noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Dažādi ražotāji.
| 74. S.aureus identifikācijas testi apstiprinošai diagnostikai | Neatbilst iepakojums. Tehniskajā specifikācijā ir prasīts iepakojums 10x15 ml, bet tiek piedāvāts 5x4 ml.
| 85. Laboratoriju krāsas mikroorganismu krāsošanai pēc Grama metodes( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja). | Neatbilst tilpums tehniskai specifikācijai, nav norādes par speciālu krānu izliešanai.
| 86. Pipešu uzgaļi darbam ar MALDI TOF masas spektrometru( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Nav norādīta saderība ar MALDI TOF masas spektrometru.
| 94. Stikli laboratoriskiem izmeklējumiem | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Pozīcija 94.2 stobriņi nav ar konisku galu un nav graduēti.
| 100. Sterila eļļa mikrobioloģiskem izmeklējumiem | Iepakojums neatbilst tehniskai specifikācijai. Nav norādes, ka ir sterila.
7. BioAvots | 83 DNS/RNS izdalīšanas komplekti un reaģenti molekulāri bioloģiskajiem izmklējumiem ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | Neatbilst. Katalogā norādītais neatbilst tehniskai specifikācijai: 83.1 gDNS iespējams izdalīt no 2 ml asiņu, kas neatbilst prasībām, 83.2 piedāvātajam produktam nav izdalīšanas protokola no urīna, 83.5 piedāvaitas produkts nesatur inhibitoru novākšanas sveķus un tabletes InhibitX vai ekvivalentas tabletes. Produkti nav paredzēti IVD lietošanai.
| 84. Specifiskie reaģenti molekulāri bioloģiskajiem izmeklējumiem | Neatbilst. Katalogā norādītais neatbilst tehniskai specifikācijai: 84.2 neatbilst bufera receptūra, nav norādes, ka komplektā būtu ne mazāk kā 4 mL 10x gela uznešanas koncentrāts, 84.3 nav atbilstošs produkta iepakojums.
| 85. Laboratoriju krāsas mikroorganismu krāsošanai pēc Grama metodes( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja). | Neatbilst tilpums tehniskai specifikācijai, nav norādes par speciālu krānu izliešanai.
| 136. Paraplasts DiaWax | Neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Ļoti mīkstas konsistences, bloki slikti griežas, jāatkārto griezums.
9. BIOTECHA | 132. Citi laboratoriju ķīmiski reaktīvi un vielas | 132.9 neatbilst. Nepieciešamais tilpums iepakojumam ir 50 ml, bet tiek piedāvāts iepakojums 1 l. Nav piemērots paredzētajam mērķim.
10. DIAMEDICA | 18. II Reaģenti Elisa metodei | 18. neatbilsts (nav pilns piedāvājums). Trūkst 18.1.-18.7.pozīcijas.
| 115. I.Slēgtās asins noņemšanas sistēmas (piedāvāt visu daļu kopā no viena ražotāja) | Tehniskās specifikācijas: poz.115. vispārējās prasības 2.8 Nav stabils uz virsmas novietojot horizontālā stāvoklī. 115.6. un 115.7. Minimālās uzpildes indikators nav iegravēts uz stobriņa un nav labi saskatāms no visām pusēm, 115.11. Nav iesniegti pierādījumi terapeitisko medikamentu 7 dienu stabilitātei paraugā.115.12. un 115.13.Piedāvātais produkts neatbilst paredzētajam lietošanas mērķim, t.i., nav paredzēts asins parauga paņemšanai. Pievienotajā Kvalitātes sertifikātā norādīts cits lietošanas mērķis. Ne vienmēr drošības mehānisms ir novietots adatas punkcijas leņķa augšpusē, nav iespējams nepārprotami un intuitīvi to iestatīt.115.15.Nav savienojamas ar punktā 115.17 piedāvāto adatas un stobriņa turētāju, 115.16.Nav savienojams ar punktos 115.14 un 115.15 piedāvātajām adatām.
| 247. Citas vielas | Netabilst tehniskās specifikācijas poz.247.3 - prasīts 50 ml, piedāvā 125 ml, līdz ar ko nav iespējas sarēķināt cenu par nepieciešamo apjomu.
12. GenMedica | 10. III Reaģenti Imūnfluorescences metodei | Neatbilst specifikacijai nav HEP 2 šūnas.
| 152. Anti -CD118 | 152. neatbilst parsīts 0.2 piedāvā 0.5 tilpumu. Nav piemērots paredzētajam mērķim.
| 247. Citas vielas | Netabilst tehniskās specifikācijas poz.247.2 - prasīts 125 ml, piedāvā 200 ml, līdz ar ko nav iespējas sarēķināt cenu par nepieciešamo apjomu.
13. HYDROX | 135. Laboratoriju ķīmiskie reaktīvi un vielas patomorfoloģiskiem izmeklējumiem (Patoloģijas institūtam) I | Neatbilst tehniskās specifikācijas poz. 135.1 neder, ļoti mīsktas konsistences, bloki slikti griežas, jāatkārto griezums. Nav iespējas asniegt paredzēto mērķi.
| 136. Paraplasts DiaWax | Neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Ļoti mīkstas konsistences, bloki slikti griežas, jāatkārto griezums.
| 142. Laboratoriju krāsas patologanatomiskiem izmeklējumiem (Patoloģijas institūtam) | Neatbilst tehniskajai specifikācijai, kas tika konstatēts parauga pārbsaudes laikā, 142.3 nenotika reakcija.
14. Interlux | 88. Pipešu uzgaļi handstep pipetēm( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | Nav iespējams savienot ar BRANDHandyStep pipetēm. Neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
15. OMNILAB baltic | 86. Pipešu uzgaļi darbam ar MALDI TOF masas spektrometru( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Nav norādīta saderība ar MALDI TOF masas spektrometru.
| 88. Pipešu uzgaļi handstep pipetēm( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | Nav iespējams savienot ar BRANDHandyStep pipetēm. Neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
16. Inbio OU | 86. Pipešu uzgaļi darbam ar MALDI TOF masas spektrometru( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Nav norādīta saderība ar MALDI TOF masas spektrometru.
| 88. Pipešu uzgaļi handstep pipetēm( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | Nav iespējams savienot ar BRANDHandyStep pipetēm. Neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
| 93. Stobriņi un Pastera pipetes(piedāvāt visu daļu kopā un no viena ražotāja) | Neatbilst specifikācijai,dažādi ražotāji.
17. Quantum Latvija | 23. VII Reaģenti Elisa metodei | Neatbilst. Piedāvājumā ir TSH noteikšana nevis antivielu pret TSH noteikšana.
19. Santeks | 25. Vispārēja tipa barotnes un barotņu piedevas mikroorganismu audzēšanai un izolēšanai | Barotņu sastāvs neatbilst specifikācijā norādītajai receptūrai.
| 28. Barotnes enterobaktēriju audzēšanai un diagnostikai | Neatbilst tehniskās specifikācijas poz.28.3,28.7,28.8 28.9 u.t.t.
| 37. Barotnes barības vielu prasīgo mikroorganismu audzēšanai | Neatbilst specifikācijai, nav norādīts ražotājs, nav norādīta iepkojums pievienotajos materiālos, nevar tikt izvērtēts.
| 39. Selektīvās un diferenciāldiagnostiskās barotnes | 1.1. Konkursa tehniskās specifikācijas 1.punktā ir prasība: “Reaģentiem jāpievieno drošības datu lapas un kvalitātes sertifikātu kopijas latviešu valodā, pārējām precēm lietošanas instrukcijas latviešu valodā” un 5.punktā ir prasība: “Apliecinājums par transportēšanas, uzglabāšanas un piegādes nosacījumu ievērošanu līdz Pircējam atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”. Lai pierādītu, ka šī prasība ir izpildīta, nepārprotami ir norādāms piedāvātās preces ražotājs, jo drošības datu lapas un kvalitātes sertifikātu izsniedz preces ražotājs. 1.2. SIA “SANTAKS” piedāvājuma 39.1 pozīcijā ailē Nr.12 “Atsauce uz informatīvo materiālu” ir norādījusi: “diskā lpp. 61”. Komisija atkārtoti ir izvērtējusi iesniegto materiālu un nav guvusi nepārprotamu pārliecību par preces tiešu atbilstību, jo kods, kas norādīts ailē Nr.6 “Preces kods*”, nav atbilstošs lpp. 61 norādītajam (piedāvājumā norādīts CM0085B, bet materiālā CM0085). Turklāt, Konkursa tehniskās specifikācijas 4.punktā ir prasība “* Preces kods atbilstoši Piegādātāja preču uzskaites sistēmai, tiks norādīts preču piegādes dokumentos (pavadzīmes, rēķini).” Ņemot vērā konstatēto, nevar pastāvēt situācija, ka piedāvājums pēc tā iesniegšanas tiktu mainīts vai grozīts. Precīza preces koda norādīšana ir būtiska Pasūtītājam, lai nerastos situācija, ka prece, kas iesniegta izvērtēšanai Konkursā, netiek nodrošināta piegādes brīdī.
| 41. Gatavās hromagāru plates mikroorganismu izdalīšanai un diferencēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 1.1. Komisija ir izvērtējusi iesniegto materiālu un nav guvusi nepārprotamu pārliecību par preces tiešu atbilstību, jo kods, kas norādīts ailē Nr.6 “Preces kods*” pie 41.1., nav atbilstošs lpp. 65 norādītajam (piedāvājumā norādīts PO1034A, bet materiālā PO1034). Turklāt, Konkursa tehniskās specifikācijas 4.punktā ir prasība “* Preces kods atbilstoši Piegādātāja preču uzskaites sistēmai, tiks norādīts preču piegādes dokumentos (pavadzīmes, rēķini).” Ņemot vērā konstatēto, nevar pastāvēt situācija, ka piedāvājums pēc tā iesniegšanas tiktu mainīts vai grozīts. Precīza preces koda norādīšana ir būtiska Pasūtītājam, lai nerastos situācija, ka prece, kas iesniegta izvērtēšanai Konkursā, netiek nodrošināta piegādes brīdī. Tas pats attiecināms uz piedāvājuma 41.2.pozīciju, piedāvājumā ir PO0794A, bet informatīvā materiāla 66 lpp. PO0794. Savukārt pārējās 41.pozīcijas sadaļās kods ir norādīts identisks informatīvajiem materiāliem.
| 45. Gatavās barotnes Petri platēs mikroorganismu izdalīšanai un identifikācijai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | Piedāvāti vairāki ražotāji.Poz .45.2, 45.3, piedāvātā prece katalogā neatbilst tehniskai specifikācijai. Daļai piedāvāto preču vispār nav norādīts ražotājs.
| 47. Antibakteriālie diski un barotnes jutības noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 3.1. SIA “SANTAKS” piedāvājuma 47.1. un 47.2.pozīcijās pilnībā neatbilst Konkursa tehniskajā specifikācijā norādītai receptūrai. 3.2. Komisija ir izvērtējusi iesniegto materiālu un nav guvusi nepārprotamu pārliecību par preces tiešu atbilstību, jo kods, kas norādīts ailē Nr.6 “Preces kods*” pie 47.1., nav atbilstošs lpp. 91 norādītajam (piedāvājumā norādīts CM0405B, bet materiālā CM0405). Turklāt, Konkursa tehniskās specifikācijas 4.punktā ir prasība “* Preces kods atbilstoši Piegādātāja preču uzskaites sistēmai, tiks norādīts preču piegādes dokumentos (pavadzīmes, rēķini).” Ņemot vērā konstatēto, nevar pastāvēt situācija, ka piedāvājums pēc tā iesniegšanas tiktu mainīts vai grozīts. Precīza preces koda norādīšana ir būtiska Pasūtītājam, lai nerastos situācija, ka prece, kas iesniegta izvērtēšanai Konkursā, netiek nodrošināta piegādes brīdī. Tas pats attiecināms uz piedāvājuma 47.2.pozīciju, piedāvājumā ir CM0337B, bet informatīvā materiāla 92 lpp. CM337. 3.3. Konkursa tehniskās specifikācijas 1.punktā ir prasība: “Reaģentiem jāpievieno drošības datu lapas un kvalitātes sertifikātu kopijas latviešu valodā, pārējām precēm lietošanas instrukcijas latviešu valodā” un 5.punktā ir prasība “Apliecinājums par transportēšanas, uzglabāšanas un piegādes nosacījumu ievērošanu līdz Pircējam atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”. Lai pierādītu, ka šī prasība ir izpildīta, nepārprotami ir norādāms piedāvātās preces ražotājs, jo drošības datu lapas un kvalitātes sertifikātu izsniedz preces ražotājs. Konkursa tehniskās specifikācijas 47.pozīcijā ir prasība “piedāvāt visu daļu no viena ražotāja”. Lai apliecinātu atbilstību bija jānodrošina informācijas pieejamība, tomēr ne 91 lpp., ne 92 lpp. un “diskā atsevišķš Pielikums” nav atrodama informācija par ražotāju.
| 61. Reaģenti izmeklēšanai uz pneimocistām | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Piedāvā citu diagnostikas metodi.
20. J.I.M. | 23. VII Reaģenti Elisa metodei | Neatbilst. Piedāvājumā ar kodu TSH1030 ir TSH noteikšana nevis antivielu pret TSH noteikšana
| 65. Karbapenemāzes OXA-48 identifikācijas testi | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Prasīti testi ekspresdiagnostikai. Piedāvāta cita diagnostikas metode.
| 138. Mikrotoma asmeņi | Neatbilst: ātri paliek neasi, līdz ar ko nenodrošina funkcijas, kurai paredzēti, precīzu izpildi.
22. MEDILINK | 115. I.Slēgtās asins noņemšanas sistēmas (piedāvāt visu daļu kopā no viena ražotāja) | Netabilst tehniskās specifikācijas prasībām:poz. 115.6. un 115.7.Minimālās uzpildes indikators nav iegravēts uz stobriņa un nav labi saskatāms no visām pusēm, 115.11.Centrifugēšanas laiks 10 min., kas neatbilst specifikācijai. Nav iesniegti pierādījumi terapeitisko medikamentu 7 dienu stabilitātei paraugā.115.12 un 115.13 Piedāvātais produkts nav asins savākšanas adata, bet adatas un adatas turētāja nedalāms savienojums. Adatas slīpais leņķis vienmēr neatrodas augšpusē un drošības mehānisms ir kustīgs, tātad nav vienmēr novietots adatas punkcijas leņķa augšpusē. 115.17.Uz iesniegtā parauga nav uzraksta, ka tas ir vienreizlietojams.
| 251. III Slēgtās asins noņemšanas sistēmas | Neatbilst tehniskās specifikācijas po. 251.1, jo centrifugēšanas laiks 10 minūtes pie 2000g, bet prasīts ne ilgāk kā 5 min pie 2000 g.

## Vienādas cenas (izloze)
Nr.p.k. | Prece | 10. DIAMEDICA | 12. GenMedica
216 | Anti-p27 | Kopā par daļu, eur bez PVN | Kopā par daļu, eur bez PVN
|  | 1565.2 | 1565.2
Nr.p.k. | Prece | 3. Mediq Latvija | 8. ORCUS
57 | Immunhtomatogrāfijas testi legionellu antigēna noteikšanai fēcēs. Piegāde 24 - 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas. | Kopā par daļu, eur bez PVN | Kopā par daļu, eur bez PVN
|  | 75000 | 75000

## Izbeigt bez rezultāta
Laboratorijas preču iegāde (B daļa)
Finanšu piedāvājumi
|  | 3. Mediq Latvija | Atbilst/Neatbilst | 4. Arbor Medical korporācija | Atbilst/Neatbilst | 6. Sarstedt | Atbilst/Neatbilst | 7. BioAvots | Atbilst/Neatbilst | 10. DIAMEDICA | Atbilst/Neatbilst | 11. Labochema Latvia | Atbilst/Neatbilst | 12. GenMedica | Atbilst/Neatbilst | 13. HYDROX | Atbilst/Neatbilst | 14. Interlux | Atbilst/Neatbilst | 15. OMNILAB baltic | Atbilst/ neatbilst | 16. Inbio OU | Atbilst/ neatbilst | 17. Quantum Latvija | Atbilst/ neatbilst | 18. Medeksperts | atbilst/ neatbilst | 19. Santeks | atbilst/neatbilst | 20. J.I.M. | atbilst/ neatbilst | 21. INVITROS | atbilst/ neatbilst | 22. MEDILINK | atbilst/ neatbilst
Nr.p.k. | Prece | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN |  | Kopā par daļu, eur bez PVN
18 | II Reaģenti Elisa metodei | [8 empty] | 18. neatbilsts (nav pilns piedāvājums)
28 | Barotnes enterobaktēriju audzēšanai un diagnostikai JĀPĀRSLUDINA | 7727.7 | Neatbilst. Barotņu sastāvs neatbilst specifikācijai 28.7, 28.8, 28.10,u.c. | [10 empty] | 20572.26 | Neatbilst tehniskās specifikācijas poz.28.10,28.9,28.7. | [12 empty] | 9225.69 | Neatbilst tehniskās specifikācijas poz.28.3,28.7,28.8 28.9 u.t.t.
61 | Reaģenti izmeklēšanai uz pneimocistām PĀRSLUDINĀT | [26 empty] | 1353.42 | Neatbilst tehniskai specifikācijai. Piedāvā citu diagnostikas metodi.
90 | Pipetes darbam ar MALDI TOF masas spektrometru ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)Tiek izbeigts bez rezultāta. Ar esoņo tehnisko specifikāciju nav sasniegts iepirkuma mērķis. Nepieciešami precizējumi tehniskajā specifikācijā. | 4456 | [7 empty] | 5740 | [7 empty] | 5630 |  | 7793 |  |  |  | 5894.4
100 | Sterila eļļa mikrobioloģiskem izmeklējumiem JĀRĀRSLUDINA | 414 | Iepakojums neatbilst tehniskai specifikācijai. Nav norādes, ka ir sterila.
110 | Immersijas eļļa JĀPĀRSLUDINA | [6 empty] | 1242 | Atsaukts piedāvājums
113 | Laboratorijas piederumi citoloģijai II Zudusi vajadzība, tiek izbeigts bez rezultāta. | 88.5 |  | 63 |  |  |  | 117 | [15 empty] | 204
114 | Laboratorijas piederumi citoloģijai III Zudusi vajadzība, tiek izbeigts bez rezultāta. | 675 |  | 636 |  |  |  | 297
121 | Plastmasa - kameras JĀPĀRSLUDINA nav piedāvājumu
132 | Citi laboratoriju ķīmiski reaktīvi un vielas JĀPĀRSLUDINA
247 | Citas vielas Nav iesniegts neviens atbilstošs piedāvājums. Tiek izbeigts bez rezultāta. | [8 empty] | 101920 | Netabilst tehniskās specifikācijas poz.247.3 - prasīts 50 ml, piedāvā 125 ml, līdz ar ko nav iespējas sarēķināt cenu par nepieciešamo apjomu. |  |  | 81874.65 | Netabilst tehniskās specifikācijas poz.247.2 - prasīts 125 ml, piedāvā 200 ml, līdz ar ko nav iespējas sarēķināt cenu par nepieciešamo apjomu.
249 | Kasetes (Patoloģijas institūtam) Tiek izbeigts bez rezultāta. Ar esoņo tehnisko specifikāciju nav sasniegts iepirkuma mērķis. Nepieciešami precizējumi tehniskajā specifikācijā. | [6 empty] | 13143 |  |  |  | 17355 |  | 11654.5 |  |  |  | 15964 |  |  |  | 11154 |  | 8469.5

## Uzvarētāji un cenas
Nr.p.k. | Prece | Piegādātājs | Cena (vērtējamā)
1 | Monoklonālie reaģenti primārai asins grupu un apakšgrupu noteikšanai (piedāvāt visu daļu kopā) | 10. DIAMEDICA | 27855.32
2 | Palīgpiederumi asins grupu noteikšanai (piedāvāt visu daļu kopā) | 19. Santeks | 4360
3 | Laboratorijas preces, saderīgas darbam ar ID-Centrifūgu 6S, ID-Centrifūgu 24S, ID-Inkubatoru 37 S I (piedāvāt visu daļu kopā) | 22. MEDILINK | 390518.42
4 | Eksprestesti grūtniecības un priekšlaicīgu dzemdību diagnostikai (piedāvāt visu daļu kopā) | 20. J.I.M. | 4540.2
5 | Eksprestesti slēpto asiņu noteikšanai fēcēs | 14. Interlux | 1600
6 | Eksprestesti infekciju diagnostikai | 16. Inbio OU | 197.1
7 | Testi infekciju slimību diagnostikai | 16. Inbio OU | 545.7
8 | I Reaģenti Imūnfluorescences metodei | 5. Amerikas Baltijas Tehnoloģiju korporācija | 8834.6
9 | II Reaģenti Imūnfluorescences metodei | 17. Quantum Latvija | 8415.44
10 | III Reaģenti Imūnfluorescences metodei | 17. Quantum Latvija | 2793
11 | IV Reaģenti Imūnfluorescences metodei | 17. Quantum Latvija | 576
12 | V Reaģenti Imūnfluorescences metodei | 17. Quantum Latvija | 1263
13 | VI Reaģenti Imūnfluorescences metodei | 12. GenMedica | 616
14 | VII Reaģenti Imūnfluorescences metodei | 17. Quantum Latvija | 2625
15 | VIII Reaģenti Imūnfluorescences metodei | 17. Quantum Latvija | 1166.4
16 | IX Reaģenti Imūnfluorescences metodei | 17. Quantum Latvija | 810.24
19 | III Reaģenti Elisa metodei | 18. Medeksperts | 32305
22 | VI Reaģenti Elisa metodei | 20. J.I.M. | 2640
23 | VII Reaģenti Elisa metodei | 1. Interautomātika | 2832
24 | Laboratoriju krāsas | 7. BioAvots | 5139
25 | Vispārēja tipa barotnes un barotņu piedevas mikroorganismu audzēšanai un izolēšanai | 14. Interlux | 12270
26 | Barotnes un piedevas jersīniju savairošanai (piedāvāt visu un no viena ražotāja) | 14. Interlux | 274.5
27 | Barotnes sēņu audzēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 21. INVITROS | 4121.4
29 | Barotnes un piedevas prasīgu mikroorganismu audzēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 19. Santeks | 3731.328
31 | II Difterijas korinobaktēriju diagnostikai nepieciešamās barotnes | 19. Santeks | 313.08
32 | III Difterijas korinobaktēriju diagnostikai nepieciešamās barotnes | 19. Santeks | 256.788
36 | Barotnes kampilobaktēriju audzēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 19. Santeks | 1448.946
37 | Barotnes barības vielu prasīgo mikroorganismu audzēšanai | 12. GenMedica | 910.62
38 | Barotnes Cl. difficlile audzēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 19. Santeks | 1139.895
39 | Selektīvās un diferenciāldiagnostiskās barotnes | 12. GenMedica | 4612.83
40 | Reaģentu komplekts Cl. difficlile identifikācijai( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 8. ORCUS | 754.8
41 | Gatavās hromagāru plates mikroorganismu izdalīšanai un diferencēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 10. DIAMEDICA | 13262.4
42 | Hromagaru barotnes mikroorganismu identifikācijai( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 13. HYDROX | 7930.8
43 | Gatavā hromogēnā barotne S.agalactia izolēšanai un identifikācijai | 1. Interautomātika | 734.4
44 | Divpusējās gatavās barotnes (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 3. Mediq Latvija | 900
45 | Gatavās barotnes Petri platēs mikroorganismu izdalīšanai un identifikācijai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 14. Interlux | 74791.72
46 | Apkārtējo atmosfēru izmainošās sistēmas (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 19. Santeks | 11901.3
47 | Antibakteriālie diski un barotnes jutības noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 14. Interlux | 212969.7
49 | Antibakteriālie diski beta laktamāžu noteikšani (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 8. ORCUS | 17072.64
50 | E testi antibakteriālās MIC noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 10. DIAMEDICA | 15120
51 | Unificētās mikroorganismu ID /MIC sistēmas (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 14. Interlux | 38419.8
52 | Materiāli urogenitālo mikoplazmu identifikācijai un jutības noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 10. DIAMEDICA | 34500
53 | Aglutinējošie serumi izdalīto mikroorganismu kultūru identifikācijai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 1. Interautomātika | 4224
54 | Aglutinējošie serumi pneimokoku serogrupu noteikšanai ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 3. Mediq Latvija | 16329
55 | ATCC kultūras | 14. Interlux | 12442.5
56 | Immunhtomatogrāfijas testi fēču skrīningam uz toksigēno C.difficile. Piegāde 24 - 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas. | 3. Mediq Latvija | 7650
57 | Immunhtomatogrāfijas testi legionellu antigēna noteikšanai fēcēs. Piegāde 24 - 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas. VIENĀDAS CENAS | 3. Mediq Latvija | 75000 | Izlozes 16.04.2017.
58 | Immunhtomatogrāfijas testi S.pneumoniae noteikšanai urīnā. Piegāde 24 - 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas. | 14. Interlux | 3196.8
59 | Immunhtomatogrāfijas testi C.difficile A un A toksīnu noteikšanai fēcēs. Piegāde 24 - 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas. | 8. ORCUS | 84000
60 | Krēpu šķīdināšanas reakrīvi | 19. Santeks | 1419.84
62 | Ķīmiskie reaktīvi mikroorganismu identifikācijai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 14. Interlux | 936
63 | Reaktīvs indola noteikšanai pusšķidrajā agarā | 14. Interlux | 302.4
64 | Adatas pozitīvo asins uzsējumu izsēšanai no asins uzsējumu pudelēm | 10. DIAMEDICA | 8928
65 | Karbapenemāzes OXA-48 identifikācijas testi | 10. DIAMEDICA | 2100
66 | Candida ģints sēņu antimikotiskās jutības noteikšanas reaģenti | 1. Interautomātika | 5070
67 | Candida ģints sēņu identifikācijas un jutības noteikšanas komplekti pret antimikotiskajiem līdzekļiem (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 1. Interautomātika | 6138
68 | Streptokoku grupu identifikācijas testi t.sk. Pneimokoku un enterokoki identifikācijas testi (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 19. Santeks | 22455.84
69 | MRA identifikācijas testi ar monoklonālām antivielām | 14. Interlux | 5032.5
70 | Identifikācijas testi dažādi ar diskiem | 19. Santeks | 797.82
71 | Pneimokoku identifikācijas diski | 19. Santeks | 401.4
72 | Beta laktamāzes noteikšanas diski | 19. Santeks | 696.72
73 | H.influenzae identifikācijas testi | 19. Santeks | 75.42
74 | S.aureus identifikācijas testi apstiprinošai diagnostikai | 19. Santeks | 8860.8
75 | S.aureus ekspressdiagnostikas reaģenti | 19. Santeks | 4878
76 | Asins un to komponentu piedavas barotnēm ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 19. Santeks | 13443.21
77 | Ķīmijas preces mikrobioloģiskiem izmeklējumiem | 9. BIOTECHA | 4652.52
78 | Reaģents streptokoku antibakteriālās jutibas noteikšanas barotnēm | 11. Labochema Latvia | 3800.8
79 | Krāsa mikroorganismu mikroskopijai fluoriscentā mikroskopā | 19. Santeks | 741.3
80 | Fluoriscentās krāsas tuberkulozes mikrobaktēriju mikroskopijai ar fluoroscences mikroskopu | 19. Santeks | 3555.12
81 | Reaģeni hlamīdiju diagnostikai ar fluoriscento metodi | 14. Interlux | 10440
82 | Krāsu komplekts aciforezistento nūjiņu mikroskopijai | 3. Mediq Latvija | 936
83 | DNS/RNS izdalīšanas komplekti un reaģenti molekulāri bioloģiskajiem izmklējumiem ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 13. HYDROX | 66651
84 | Specifiskie reaģenti molekulāri bioloģiskajiem izmeklējumiem | 13. HYDROX | 147412.44
86 | Pipešu uzgaļi darbam ar MALDI TOF masas spektrometru( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 17. Quantum Latvija | 5228.48
87 | Pipešu uzgaļi un kastes molekurāro bioloģiskiem izmeklējumiem( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 10. DIAMEDICA | 1998
88 | Pipešu uzgaļi handstep pipetēm( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 13. HYDROX | 35160
89 | Plastmasas palīgpiederumi molekulāri bioloģiskiem izmeklējumiem ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 6. Sarstedt | 11253
91 | Mikrobioloģiskās cilpas (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 6. Sarstedt | 7910
92 | Petri plates (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 6. Sarstedt | 30107.4
93 | Stobriņi un Pastera pipetes(piedāvāt visu daļu kopā un no viena ražotāja) | 6. Sarstedt | 6691.5
94 | Stikli laboratoriskiem izmeklējumiem | 7. BioAvots | 2299.95
95 | Pudeles laboratoriskiem izmeklējumiem (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 3. Mediq Latvija | 862.8
96 | Transporta barotnes un izmeklējamā materiāla noņemšanai nepieciešamie instrumenti aerobiem un fakultatīvi anaerobiem mikroorganismiem (Piedāvāt visu daļu no viena ražotāja) | 13. HYDROX | 7406.28
97 | Sistēmas un barotnes aerobo, fakultatīvi anaerobo un anaerobo mikroorganismu ilgstošai uzglabāšanai | 4. Arbor Medical korporācija | 10920
98 | Piederumi utilizācijai ( piedāvāt visu sadaļu no vien a ražōtāja) | 6. Sarstedt | 5733
99 | Piederumi un aprīkojums mikrobioloģiskiem izmeklējumiem | 3. Mediq Latvija | 11724
101 | Minerāleļļas mikroorganismu mikrposkopijai | 7. BioAvots | 1392
102 | Sterili tamponi mikrobioloģiskiem izmeklējumiem | 16. Inbio OU | 1656
103 | Indikātora lentas autoklāviem un žavējamiem skapjiem | 3. Mediq Latvija | 267.6
104 | Diagnostiskie komplekti molekulāri bioloģiskiem izmeklējumiem ar reālā laika PĶR | 13. HYDROX | 109167.36
105 | Reģenti HCV RNS noteikšanai | 13. HYDROX | 4330.08
106 | Reaģenti HCV genotipēšanai | 13. HYDROX | 8100
107 | Krāsas citoloģijai I | 11. Labochema Latvia | 1197.9
108 | Krāsas citoloģijai II | 11. Labochema Latvia | 299.4
109 | Reaģenti citoloģijai I | 11. Labochema Latvia | 26.7
111 | Reaģenti citoloģijai III | 20. J.I.M. | 129.6
112 | Laboratorijas piederumi citoloģijai I | 7. BioAvots | 2254.8
115 | I.Slēgtās asins noņemšanas sistēmas (piedāvāt visu daļu kopā no viena ražotāja) | 14. Interlux | 312880
116 | II.Slēgtās asins noņemšanas sistēmas | 6. Sarstedt | 21000
117 | Kapilāro asiņu noņemšanas sistēmas (piedāvāt visu daļu kopā no viena ražotāja) | 6. Sarstedt | 2254.5
118 | Urīna savākšanas sistēmas (piedāvāt visu daļu kopā no viena ražotāja) | 22. MEDILINK | 23893.5
119 | Fēču savākšanas trauki | 6. Sarstedt | 4900
120 | Plastmasa - mikroreakcijas trauciņi, statīvi | 6. Sarstedt | 3325.6
122 | Stikli laboratoriskiem izmeklējumiem | 12. GenMedica | 9406.11
123 | Piederumi utilizācijai | 6. Sarstedt | 115235.6
124 | Citi palīgpiederumi laboratoriskiem izmeklējumiem I | 6. Sarstedt | 430
125 | Citi palīgpiederumi laboratoriskiem izmeklējumiem II | 6. Sarstedt | 1920
126 | Citi palīgpiederumi laboratoriskiem izmeklējumiem III | 6. Sarstedt | 37.6
127 | Pastēra pipetes | 6. Sarstedt | 4645
128 | Mēģenes darbam ar VITEK | 6. Sarstedt | 96160
129 | Mēģenes | 6. Sarstedt | 6364
130 | Mēģenes autoklavējamas | 6. Sarstedt | 2925
131 | Pipetes un pipešu piederumi HLA laboratorijai | 14. Interlux | 6296.8
133 | Pudeles pagatavojumu medikamentu iepildīšanai | 3. Mediq Latvija | 57330
134 | Laboratorijas preces analizatoram MALDI TOF | 22. MEDILINK | 561036.5
135 | Laboratoriju ķīmiskie reaktīvi un vielas patomorfoloģiskiem izmeklējumiem (Patoloģijas institūtam) I | 20. J.I.M. | 20808.0036
136 | Paraplasts DiaWax | 14. Interlux | 3990
137 | Kaulu smadzeņu biopsiju dekalcinācijas šķīdums Osteodec | 13. HYDROX | 1323
138 | Mikrotoma asmeņi | 3. Mediq Latvija | 33300
139 | Asmeņi operācijas materiāla izmēklēšanai | 3. Mediq Latvija | 1732.5
140 | Asmeņi kriostatam Slee MEV, | 3. Mediq Latvija | 288.6
141 | Filter pads, Saderība ar aparātu TST 30/40, 22x115 mm | 10. DIAMEDICA | 1760
142 | Laboratoriju krāsas patologanatomiskiem izmeklējumiem (Patoloģijas institūtam) | 12. GenMedica | 8031.8
143 | Plastmasa patomorfoloģiskiem izmeklējumiem (Patoloģijas institūtam) | 16. Inbio OU | 6.27
144 | Stikli laboratoriskiem izmeklējumiem | 12. GenMedica | 9181.5
145 | Patomorfoloģiskās arhivēšanas piederumi (Patoloģijas institūtam) | 14. Interlux | 14844.85
146 | Anti-alfa-1-fetoproteīns | 12. GenMedica | 494
147 | Anti - augšanas hormons | 12. GenMedica | 1534
148 | Anti - BCL2 onkoproteīns | 12. GenMedica | 1014
149 | Anti - Clq | 10. DIAMEDICA | 200
150 | Anti -C3c | 10. DIAMEDICA | 170
151 | Anti - C4c | 10. DIAMEDICA | 602
152 | Anti -CD117 | 10. DIAMEDICA | 480
153 | Anti CD21 | 10. DIAMEDICA | 1565.2
154 | Anti - CD246 | 10. DIAMEDICA | 269
155 | Anti - CD3 | 12. GenMedica | 1735.5
156 | Anti - CD30 | 12. GenMedica | 1248
157 | Anti - CD34 | 10. DIAMEDICA | 877.5
158 | Anti Melan A | 10. DIAMEDICA | 1014
159 | Anti - CD5 | 10. DIAMEDICA | 2347.8
160 | Anti-Myogenin | 12. GenMedica | 1079
161 | Anti - CD68 | 12. GenMedica | 1664
162 | Anti-CD4 | 12. GenMedica | 1534
163 | Anti -CD8 | 10. DIAMEDICA | 2347.8
164 | Anti -CD99 | 12. GenMedica | 2184
165 | Anti - CEA | 12. GenMedica | 1664
167 | Anti-ACTH | 12. GenMedica | 1144
168 | Anti-CD23 | 10. DIAMEDICA | 2347.8
169 | Anti-CD14 | 12. GenMedica | 1053
170 | Anti - desmīns | 10. DIAMEDICA | 526.5
171 | anti-Caldesmon | 12. GenMedica | 1215
172 | Anti-Uroplakin III | 12. GenMedica | 1053
173 | Anti - estrogēnu receptors | 12. GenMedica | 3145
174 | Anti - FSH | 12. GenMedica | 1037.4
175 | Anti- GFAP | 10. DIAMEDICA | 602
176 | Anti - HPV | 10. DIAMEDICA | 602
177 | Anti - IgA | 12. GenMedica | 170
178 | Anti - IgG | 12. GenMedica | 139
179 | Anti - IgM | 12. GenMedica | 139
180 | Anti - kalretīns | 12. GenMedica | 1090
181 | Anti - kappa vieglās ķēdes | 10. DIAMEDICA | 782.6
182 | Anti-IDH1 R132H | 10. DIAMEDICA | 994.5
183 | Anti - lambda vieglās ķēdes | 10. DIAMEDICA | 602
184 | Anti - LH | 12. GenMedica | 1045.2
185 | Anti - melanosomu proteīns (HMB 45) | 12. GenMedica | 1673.1
186 | Anti - mezotēlijs, HBME-1 | 12. GenMedica | 1040
187 | Anti - mieloperoksidāze | 10. DIAMEDICA | 699.4
188 | Anti - MSH2 | 12. GenMedica | 285
189 | Anti- MSH6 | 12. GenMedica | 327
190 | Anti - progesterona receptori | 16. Inbio OU | 4394.25
191 | Anti - prolaktīns | 12. GenMedica | 1482
192 | Anti - PSA | 16. Inbio OU | 388.8
193 | Anti - sinaptofizīns | 12. GenMedica | 1326
195 | Anti - timidilātsintāze | 10. DIAMEDICA | 2347.8
196 | Anti - TSH | 12. GenMedica | 936
198 | Anti-CD7 | 12. GenMedica | 998.4
199 | Anti - BER-EP4 | 12. GenMedica | 1248
200 | Anti - MyoD1 | 12. GenMedica | 1092
201 | Anti - somatostatīns | 16. Inbio OU | 1279.8
202 | Anti -CD1a | 12. GenMedica | 1398.8
203 | Anti-Napsin | 10. DIAMEDICA | 1111.5
204 | Anti - ciklīns D1 | 12. GenMedica | 3120
205 | Anti - AMACR | 12. GenMedica | 330
206 | Anti - BCL6 | 12. GenMedica | 2223
207 | Anti - MutL proteīna homologs 1 | 10. DIAMEDICA | 1196
208 | Anti - PTEN | 10. DIAMEDICA | 676
209 | Anti - nieru šūnu karcinomas marķieris | 16. Inbio OU | 2052
210 | Anti - S - 100 | 10. DIAMEDICA | 260
211 | Anti-NSE | 12. GenMedica | 494
212 | Anti - CD138 | 12. GenMedica | 2059.2
213 | Anti - von Villebrandta faktors | 12. GenMedica | 579.8
214 | Anti - CD15 | 10. DIAMEDICA | 2347.8
215 | Anti - GranzymeB | 12. GenMedica | 470
216 | Anti-p27 VIENĀDAS CENAS | 10. DIAMEDICA | 1565.2 | Izloze 16.04.2018.
217 | Anti-CD44 | 12. GenMedica | 1014
218 | Anti-MSH2 | 12. GenMedica | 650
219 | Anti-MSH6 | 16. Inbio OU | 642.6
220 | Anti-inhibīns alfa | 10. DIAMEDICA | 832
221 | Anti-kolagēns IV | 12. GenMedica | 1014
222 | Anti - Mamoglobīna Av | 10. DIAMEDICA | 676
223 | Anti-Citokeratīns | 16. Inbio OU | 1167.75
224 | Anti-citokeratīns 7 | 12. GenMedica | 1508
225 | Anti-citokeratīns 19 | 10. DIAMEDICA | 871
226 | Anti-citokeratīns 20 | 12. GenMedica | 2756
227 | Anti-citokeratīns 5/6 | 12. GenMedica | 1911
228 | anti-EMA | 12. GenMedica | 932.1
229 | anti-CDX2 | 12. GenMedica | 1289.6
230 | anti-vimentīns | 12. GenMedica | 1664
231 | anti - aktīns | 12. GenMedica | 2470
232 | anti-Ki-67 | 12. GenMedica | 3380
233 | anti-E-kadherīns | 12. GenMedica | 2730
234 | anti-CD10 | 7. BioAvots | 2730
235 | anti-CD45 | 12. GenMedica | 994.5
236 | anti-CD20 | 12. GenMedica | 285
237 | anti-CD79alfa | 12. GenMedica | 2008.5
238 | anti-CD56 | 16. Inbio OU | 2153.25
239 | anti-Hromogranīns A | 12. GenMedica | 1677
240 | anti-Sinaptofizīns | 12. GenMedica | 2795
241 | anti-TTF-1 | 16. Inbio OU | 2768.85
242 | anti-Hepatocītu Av | 12. GenMedica | 2762.5
243 | anti-p63 | 10. DIAMEDICA | 6370
244 | anti-p53 | 10. DIAMEDICA | 2177.5
245 | Antivielu atšķaidītājs | 12. GenMedica | 3100.5
246 | Hercep farmakodiagnostikas reaģentu komplekts | 10. DIAMEDICA | 32214
248 | ISH reaģenti | 13. HYDROX | 6682.83
250 | Biopsiju palikņi (Patoloģijas institūtam) | 11. Labochema Latvia | 915.2
251 | III Slēgtās asins noņemšanas sistēmas | 14. Interlux | 25200