## TS
Nolikuma
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)
Plaušu scintigrāfijas iekārtas ar piederumiem piegāde
(identifikācijas Nr. PSKUS 2022/24)
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no preces pasūtīšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši, bet ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Piedāvātajiem materiāliem derīguma termiņš ir ___ (______________) mēneši, bet ne mazāk kā 6 mēneši no preces pavadzīmes – rēķina saņemšanas dienas;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma; Ja informatīvajā materiālā nav norāde uz tehniskās specifikācijas pozīcijā norādīto prasību, pretendents iesniedz skaidrojumu vai ražotāja apliecinājumu par atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai;
7 | Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par to, ka tā rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir ražotāja apmācīts piedāvātās Preces apkopes pakalpojumu veikšanai;
8 | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātajai Precei Latvijas teritorijā;
9 | Pretendentam jāiesniedz piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilizācijas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
10 | Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Cena kopā bez PVN, EUR: |  | 0
1 | Radioaerosola ievadīšanas sistēma plaušu ventilācijas scintigrāfijai
| Plānotais daudzums (sistēma): | 1
1 komplekta cena bez PVN, EUR:
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1 | Paredzēta lietošanai ar Tc-99m DTPA
1.2 | Darbojas bez saspiestas gāzes
1.3 | Aprīkota ar iebūvētu uzlādējamu akumulatoru, var darbināt pieslēgtu pie barošanas tīkla vai no akumulatora
1.4 | Akumulators nodrošina autonomu darbību vismaz līdz 30 minūtēm
1.5 | Tvertnes augstums ne vairāk kā 30 cm, diametrs ne vairāk kā 15 cm
1.6 | Tvertnes aizsargslānis ne mazāk kā 3 mm svina
1.7 | Tvertne piestiprināma pie IV statīva
1.8 | Aerosola ģeneratora maksimālais tilpums ne mazāk kā 10ml
1.9 | Aerosola ģeneratora plūsma diapazonā 0,2-0,6 ml/min +/-10%
1.10 | Aerosola ģeneratora daļiņu izmērs 1,3 µm +/-10%
1.11 | Kontroles modulis ar kļūdas indikatoru, baterijas statusa indikatoru, nebulizācijas cikla laika indikatoriem
1.12 | Trokšņa līmenis ne vairāk kā 35 dBA 30 cm attālumā
1.13 | Komplektācija iekļauts aerosola ģenerators, tvertne, kontroles modulis, lādējams akumulators, lādēšans modulis, tvertnes turētājs pie IV statīva, vads ģeneratora savienošanai ar kontroles moduli, IV statīvs
1.14 | Radioaktīvā aerosola nosūces ventilācijas izveidošana Diagnostiskās radioloģijas institūta scintigrāfijā no injekciju telpas Nr.16 uz laminārā skapja nosūces sistēmu telpā Nr.22
2 | Pacienta kontūrs
| Plānotais daudzums (gab.): | 700
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.1 | Vienreizlietojams
2.2 | Paredzēts lietošanai ar 1.punktā piedāvāto sistēmu
3 | Ģeneratora konektors
| Plānotais daudzums (gab.): | 700
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1 | Vienreizlietojams
3.2 | Paredzēts lietošanai ar 1.punktā piedāvāto sistēmu
4 | Deguna klipsis
| Plānotais daudzums (gab.): | 700
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.1 | Vienreizlietojams
4.2 | Paredzēts lietošanai ar 1.punktā piedāvāto sistēmu
5 | Radioaresola ievadīšanas procedūru krēsls
| Plānotais daudzums (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
5.1 | Elektriska augstuma regulācija diapazonā ne mazāk kā 55-85 cm
5.2 | Izmēri ne mazāk kā 60x175 cm
5.3 | Roku balsti ar augstuma regulāciju, noņemami, ar rotāciju ne mazāk kā 360°
5.4 | Regulējams kājgalis
5.5 | Trendelenburga pozīcija ne mazāk kā 10°
5.6 | Celtspēja ne mazāk kā 180 kg