## 1
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Veloergometru piegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 689 garantijas laikā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno preces ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju/ vai ražotāja izsniegtu apmācības dokumentu/ vai ražotāja apliecinājuma kopiju);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātajai Precei ir jāatbilst medicīnas ierīču regulai 2017/745, iesniedzot piedāvātās preces EK atbilstības deklarāciju un CE sertifikātu (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs Preci definējis par medicīnas iekārtu;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Veloergometru piegāde
1.1 | Veloergometrs (sēdus pozīcija)
| Daudzums (kompl..): | 3
1 komplekta cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā (A) bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.1 | Sēdus pozīcijā izmantojams veloergometrs, kas paredzēts slodzes testu izpildei
1.1.2 | Regulējamās slodzes diapazons vismaz no 10 līdz 999 W, neatkarīgi no ātruma
1.1.3 | Ātruma diapazons vismaz no 30 līdz 130 apgriezieniem minūtē
1.1.4 | Nepārtraukti elektroniski regulējams sēdekļa augstums, regulējams roktura pagrieziens
1.1.5 | Veloergometram ir ar datoru kontrolējama virpuļstrāvas bremžu sistēma
1.1.6 | Piemērots cilvēkiem vismaz līdz 200 kg masā
1.1.7 | Veloergometram priekšā ir ekrāns, kas uzrāda izmeklējuma ilgumu, ātrumu, slodzi, pulsa un asinsspiediena mērījumus
1.1.8 | Veloergometram ir roktura pagrieziena regulācija
1.1.9 | Veloergometram ir asinsspiediena mērīšanas modulis
1.1.10 | Asinsspiediena manšetes spiediens pielāgojas pacienta asinsspiedienam, manšetes spiediens nepārsniedz 300 mmHg
1.1.11 | Asinsspiediena modulis nodrošina sistoliskā, diastoliskā spiediena, kā arī pulsa mērījumus
1.1.12 | Asinspiediena mērījumus nodrošina ar oscilāciju un/vai Korotkova skaņu metodi
1.1.13 | Sistoliskā un diastoliskā spiediena mērīšanas diapazons vismaz no 40 līdz 280 mmHg, precizitāte +- 3 mmHg, pulsa mērījumus diapazonā vismaz 35-230 sitieni minūtē
1.1.14 | Veloergometrs ne smagāks par 90 kg
1.1.15 | Veloergometrs savietojams ar Latvijas elektrotīkla parametriem
1.1.16 | Veloergometrs ir novietots uz vismaz diviem ritentiņiem vieglākai pārvietošanai
1.1.17 | Veloergometram ir USB ports savienojumam ar datora komponenti, tas nodrošina veloergometra attālinātu vadību
1.1.18 | Veloergometrs savienots ar datoru un tajā instalēto EKG mērījumu sistēmu
1.1.19 | Veloergometra izmeklējumu parametri regulējami no ar to savienotā datora
EKG mērījumu sistēma
1.1.20 | Kardioloģiskā stress sistēma ar iespēju reģistrēt EKG 12 un konfigurējamos novadījumos uz personāla datora bāzes ar datu arhivēšanas iespēju;
1.1.21 | Iespējams veikt un analizēt vismaz 12 novadījumu EKG mērījumus (stresa un miera), nodrošina mērījumu tabulu attēlošanu un reģistrēšanu
1.1.22 | 12 novadījumu EKG interpretācija
1.1.23 | EKG mērījumiem norādītas milimetru līnijas, lai būtu iespējams novērtēt EKG izmaiņas
1.1.24 | Iespēja atsaukt un attēlot iepriekšējās procedūras pašreizējamam pacientam |  | + 2.5 punkti, ja nodrošināta iespēja iepriekšējā slodzes testa parādīšana slodzes izmeklējuma veikšanas laikā
1.1.25 | Programnodrošinājums dod iespēju analizēt slodzes elektrokardiogrammas un izmeklējumu laikā reģistrētos asinsspiediena mērījumus
1.1.26 | Pilnā pieraksta (Full Disclosure) testa datu saglabāšana, kas nodrošina pilnu EKG, aritmiju un stresa procedūras laikā notikušo notikumu reģistru
1.1.27 | Programnodrošinājums dod iespēju automātiski detektēt aritmijas
1.1.28 | Speciāla programmatūra reālā laika signāla kvalitātes novērtēšanai;
1.1.29 | Iepriekš reģistrēto ST kompleksu salīdzinājums ar iepriekš rakstītajiem
1.1.30 | Atsevišķs logs uz ekrāna jebkura atvasinājuma ST segmenta palielinātai sadaļai - ST izmaiņu vizualizēšanai
1.1.31 | Krāsu kodētas aritmijas un ST segmenta izmaiņas |  | + 2.5 punkti, ja nodrošināta iespēja grafiskam krāsu un trīs dimensiju attēlojumam mediānu izmaiņām testa laikā jebkurā no izvēlētiem novadījumiem
1.1.32 | Izmeklējumu protokolu iespējams eksportēt PDF, XML formātos
1.1.33 | Sistēma automātiski eksportē testa ziņojumu (protokolu) DICOM formātā uz PACS sistēmu.
1.1.34 | Iegūtos rezultātus iespējams gan saglabāt datorā (programmas datubāzē vai serverī), gan izdrukāt ar ar datoru savienotu printeri |  | + 2.5 punkti, ja nodrošināta iespēja pielāgot drukāto izmeklējumu uzrādāmos parametrus, saglabāt izvēli turpmākajiem protokoliem
1.1.35 | Sistēmai nodrošināta savienošana ar līdz šim izmantoto Cardiosoft izmeklējumu datubāzi, saglabājot piekļuvi iepriekšējiem izmeklējumiem
Datora komponente:
1.1.36 | Dators ar komplektācijā esošu monitoru, klaviatūru un peli
1.1.37 | Datorā ir instalētas visas EKG mērījumu nodrošināšanai nepieciešamās programmas
1.1.38 | Datora parametri piemēroti visu EKG mērījumiem nepieciešamo programmu instalēšanai un darbībai
Vakuuma sistēma:
1.1.39 | Nodrošina EKG mērīšanu ar fiksēšanos uz ādas bez apmatojuma noņemšanas vai gela lietošanas
1.1.40 | Vadi stiprinās pie teleskopiskas rokas ar regulējamu augstumu, pagrieziena un noliekuma leņķi
1.1.41 | Paredzēta vismaz 12 novadījumu stiprināšanai vienlaicīgi
1.1.42 | Piesūcekņi katrs marķēti ar atšķirīgiem simboliem/krāsām vai analogu risinājumu
1.1.43 | Sistēmai pieejami vismaz 4 vakuuma līmeņi vai nepārtraukts vakuuma diapazons
1.1.44 | Vakuuma sistēma ir savienota ar piedāvāto datoru caur datu moduli
1.1.45 | Viegli tīrāmi elektrodi un kabeļi
1.1.46 | Kabeļus iespējams atvienot no sistēmas pa vienam, iespējams tos nomainīt atsevišķi
1.1.47 | Vakuumsistēmas teleskopiskā roka stiprināma pie sienas (piegādātājs nodrošina stiprināšanu pie izvēlētās sienas)
Datu apstrādes modulis
1.1.48 | Datu apstrādes modulis ir savienots ar piedāvāto vakuumsistēmu, kā arī datoru un tajā instalēto EKG mērījumu programmatūru
1.1.49 | EKG analīzes diskreditācijas frekvence ne mazāk kā 500 paraugi sekundē;
1.1.50 | Lineārais filtrs 50Hz vai 60Hz (pēc izvēles)
1.1.51 | Noplūdes strāva ne vairāk kā 10µA;
Komplektācija
1.1.52 | Veloergometrs
1.1.53 | Veloergometra pults
1.1.54 | Dators ar monitoru, klaviatūru, peli
1.1.55 | EKG apstrādes un analīzes programmatūra
1.1.56 | Pilna DICOM pakete
1.1.57 | Vakuuma sistēma ar regulējamo roku;
1.1.58 | Vakuuma sistēmas statīva stiprinājums pie sienas (ieskaitot stiprināšanas nodrošināšanu)
1.1.59 | Datu apstrādes modulis
1.1.60 | Melnbaltais lāzerprinteris A4 formāta lapu printēšanai
1.1.61 | Asinsspiediena mērīšanas manšete ar savienojuma vadu pie veloergometra (3 izmēri) 9 gab. (katram izmēram 3 gab.)
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.2 | Kušetes veloergometrs
| Daudzums (kompl..): | 1
1 komplekta cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.2.1 | Kušetes veloergometrs ar iespēju veikt slodzes izmeklējumus
1.2.2 | Regulējamās slodzes diapazons vismaz no 10 līdz 999 W neatkarīgi no ātruma
1.2.3 | Ātrumu skala vismaz no 30 līdz 130 apgriezieniem minūtē
1.2.4 | Piemērots cilvēkiem vismaz līdz 140 kg masā
1.2.5 | Veloergometram ir ar datoru kontrolējama virpuļstrāvas bremžu sistēma
1.2.6 | Veloergometra kušetei regulējams slīpums laterāli diapazonā vismaz no 0 līdz 45o abos virzienos, garenvirzienā diapazonā vismaz no 0 līdz 45o
1.2.7 | Veloergometra virsma sastāv no polsterētas kušetes, galvas atbalsta, rokas balsta un velosipēda tipa sēdekļa, kā arī pēdu atbalstiem uzkāpšanas/nokāpšanas procesam |  | + 2.5 punkti, ja veloergometra virsmai ir pēc vajadzības attaisāms izgriezums, kas nodrošina EHO ultrasonogrāfijas izmeklējumus
1.2.8 | Veloergometram ir regulējams kušetes slīpums un sēdekļa un galvas balsta augstums
1.2.9 | Sēdekļa augstums un galvas atbalsta augstums ir elektroniski regulējami ar pulti un/vai attālināti regulējami no savienotā datora
1.2.10 | Sēdekļa augstums regulējams vismaz 90 cm diapazonā
1.2.11 | Veloergometram ir iebūvēta drošības josta pacientu atbalstam
1.2.12 | Veloergometram priekšā ir ekrāns, kas uzrāda izmeklējuma ilgumu, ātrumu, slodzi, pulsa un asinsspiediena mērījumus
1.2.13 | Iespējams saglabāt vismaz trīs lietotāja izveidotas kušetes pozīcijas iekārtas atmiņā
1.2.14 | Veloergometram virs galvas turētāja iestrādāts vai ar atsevišķu papildinājumu nodrošināts papīra ruļla turētājs, kas tiek izmantots, lai pārklātu polsterēto virsmu
1.2.15 | Veloergometram ir USB ports savienojumam ar datoru
1.2.16 | Veloergometrs savienots ar datoru un tajā instalēto EKG mērījumu sistēmu
1.2.17 | Veloergometrs aprīkots ar ritentiņiem ērtākai pārvietošanai un atbalsta stiprinājumiem nekustīgai izmantošanai
1.2.18 | Veloergometrs ne smagāks par 160 kg
1.2.19 | Saderīgs ar Latvijas elektrotīkla parametriem
EKG mērījumu sistēma
1.2.20 | Kardioloģiskā stress sistēma ar iespēju reģistrēt EKG 12 un konfigurējamos novadījumos uz personāla datora bāzes ar datu arhivēšanas iespēju;
1.2.21 | Iespējams veikt un analizēt vismaz 12 novadījumu EKG mērījumus (stresa un miera), nodrošina mērījumu tabulu attēlošanu un reģistrēšanu
1.2.22 | 12 novadījumu EKG interpretācija
1.2.23 | EKG mērījumiem norādītas milimetru līnijas, lai būtu iespējams novērtēt EKG izmaiņas
1.2.24 | Iespēja atsaukt un attēlot iepriekšējās stresa procedūras pašreizējamam pacientam |  | + 2.5 punkti, ja nodrošināta iespēja iepriekšējā slodzes testa parādīšana slodzes izmeklējuma veikšanas laikā
1.2.25 | Programnodrošinājums dod iespēju analizēt slodzes elektrokardiogrammas un izmeklējumu laikā reģistrētos asinsspiediena mērījumus
1.2.26 | Pilnā pieraksta (Full Disclosure) testa datu saglabāšana, kas nodrošina pilnu EKG, aritmiju un stresa procedūras laikā notikušo notikumu reģistru
1.2.27 | Programnodrošinājums dod iespēju automātiski detektēt aritmijas
1.2.28 | Speciāla programmatūra reālā laika signāla kvalitātes novērtēšanai;
1.2.29 | Iepriekš reģistrēto ST kompleksu salīdzinājums ar iepriekš rakstītajiem
1.2.30 | Atsevišķs logs uz ekrāna jebkura atvasinājuma ST segmenta palielinātai sadaļai - ST izmaiņu vizualizēšanai
1.2.31 | Krāsu kodētas aritmijas un ST segmenta izmaiņas; |  | + 2.5 punkti, ja nodrošināta iespēja grafiskam krāsu un trīs dimensiju attēlojumam mediānu izmaiņām testa laikā jebkurā no izvēlētiem novadījumiem.
1.2.32 | Izmeklējumu protokolu iespējams eksportēt PDF, XML formātos
1.2.33 | Sistēma automātiski eksportē testa ziņojumu DICOM formātā uz PACS sistēmu.
1.2.34 | Iegūtos rezultātus iespējams gan saglabāt datorā (programmas datubāzē vai serverī), gan izdrukāt ar ar datoru savienotu printeri |  | + 2.5 punkti, ja nodrošināta iespēja pielāgot drukāto izmeklējumu uzrādāmos parametrus, saglabāt izvēli turpmākajiem protokoliem
1.2.35 | Sistēmai nodrošināta savienošana ar līdz šim izmantoto Cardiosoft izmeklējumu datubāzi, saglabājot piekļuvi iepriekšējiem izmeklējumiem
Datora komponente:
1.2.36 | Dators ar komplektācijā esošu monitoru, klaviatūru un peli
1.2.37 | Datorā ir instalētas visas EKG mērījumu nodrošināšanai nepieciešamās programmas
1.2.38 | Datora parametri piemēroti visu nepieciešamo programmu instalēšanai un darbībai
Vakuuma sistēma:
1.2.39 | Nodrošina EKG mērīšanu ar fiksēšanos uz ādas bez apmatojuma noņemšanas vai gela lietošanas
1.2.40 | Vadi stiprinās pie teleskopiskas rokas ar regulējamu augstumu, pagrieziena un noliekuma leņķi
1.2.41 | Paredzēta vismaz 12 novadījumu stiprināšanai vienlaicīgi
1.2.42 | Piesūcekņi katrs marķēti ar atšķirīgiem simboliem/krāsām vai analogu risinājumu
1.2.43 | Sistēmai pieejami vismaz 4 vakuuma līmeņi vai nepārtraukts vakuuma diapazons
1.2.44 | Vakuuma sistēmai ir iebūvēts akumulators, tā ir savienojama ar piedāvāto datoru
1.2.45 | Viegli tīrāmi elektrodi un kabeļi
1.2.46 | Kabeļus iespējams atvienot no sistēmas pa vienam, iespējams tos nomainīt atsevišķi
1.2.47 | Vakuumsistēmas teleskopiskā roka stiprināma pie sienas (piegādātājs nodrošina stiprināšanu pie izvēlētās sienas)
Datu apstrādes modulis
1.2.48 | Datu apstrādes modulis ir savienots ar piedāvāto vakuumsistēmu, kā arī datoru un tajā instalēto EKG mērījumu programmatūru
1.2.49 | EKG analīzes diskreditācijas frekvence ne mazāk kā 500 paraugi sekundē;
1.2.50 | Lineārais filtrs 50Hz vai 60Hz (pēc izvēles)
1.2.51 | Noplūdes strāva ne vairāk kā 10µA;
Komplektācija
1.2.52 | Kušetes veloergometrs
1.2.53 | Veloergometra pults
1.2.54 | Dators ar monitoru, klaviatūru, peli
1.2.55 | EKG apstrādes un analīzes programmatūra
1.2.56 | Pilna DICOM pakete
1.2.57 | Vakuuma sistēma ar regulējamo roku;
1.2.58 | Vakuuma sistēmas statīva stiprinājums pie sienas (ieskaitot stiprināšanas nodrošināšanu)
1.2.59 | Datu apstrādes modulis
1.2.60 | Melnbaltais lāzerprinteris A4 formāta lapu printēšanai
1.2.61 | Asinsspiediena mērīšanas manšete ar savienojuma vadu pie veloergometra (3 izmēri) 9 gab. (katram izmēram 3 gab.)
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.3 | Klientu servera risinājums
| Daudzums (kompl..): | 1
Cena kopā bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.3.1 | Klientu servera sistēmas risinājums, kas nodrošina pilno miera EKG, stresa EKG, ambulatorā asins spiediena, spirometrijas mērījumu uzgabāšanu un analīzi;
1.3.2 | Nodrošina datu uzgabāšanu no piedāvātajām veloergometru sistēmām;
1.3.3 | Nodrošina vismaz 4 vienlaicīgu ārstu pieslēgšanās iespēju no nodaļā esošajiem datoriem;
1.3.4 | Nodrošina vismaz divas attālinātas darba vietas no jau nodaļā esošajiem datoriem ar pilnu EKG sistēmas izmantošanas funkcionalitāti (konkrētie datori tiek saskaņoti pirms piegādes) |  | + 2.5 punkti, ja nodrošināta iespēja, pieslēdzoties jebkurai no 1.1 un 1.2 punktos piedāvātajām veloergometru darba stacijām, mērījumus novērot un analizēt to veikšanas laikā, nodrošinot arī reāllaikā darbojošos izmeklējumu programmu funkcionalitāti attālinātajās darba vietās
1.3.5 | Ārstu darba vietas nodrošina pilnu EKG sistēmas funkcionalitāti, nodrošinot vienādu programnodrošinājumu ar 1.1 un 1.2 punktā piedāvātajām darba stacijām noslēgušos izmeklējumu analizēšanai (bez izmeklējuma programmām, kuras darbojas reāllaikā);
1.3.6 | Nodrošināta iepriekš izmantotās Cardiosoft izmeklējumu datubāzes satura pārvietošana uz piedāvāto servera risinājumu, tam iespējams piekļūt gan no veloergometru, gan no attālinātajām darba stacijām. Finansiālajā piedāvājumā ir jāiekļauj visas izmaksas, kas var rasties, nodrošinot iepriekšējo izmeklējumu datu pārvietošanu uz piedāvāto servera risinājumu; |  | + 10 punkti, ja iepriekšējo izmeklējumu faili pārvietoti uz serveri to oriģinālajā failu formātā (pilnie izmeklējumi, ne protokoli) bez konvertēšanas un datu zudumiem pārvietošanas procesā
Pretendentu piedāvājumu vērtēšanas kritēriji
Daļa | Kritēriji | Punktu kopsavilkums
A | Piedāvājuma kopējā cena | 70
B | Iekārtas papildus specifikācijas punkti | 30
∑ | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100
Piedāvājuma kopējā cena (A)
(A) piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu (EUR) bez PVN tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 70 punkti. Pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot šādu formulu:
A = Av/Afakt x 70, kur
Av – viszemākā piedāvātā kopējā cena,
Afakt– vērtējamā piedāvājuma kopējā cena.
Nosakot punktu skaitu kritērijā A un ∑ noapaļo līdz 2 cipariem aiz komata
Iekārtas papildus specifikācijas punkti (B)
N.p.k. | Papildus funkcija | Piešķirtie punkti
1.1 pozīcija
1 | Nodrošināta iespēja iepriekšējā slodzes testa parādīšana slodzes izmeklējuma veikšanas laikā | 2.5
2 | Nodrošināta iespēja grafiskam krāsu un trīs dimensiju attēlojumam mediānu izmaiņām testa laikā jebkurā no izvēlētiem novadījumiem. | 2.5
3 | Nodrošināta iespēja pielāgot drukāto izmeklējumu uzrādāmos parametrus, saglabāt izvēli turpmākajiem protokoliem | 2.5
1.2 pozīcija
4 | Veloergometra virsmai ir pēc vajadzības attaisāms izgriezums, kas nodrošina EHO ultrasonogrāfijas izmeklējumus | 2.5
5 | Nodrošināta iespēja iepriekšējā slodzes testa parādīšana slodzes izmeklējuma veikšanas laikā | 2.5
6 | Nodrošināta iespēja grafiskam krāsu un trīs dimensiju attēlojumam mediānu izmaiņām testa laikā jebkurā no izvēlētiem novadījumiem. | 2.5
7 | Nodrošināta iespēja pielāgot drukāto izmeklējumu uzrādāmos parametrus, saglabāt izvēli turpmākajiem protokoliem | 2.5
1.3 pozīcija
8 | Nodrošināta iespēja, pieslēdzoties jebkurai no 1.1 un 1.2 punktos piedāvātajām veloergometru darba stacijām, mērījumus novērot un analizēt to veikšanas laikā, nodrošinot arī reāllaikā darbojošos izmeklējumu programmu funkcionalitāti attālinātajās darba vietās | 2.5
9 | Iepriekšējo izmeklējumu faili pārvietoti to oriģinālajā failu formātā bez konvertēšanas un datu zudumiem pārvietošanas procesā | 10
30