## Sheet1
Laboratorijas preču iegāde (B daļa)
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Vispārīgās prasības
1. | Reaģentiem jāpievieno drošības datu lapas un kvalitātes sertifikātu kopijas latviešu valodā, pārējām precēm lietošanas instrukcijas latviešu valodā..
2. | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu, kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma. Informatīvajiem materiāliem jābūt latviešu valodā.
3. | Katrai precei norādīt preces kodu (vai kataloga numuru).
4. | * Preces kods atbilstoši Piegādātāja preču uzskaites sistēmai,tiks norādīts preču piegādes dokumentos (pavadzīmes, rēķini).
5 | Apliecinājums par transportēšanas, uzglabāšanas un piegādes nosacījumu ievērošanu līdz Pircējam atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. | Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apliecina, ka preču piegādi piegādi nodrošinās 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, izņemot gadījumos, kad piegāde nepieciešama ātrāk (norādīts Tehniskajā specifikācijā).
7. | Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces (īpaši attiecināms uz sadaļām, kurās norādīti specifiski preču nosaukumi). Par ekvivalentām precēm tiks uzskatītas preces, kas apmierina tehniskajā specifikācijā norādītās pasūtītāja prasības un pēc funkcionalitātes izpilda iepirkuma priekšmeta mērķi.
Nr.p.k. | Prece | Tehniskās prasības | Mērvienība | Skaits (plānotais apjoms) 36 mēn | Preces kods* | Piedāvātās preces skaits iepakojumā | Cena 1 (vienai) vienībai EUR bez PVN | Cena par 1 (vienu) iepakojumu EUR bez PVN | PVN likme | Summa, eur ar PVN | Atsauce uz informātīvo materiālu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Monoklonālie reaģenti primārai asins grupu un apakšgrupu noteikšanai (piedāvāt visu daļu kopā)
1.1 | Anti – A ( ABO 1 ) | Plaknes metode, obligata pirmreizēja asins, grupas noteikšana – nodaļa, 1 pud. /10 ml / | gabals | 750
1.2 | Anti – B ( ABO 2 ) | Plaknes metode, obligata pirmreizēja asins, grupas noteikšana – nodaļa, 1 pud. /10 ml / | gabals | 750
1.3 | Anti – A 1 (lektīni) | Plaknes metode, apakšgrupas noteikšanai, 1pud. / 3 - 5 ml / | gabals | 4
1.4 | Anti – H (lektini) | Plaknes metode, apakšgrupas noteikšanai, 1pud. / 3 - 5 ml / | gabals | 4
1.5 | Asins grupas (ABO sistēmā) noteikšanas karte | Asins grupas (ABO sistēmā) noteikšanas karte vienam pacientam pirms asins preparātu transfūzijas | gabals | 12000
Kopā par 1.daļu, eur bez PVN
2 | Palīgpiederumi asins grupu noteikšanai (piedāvāt visu daļu kopā)
2.1 | Plastmasas planšetes ar iedobītēm | Vienreizējas lietošanas planšetes /biopalīnes/ (2 x 5welles) asins grupas noteikšanai. Iepakojumā 100.gab | iepakojums | 200
2.2 | Plastmasas lapstiņas | Vienreizējas lietošanas lapstiņas 10 - 15 cm asins grupas noteikšanai. Iepakojumā 500.gab. | iepakojums | 200
Kopā par 2.daļu, eur bez PVN
3 | Laboratorijas preces, saderīgas darbam ar ID-Centrifūgu 6S, ID-Centrifūgu 24S, ID-Inkubatoru 37 S I (piedāvāt visu daļu kopā)
3.1 | LISS/ Coombs karte | Gelkartes nepilno antieritrocitāro antivielu skrīningam, nepilno antivielu titrēšanai ar 3 antigēniem, recipienta un donora individuālās saderības testam, DAT. 1 statīvs x 12 gēlkartes | gabals | 2770
3.2 | Asins grupas un Rh (D) piederības noteikšana ar tiešo un apgriezto reakciju vienā kartē | Gelkartes asins grupas noteikšanai ABO un Rh/D/ sistēmā ar tiešo un apgriezto metodi. 1 statīvs x 12 gēlkartes | gabals | 3360
3.3 | ABD (pacients + donors) vienā kartē | Gelkartes recipienta un donora individuālas saderības testam ABO sistēmā. 1 statīvs x 12 gēlkartes | gabals | 1440
3.4 | Asins grupa un Rh(D) piederība [DV-], DAT jaundzimušajam vienā kartē | Gelkarte jaundzimušā imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ABO sistēmā, RhD(VI-), DAT,ctr 1 statīvs x 12 gēlkartes | gabals | 200
3.5 | Rh (D) piederības noteikšana | Gelkarte Rh /D(VI-)/ pazīmes noteikšanai. 1 statīvs x 12 gēlkartes | gabals | 720
3.6 | Rh fenotips + Kell antigēna noteikšana | Gelkarte Rh fenotipa / CcEe/ un Kell antigēna noteikšanai. 1 statīvs x 12 gēlkartes | gabals | 400
3.7 | Gelkarte hemolīzes riska novērtēšanai ar gēlam pievienotiem šķīdumiem (IgG1 un IgG3) | Gelkarte DAT IgG1/IgG3 noteikšanai. 1 statīvs x 12 gēlkartes | gabals | 4
3.8 | Modificēts šķīdums eritrocītu suspensijas sagatavošanai | Modificēts Liss šķīdums eritrocītu suspensijas sagatavošanai. 1 pudele - 500 ml | gabals | 96
3.9 | Lietošanai gatavs eritrocitāro šūnu komplekts ABO/I-II-III | Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings ar trīs eritrocītārajiem antigēniem , nepilno antivielu titrēšana ar 3 antigēniem. Asins grupas noteikšanai ABO sistēmā ar apgriezto reakciju. Iepakojums 6 x 10. | iepakojums | 288
3.10 | Ikdienas iekšējās kvalitātes kontrole (zināma asins grupa,Rh fenotips, Kell, DAT ,antivielu skrīnings, saderība) | Ikdienas iekšējā kvalitātes kontrole visiem reaģentiem. Komplekts 1 x 4 : (4 x 2,6 ml pilnasinis [1 - O Rh neg., ccddee,K poz.; 2 - A Rh poz., CcD.Ee,K neg.; B Rh poz., CCD.ee,K neg.; O Rh poz., ccD.EE,K neg.], 2 x 1 ml pilnasinis [ 1 - Fya neg.,CcD.ee; 2 - Fya poz., ccddee], 2 x 2,5 ml serums [1 - Anti-D, 2 - Anti-Fya] | komplekts | 6
Kopā par 3.daļu, eur bez PVN
4 | Eksprestesti grūtniecības un priekšlaicīgu dzemdību diagnostikai (piedāvāt visu daļu kopā)
4.1 | Testi grūtniecības monitoringam augļapvalka plīsuma gadījumā (ražotāja QIAGEN - AmniSure) | Imunoloģisks tests. Paraugs: vaginālais sekrēts. Noteikšanas laiks ne vairāk 5min. | gabals | 300
4.2 | Tests priekšlaicīgu dzemdību riska noteikšanai (ražotāja QIAGEN -PartoSure ) | Imunoloģisks tests. Paraugs: vaginālais sekrēts. Noteikšanas laiks ne vairāk kā 5min. | gabals | 300
Kopā par 4.daļu, eur bez PVN
5 | Eksprestesti slēpto asiņu noteikšanai fēcēs
5.1 | Tests slēpto asiņu noteikšanai fēcēs | Katrai testkartei kontroles laukums, impregnēts ar kontroles materiālu | gabals | 4000
5.2 | Tests slēpto asiņu noteikšanai fēcēs | Kontroles iespējas katram testam, jūtība tikai uz cilvēka asinīm | gabals | 500
Kopā par 5.daļu, eur bez PVN
6 | Eksprestesti infekciju diagnostikai
6.1 | Ekspress tests HIV 1+2 antivielu noteikšanai | Ekspress tests HIV 1+2 antivielu izotipu IgG, IgM, IgA noteikšanai pilnasinīs, serumā, kvalitatīvs, komplektā vai atsevišķi jāpiedāvā divu līmeņu kontroles | gabals | 240
6.2 | Ekspress tests sifilisa antivielu noteikšanai | Ekspress tests sifilisa antivielu noteikšanai pilnasinīs, serumā | gabals | 90
6.3 | Ekspress tests HbsAg noteikšanai | Ekspress tests HbsAg noteikšanai pilnasinīs, serumā | gabals | 90
6.4 | Ekspress tests hepatīta C antivielu noteikšanai | Ekspress tests hepatīta C antivielu noteikšanai pilnasinīs, serumā | gabals | 90
Kopā par 6.daļu, eur bez PVN
7 | Testi infekciju slimību diagnostikai
7.1 | Komplekts TPHA (sifilisa) antivielu noteikšanai | Komplekts TPHA (sifilisa) antivielu noteikšanai (mikrohemaglutinācijas tests) pilnasinīs, serumā, 400 testiem | komplekts | 9
7.2 | Komplekts RPR (sifilisa) noteikšanai | Komplekts RPR (sifilisa) noteikšanai, 500 testiem | komplekts | 6
Kopā par 7.daļu, eur bez PVN
8 | I Reaģenti Imūnfluorescences metodei
8.1 | HEP - 2 šūnu noteikšanas komplekts | HEP - 2 šūnu noteikšanas komplekts, 20x12 testiem | komplekts | 16
8.2 | Komplekts antivielu noteikšanai pret neitrofilu citoplazmu (ANCA) | Komplekts antivielu noteikšanai pret neitrofilu citoplazmu (ANCA), Etanola fiksēts, 20x12 testiem | komplekts | 8
8.3 | Antivielu pret neitrofilu citoplazmu noteikšanas stikls | Antivielu pret neitrofilu citoplazmu noteikšanas stikls ar sešām iedobēm, Etanola fiksēts, 10x6 testiem | komplekts | 6
8.4 | Antivielu pret neitrofilu citoplazmu noteikšanas stikls | Antivielu pret neitrofilu citoplazmu noteikšanas stikls ar sešām iedobēm, formalīnā fiksēts, 10x6 testiem | komplekts | 6
8.5 | Fluorescentais izotiocionīts (FITC) | Fluorescentais izotiocionīts (FITC) IgG (H&L), Mky absorbēts, tilpums 7 ml | gabals | 6
8.6 | Antivielu pret olnīcu audiem noteikšanas stikls | Antivielu pret olnīcu audiem noteikšanas stikls (Mky) ar četrām iedobēm, 1x4 testiem | gabals | 30
8.7 | HEP - 2 šūnu noteikšanas stikls | HEP - 2 šūnu noteikšanas stikls ar sešām iedobēm, ANA noteikšanai, 10x6 testiem | komplekts | 14
8.8 | CLIFT (Crithidia luciliae) noteikšanas stikls | CLIFT (Crithidia luciliae) noteikšanas stikls, 1x6 testiem. | gabals | 6
8.9 | Antivielu pret virsnieru noteikšanas stikls | Antivielu pret virsnieru noteikšanas stikls ar četrām iedobēm (Mky), 1x4testiem | gabals | 8
8.10 | Antivielu pret šķērssvītroto muskulatūru noteikšanas stikls | Antivielu pret šķērssvītroto muskulatūru noteikšanas stikls (Mky) ar četrām iedobēm, 1x4testiem | gabals | 20
Kopā par 8.daļu, eur bez PVN
9 | II Reaģenti Imūnfluorescences metodei
9.1 | Paraneoplastisko antivielu noteikšanas profils | Paraneoplastisko antivielu noteikšanas profils (amfizīns,CV2,PNMA2,MA2/Ta,,Yo,Ri,Hu,recoverin,titin,sox-1,Zic4,GAD65,Tr),1x16 testiem | gabals | 4
9.4 | Anti VGKC antivielu noteikšanas stikls | Anti LGI1,CASPR2 antivielu noteikšanas stikls, 10x3 testiem | komplekts | 2
9.6 | Autoimūnā encefalīta noteikšanas komplekts-mozaika-1 | antivielas pret NMDA-AMPA,LGI1,CASPR2,GABAR, 10x3 testiem | komplekts | 2
9.12 | Autoimūno miopātiju noteikšanas profils | Anti M2a,b,TF1g,MDAS,NOP2,SAE1,KU,PM,SCL100,SCL75,jo-1,SRP,pl-7,PL12,EJ,OJ,RO-52 noteikšanas profils | gabali | 3
9.13 | Neironālo antivielu noteikšanas profils (amfizīns,CV2,PNMA2,MA2/Ta,,Yo,Ri,Hu,recoverin,titin) | Neironālo antivielu noteikšanas profils (amfizīns,CV2,PNMA2,MA2/Ta,,Yo,Ri,Hu,recoverin,titin),1x16 testiem | gabals | 10
Kopā par 9.daļu, eur bez PVN
10 | III Reaģenti Imūnfluorescences metodei
10.1 | Komplekts antivielu noteikšanai pret aknu, nieru, kuņģa un HEP - 2 audiem | Komplekts antivielu noteikšanai pret aknu, nieru, kuņģa un HEP - 2 audiem, stikls ar piecām iedobēm, 20x5testiem | komplekts | 4
10.2 | Komplekts antivielu noteikšanai pret aknu, nieru, kuņģa un HEP - 2 audiem | Komplekts antivielu noteikšanai pret aknu, nieru, kuņģa un HEP - 2 audiem, stikls ar desmit iedobēm, 10x10testiem | komplekts | 3
Kopā par 10.daļu, eur bez PVN
11 | IV Reaģenti Imūnfluorescences metodei
11.1 | Antivielu pret aizkuņģa dziedzeri un cerebellum noteikšanas stikls | Antivielu pret aizkuņģa dziedzeri un cerebellum noteikšanas stikls (Mky) ar piecām iedobēm, 10x5 testiem | komplekts | 2
Kopā par 11.daļu, eur bez PVN
12 | V Reaģenti Imūnfluorescences metodei
12.1 | Antivielu pret trombocitiem noteikšanas stikls | Antivielu pret trombocitiem noteikšanas stikls ar piecām iedobēm, 10x5testi | komplekts | 6
Kopā par 12.daļu, eur bez PVN
13 | VI Reaģenti Imūnfluorescences metodei
13.1 | Antivielu pret bullozo dermatozi noteikšanas stikls | Antivielu pret barības vada audiem ,noteikšanas stikls ar piecām iedobēm, 5x10 testi | komplekts | 4
Kopā par 13.daļu, eur bez PVN
14 | VII Reaģenti Imūnfluorescences metodei
14.1 | Antivielu pret AQP-4 noteikšanas stikls | Antivielu pret akvaporīnu 4 noteikšanas stikls ar trīs iedobēm,10x3 testiem | komplekts | 10
Kopā par 14.daļu, eur bez PVN
15 | VIII Reaģenti Imūnfluorescences metodei
15.1 | Gangliozīdu antivielu noteikšanas profils | GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1b,GT1b,GQ1b(IgGun IgM) noteikšanas tests | gabali | 3
Kopā par 15.daļu, eur bez PVN
16 | IX Reaģenti Imūnfluorescences metodei
16.1 | Anti GM1,GQ1b,GD1b antivielu noteikšanas tests | Anti GM1,GQ1b,GD1b antivielu noteikšanas tests (IGg un IgM) | gabali | 3
Kopā par 16.daļu, eur bez PVN
17 | I Reaģenti Elisa metodei
17.1 | Antivielu pret TGN tioguanīna 6 nukleotīda noteikšanas tests | Elisa metode. Izmeklējamais materiāls: serums, plazma. Procedūras laiks nepārsniedz 2h | gabals | 150
17.2 | Antivielu pret 6 MMP (6metīlmerkaptopurīna) noteikšanas tests | Elisa metode. Izmeklējamais materiāls: serums, plazma. Procedūras laiks nepārsniedz 2h | gabals | 150
17.3 | Antivielu pret TPMT (tiopurīna metīltransferāzes) noteikšanas tests | Elisa metode. Izmeklējamais materiāls: serums, plazma. Procedūras laiks nepārsniedz 2h | gabals | 150
Kopā par 17.daļu, eur bez PVN
18 | II Reaģenti Elisa metodei
18.1 | Antivielu pret acetilholīna receptoriem noteikšanas tests | Elisa metode. Kvantitatīvs tests. Izmeklējamais materiāls: serums, plazma | gabals | 330
18.2 | Antivielu pret MUSK noteikšanas tests | Elisa metode. Kvantitatīvs tests. Izmeklējamais materiāls: serums, plazma | gabals | 150
18.3 | Elisa testu komplekts ASCA IgG noteikšanai | Elisa testu komplekts ASCA IgG noteikšanai serumā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 2
18.4 | Elisa testu komplekts ASCA IgA noteikšanai | Elisa testu komplekts ASCA IgA noteikšanai serumā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 2
18.5 | Elisa testu komplekts antivielu pret TNF α noteikšanai | Elisa testu komplekts antivielu pret TNF α noteikšanai serumā un plazmā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 12
18.6 | Elisa testu komplekts antivielu pret sTNF R2 noteikšanai | Elisa testu komplekts antivielu pret sTNF R2 noteikšanai serumā un plazmā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 2
18.7 | Elisa testu komplekts antivielu pret sTNF R1 noteikšanai | Elisa testu komplekts antivielu pret sTNF R1 noteikšanai serumā un plazmā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 2
18.8 | Elisa testu komplekts antivielu pret Chlamidya trachomatis IgG noteikšanai | Elisa testu komplekts antivielu pret Chlamidya trachomatis IgG noteikšanai serumā un plazmā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 2
18.9 | Elisa testu komplekts antivielu pret Chlamidya trachomatis IgA noteikšanai | Elisa testu komplekts antivielu pret Chlamidya trachomatis IgA noteikšanai serumā un plazmā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 2
Kopā par 18.daļu, eur bez PVN
19 | III Reaģenti Elisa metodei
19.1 | Elisa testu komplekts Interferona gamma noteikšanai | Elisa testu komplekts Interferona gamma noteikšanai serumā un plazmā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 3
19.2 | Elisa testu komplekts MOG av noteikšanai | Elisa komplekts MOG noteikšanai serumā un plazmā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 3
19.3 | Elisa testu komplekts MAG noteikšanai | Elisa komplekts MAG noteikšanai serumā un plazmā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 3
19.4 | Elisa testu komplekts antivielu pret gangliozīdiem noteikšanai | Elisa testu komplekts antivielu pret gangliozīdiem noteikšanai serumā un plazmā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 12
19.5 | Elisa testu komplekts cirkulējošo imūnkompleksu noteikšanai | Elisa testu komplekts cirkulējošo imūnkompleksu noteikšanai serumā un plazmā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 20
Kopā par 19.daļu, eur bez PVN
20 | IV Reaģenti Elisa metodei
20.1 | Elisa testu komplekts Anti-DFS70 noteikšanai | Elisa testu komplekts Anti-DFS70 noteikšanai serumā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 2
20.2 | Elisa testu komplekts Anti-PM/Scl (PM/Scl-75 un PM/Scl-100) noteikšanai | Elisa testu komplekts Anti-PM/Scl (PM/Scl-75 un PM/Scl-100) noteikšanai serumā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 2
Kopā par 20.daļu, eur bez PVN
21 | V Reaģenti Elisa metodei
21.1 | Elisa testu komplekts antivielu pret komplementu CH 50 noteikšanai | Elisa testu komplekts antivielu pret komplementu CH 50 noteikšanai serumā un plazmā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 3
21.2 | Elisa testu komplekts antivielu pret komplementu AH 50 noteikšanai | Elisa testu komplekts antivielu pret komplementu AH 50 noteikšanai serumā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 2
Kopā par 21.daļu, eur bez PVN
22 | VI Reaģenti Elisa metodei
22.1 | Elisa testu komplekts IL 2 noteikšanai | Elisa testu komplekts IL 2 noteikšanai serumā un plazmā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 3
22.2 | Elisa testu komplekts IL 6 noteikšanai | Elisa testu komplekts IL 6 noteikšanai serumā un plazmā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 3
Kopā par 22.daļu, eur bez PVN
23 | VII Reaģenti Elisa metodei
23.1 | Elisa testu komplekts antivielu pret TSH receptoru noteikšanai | Elisa testu komplekts antivielu pret TSH receptoru noteikšanai serumā un plazmā. Derīgs darbam ar fotometriem Multiscan, Ascent. | komplekts | 8
Kopā par 23.daļu, eur bez PVN
24 | Laboratoriju krāsas
24.1 | May-Grīnvalda šķīdums | Standarta šķīdums asins iztriepju fiksēšanai, fasēts tumšā traukā, tilpums 1 L | gabals | 100
24.2 | Metilēnzilais šķīdums 1L | Standarta šķīdums 1 % preparātu krāsošanai, tilpums 1 L | gabals | 6
24.3 | May-Grīnvalda-Gimzas krāsas komplekts | Standarta šķīdums asins iztriepju krāsošanai, fasēts tumšā traukā, tilpums 1 L, fasējums 3 x 1000 | komplekts | 6
24.4 | Leišmaņa krāsas šķīdums | Standarta šķīdums 0,15% preparātu fiksēšanai, fasēts tumšā traukā, tilpums 1 L | gabals | 3
24.5 | Azūra šķīdums | Standarta šķīdums 1% preparātu krāsošanai, bez kristāliem (filtrēts), tilpums 1 L | gabals | 100
24.6 | Eozīna šķīdums | Standarta šķīdums 1% preparātu krāsošanai, bez kristāliem (filtrēts), tilpums 1 L | gabals | 100
Kopā par 24.daļu, eur bez PVN
25 | Vispārēja tipa barotnes un barotņu piedevas mikroorganismu audzēšanai un izolēšanai
25.1 | Kolumbijas buljons | 1. Fasējums 1 x 500g, 2.Sastāvs uz 1L barotnes: Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 12.0gr Dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 5.0gr Rauga ekstrakts 3.0gr Liellopu gaļas ekstrakts 3.0gr Graudu ciete 1.0gr Nātrija hlorīds 5.0gr | gabals | 6
25.2 | Smadzeņu sirds (Brain Heart) infūza buljons | 1. Fasējums 1 x 500g, 2. Smadzeņu sirds infūzs 3,5gr Dzīvnieku audu peptiskās fermentācijas produkts 15,0gr kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 10,0gr Nātrija hlorīds 5.0gr Dekstroxe 2,0gr Nātrija hidrogenfosfāts 2.5gr | gabals | 3
25.3 | Šķidrā tioglikolskābes barotne ar indikatoru | 1. Fasējums 1 x 500g, 2. Kazeīna pankreātiskās šķelšanās produkti 15.0g Rauga ekstrakts 5.0gr Dekstroze 5.0gr Nātrija hlorīds 2.5gr Sojas pupiņu papaīna hidrolizāts 3.0g Dekstroze 6.0g Nātrija hlorīds 2.5g L cistīns 0.25g Nātrija tioglikolāts 0.5g Agars 13,5 | gabals | 9
25.4 | Triptikāzes sojas buljons | 1. Fasējums 1 x 500g, 2.Sastāvs uz 1L barotnes: Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 14.5gr Sojas pupiņu papaīna hidrolizāts 5.0gr Nātrija hlorīds 5.0gr Augšanas faktori 1.5gr | gabals | 6
25.5 | Triptikāzes sojas agars | 1. Fasējums 1 x 500g, 2.Sastāvs uz 1L barotnes: Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 14.5gr Sojas pupiņu papaīna hidrolizāts 5.0gr Nātrija hlorīds 5.0gr Agars 14.0gr Augšanas faktori 1.5gr | gabals | 12
25.6 | Smadzeņu sirds (Brain Heart) infūza agars | 1. Fasējums 1 x 500g, 2. Smadzeņu sirds infūzs 3,5gr Dzīvnieku audu peptiskās fermentācijas produkts 15,0gr kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 10,0gr Nātrija hlorīds 5.0gr Dekstroxe 2,0gr Nātrija hidrogenfosfāts 2.5gr Agars 15.0gr | gabals | 6
25.7 | Kolumbijas agara bāze | 1. Fasējums 1 x 500g, 2. Sastāvs uz 1L barotnes: Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 12.0gr Dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 5.0gr Rauga ekstrakts 3.0gr Liellopu gaļas ekstrakts 3.0gr Graudu ciete 1.0gr Nātrija hlorīds 5.0gr Agars 13.5gr | gabals | 120
25.8 | Dehidratēts liellopu hemoglobīns | 1. Fasējums 1 x 500g, 2.Dehidratēts liellopu hemoglobīns | gabals | 3
25.9 | DNāzes agārs | 1. Fasējums 1 x 500g, 2.Sastāvs uz 1Litru barotnes: Kazeīna pankreātiskās šķelšanās produkti 10.0g Proteāzes peptons 10.0g Dezoksiribonukleīnskābe 2.0g Nātrija hlorīds 5.0g Agars 15.0g Metilēnzilais 0.05g | gabals | 3
25.10 | Šadler agara bāze | 1. Fasējums 1 x 500 g. Sastāvs uz 1l barotnes: kazeīna pankreatiskās šķelšanas produkti 8,2 gr, dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 2,5 gr, sojas pupiņupapaīna šķelšanas produkti 1,0 gr, dekstroze 5,8 gr, rauga ekstrakts 5,0 gr, natrija hlorīds 1,7 gr, vienaizvietotoa kalija sāls | gabals | 12
25.11 | Vitamīns K1ar hemīnu | Šadlera agara papildinātājs. No viena ražotāja ar Šadlera agara bāzi. Iepakojums 10ml x 10 | iepakojums | 12
25.12 | Kanamicīna + Vankomicīna maisījums | Šadlera agara papildinātājs. No viena ražotāja ar Šadlera agara bāzi. Iepakojums 1 x 10 | iepakojums | 24
25.13 | Kolumbijas CNA agara bāze | 1. Fasējums 1 x 500 g. Sastāvs uz 1l barotnes: kazeīna pankreatiskās šķelšanas produkti 12,0 gr,dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 5,0 gr, rauga ekstrakts 3,0 gr, lillopu ekstrakts 3,0gr,graudu ciete 1,0gr,nātrija hlorīds 5,0 gr, agars 13,5 gr, kolistīns 10,0 mg, nalidinskēbe 10 | gabals | 30
25.14 | Standarta agars (Tryptic Glucose Yaest agar/Plate count agar) | Paredzēts baktēriju skaita noteikšanai izmeklējamajā materiāla. Fasējums 500 g. Satāvs:Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 5,0 gr/l, Rauga ekstrakts 2,5gr/l, Glikoze/dekstroze 1,0gr/l, Agars 15,0 gr/l | gabals | 6
Kopā par 25.daļu, eur bez PVN
26 | Barotnes un piedevas jersīniju savairošanai (piedāvāt visu un no viena ražotāja)
26.1 | Jersīniju savairotājbarotne - Irgasan tikarcilīna kālija buljons (ITC) | 1. Fasējums 1 x 500g. Paredzēts jersīniju savairošanai šķidrajā barotnē.Sastāvs gramosuz 1l barotnes; :Bezūdens magnija hlorīds 28,10, kazeīna fermentatīvas šķelšanas produkti 10,00, Nātrija hlorīds 5,00, Rauga ekstrakts 1,0. Malahītzaļais 0,001, pH 6,9+ 0,2 pie 25°C | gabals | 3
26.2 | ITC buljona piedeva | Paredzēts lietošani kopā ar ITC barotni. Sastāvs: Irgasans - 0,5mg, Tikarcilīns 0,5mg, Kālija hlorīds 500mg, 1 x 10 pudeles | iepakoms | 3
Kopā par 26.daļu, eur bez PVN
27 | Barotnes sēņu audzēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
27.1 | Saburo buljons | Fasējums 1 x500gr. Paredzēts sēņu audzēšanai no patoloģiskā materiāla.Sastāvs uz 1l barotnes: Peptonu komplekss 10,0gr, dekstroze/glikoze 20,0 gr | gabals | 12
27.2 | Saburo agars ar hloramfenikolu | Fasējums 1 x500 gr. Paredzēts sēņu audzēšanai no patoloģiskā materiāla.Sastāvs uz 1l barotnes: Peptonu komplekss 10,0 gr, dekstroze/glikoze 40,0 gr, hloramfenikols 0,05 gr, agars 15,0 gr | gabals | 18
27.3 | Saburo agars | Paredzēts sēņu audzēšanai no patoloģiskā materiāla. Fasējums 500gr | gabals | 18
27.4 | Saburo dekstrozes agars | Fasējums 1 x500 gr. Paredzēts sēņu audzēšanai no patoloģiskā materiāla.Sastāvs uz 1l barotnes: Peptonu komplekss 10,0 gr, dekstroze/glikoze 40,0 gr, agars 15,0 gr | gabals | 12
27.5 | Chloramphenicol Saburo dekstrozes agara papildinātājs | 10 x 3ml (viens flakons paredzēts 500ml pamatbarotnes) | iepakojums | 30
27.6 | Gentamicīns Saburo dekstrozes agara papildinātājs | 10 x 5ml (viens flakons paredzēts 500ml pamatbarotnes) | iepakojums | 30
Kopā par 27.daļu, eur bez PVN
28 | Barotnes enterobaktēriju audzēšanai un diagnostikai
28.1 | Hectoen Enteric agars | 1. Fasējums 1 x 500g. Paredzēts patogēno enterobaktēriju, sev. šigellu audzēšanai un diferencēšanai. Sastāvs:Proteāžu peptons - 12.0gr, rauga ekstraksts - 3.0gr, žults sālis - 9.0gr, laktoze -12.0gr, saharoze - 12gr. Salicins - 2.0gr, nātrija hlorīds, 5.0,agars 15,0 | gabals | 9
28.2 | Selenīta cistīna buljons | Fasējums 1 x 500g. Sastāvs uz 1L barotnes Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 5.0g Laktoze 4.0g Nātrija fosfāts 10.0g Nātrija selenīts 4.0g L cistīns 0.01g | gabals | 3
28.3 | Bismuta sulfīta agars | Fasējums 1 x 500g. Sastāvs uz 1L barotnes: Liellopa ekstrakts-5.0g Peptons- 10.0g Dekstroze- 5.0g Nārtija fosfāts 4.0g Dzelzs sulfāts 0.3g Bismuta sulfīta indikators 8.0g Agars 20.0g Briljantzaļais 0.025g | gabals | 3
28.4 | MacConkey agārs | Fasējums 1 x 500g. Sastāvs uz 1l barotnes: Želatīna pankreātiskās šķelšanas produkti 17,0g Kazeīna pankreātiskās šķelšanās produkti 1.5g Dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 1.5g Laktoze 10.0g, Žultsskābes 1.5g, Nātrija hlorīds 5.0g,Agars 13.5g, | gabals | 36
28.5 | CLED agars | Fasējums 1 x 500g. Sastāvs uz 1L barotnes; Želatīna pankreātiskās šķelšanas produkti 4.0 Lielopu gaļas ekstrakts 3.0 Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 4.0 Laktoze 10.0 l- cistīns 128.0mg bromtimolzilais 0.02 agars 15.0 | gabals | 24
28.6 | Šķidrā barotne urea noteikšanai | Fasējums 1 x500g. Sastāvs uz 1L barotnes: Rauga ekstrakts- 0.1g Vienaizvietotais kālija fosfāts- 9.1g Divaizvietotais kālija fosfāts- 9.5g Urea- 20.0g Fenolsarkanais- 0.01g | gabals | 3
28.7 | Barotne enterobaktēriju kustīguma noteikšanai (SIM agars) | Fasējums 1 x500gr. Paredzēts enterobaktēriju kustīguma noteikšanai.Liellopu gaļas ekstrakts 3,0gr, kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 10,0, Nātrija hlorīds 5,0gr, agars 4,0gr. | gabals | 15
28.8 | Kliglera dzelzs agars | Fasējums 1 x 500g. Sastāvs uz 1l barotnes: kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 10.0gr, dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 10.0gr, laktoze 10gr, dekstroze 1.gr, nātrijas hlorīds 5.0gr, dzelzs amonija citrāts 0.5gr, nātrija tiosulfāts 0.5gr, a | gabals | 24
28.9 | Sīmonsa citrāta agars | Fasējums 1 x 500g. Sastāvs uz 1L barotnes: Amonija dihidrogenfosfāts 1.0g Kālija fosfāts 1.0g Nātrija hlorīds 5.0g Nātrija citrāts 2.0g Magnēzija sulfāts 0.2g Agārs 15.0g Bromtimolzilais 0.08g | gabals | 18
28.10 | DCLS barotne | Fasējums 1 x 500g. Sastāvs uz 1l barotnes; dezoksiholātskābes 2,5gr,Nātrija citrāts 10,5gr,laktoze 5.0gr,saharoze 5.0gr,kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 3,5gr,dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 33,5gr,lieelopu ekstrakts 3,0gr,nātrija tiosulfāts | gabals | 9
28.11 | Salmonellu šigellu agars | Fasējums 1 x 500g. Sastāvs uz 1l barotnes: lielopu gaļas ekstrakts 5.0gr,kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 2,5gr,Dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 2,5gr,laktoze 10gr,žults sālis 8,5gr,nātrija citrāts 8,5gr,nātrija tiosulfāts 8,5gr,dzelzs | gabals | 9
28.12 | XLD barotne | Fasējums 1 x 500g. Sastāvs uz 1l barotnes: ksiloze 3.5 g,l lizīns 5.0 g,saharoze 7.5 g,laktoze 7,5gr,nātrija hlorīds 5.0 g rauga eksrtakts 3.0 g fenolsarkanais 0.08 g nātrija dezoksiholāts 2.5 g nātrija tiosulfāts 6.8 g dzelzs amonija citrāts0.8 g agars 13,5 | gabals | 9
28.13 | Eozinmetilenzilā agars | Fasējums 1 x 500g. Sastāvs uz 1L barotnes: Želtatīna pankreātiskās šķelšanas produkti 10.0gr Laktoze 10.0gr Kālija hidrogenfosfāts 2.0gr Eozins Y 0.4gr Metilēnzilais 65.0gr Agars 13.5gr | gabals | 24
Kopā par 28.daļu, eur bez PVN
29 | Barotnes un piedevas prasīgu mikroorganismu audzēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
29.1 | GC agara bāze neisēriju un hemofilus ģints baktēriju kultivēšanai | Fasējums 1 x 500g. Sastāvs uz 1l barotnes:Proteāzes peptons 15.0g, Graudu ciete 1,0gr, Kālija hidrogēnfosfāts 4.0g Kālija dihidrogēnfosfāts 1.0g Nātrija hlorīds 5.0g Agārs 10.0g . | gabals | 12
29.2 | GC agara bāzes papildinātājs | Savienojams ar GC agara bāzi.Paredzēts modificētās Thayer Martin barotnes pagatavošanai gonokoku audzēšanai no patoloģiskā materiāla.Antibiotiku maisījums Iml papildinātāja; Vancomycin 300mgr, Colistin 750mg, nistatīns 1250vienības, Trimetoprim 500mgr | komplekts | 12
29.3 | GC agara bāzes bagātinātājs ar atšķaidītāju. | GC agara bāzes bagātinātājs ar atšķaidītāju.No viena ražotāja ar GC agara bāzi. Paredzēts Haemophylus spp. Neisseria spp.baktēriju audzēšanai.Uz 1litru barotnes nepieciešams; Adenīns 1,0gr,p-Aminobenzoiskābe 13.0mgr, L-cisteīna hidrohlorīds 25,9gr, adenīn | komplekts | 36
29.4 | Vitamīna K1-Hemīna šķīdums | Paredzēts kā papildinātājs šokolādes agaram Haemophylus spp. kultivēšanai | komplekts | 12
Kopā par 29.daļu, eur bez PVN
30 | I Difterijas korinobaktēriju diagnostikai nepieciešamās barotnes
30.1 | Barojošais agārs Pizū barotnes pagatavošanai | Barojošais agārs Pizū barotnes pagatavošanai, iepakojums 1 x 500 gr | gabals | 3
Kopā par 30.daļu, eur bez PVN
31 | II Difterijas korinobaktēriju diagnostikai nepieciešamās barotnes
31.1 | Kālija telurīta 3.5%% šķīdums | Fasējums 1 x 20ml stobriņi | iepakojums | 12
Kopā par 31.daļu, eur bez PVN
32 | III Difterijas korinobaktēriju diagnostikai nepieciešamās barotnes
32.1 | Hoila agars | Lab-Lemco pulveris10.0gr, Peptons, 10.0gr, Nātrija hlorīds 5.0gr,agars 15.0gr., iepakojums 1 x 500 | gabals | 6
Kopā par 32.daļu, eur bez PVN
33 | I Barotne difterijas virulences noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
33.1 | KL virulences agars | Sastāvs uz 1l barotnes:Proteāzes peptons 20.0 gr, Nātrija hlorīds 2,5gr,agars 15.0gr. Viens ražotājs ar Kl piedevām un LKL antitoksīna stripiem, iepakojums 1 x 500gr | gabals | 3
33.2 | KL virulences agara piedeva | Kazaminosābes 1.0gr,glicerīns 1.0ml, polisorbīts 80 1.0ml, iepakojums 12 x 20 | iepakojums | 3
Kopā par 33.daļu, eur bez PVN
34 | II Barotne difterijas virulences noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
34.1 | KL difterijas antitoksīna stripi | KL difterijas antitoksīna stripi, iepakojums 1 x 12 | komplekts | 6
Kopā par 34.daļu, eur bez PVN
35 | III Barotne difterijas virulences noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
35.1 | Difterijas antititoksiskais serums | Paredzēts difterijas toksīna noteikšanai in vitro 1x10000 vienības | gabals | 3
Kopā par 35.daļu, eur bez PVN
36 | Barotnes kampilobaktēriju audzēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
36.1 | mCCDA barotne(modificēts ogles cefaperazona dezoksiholātagars) kampilobaktēriju audzēšanai | Fasējums 1 x 500g.,Sastāvs uz 1 l barotnes: Dzīvnieku audu enzemātiskā šķelšanas produkti 10,0gr,nātrija hlorīds 5,0gr, ogle 4,0gr, kazeīna fermentatīvās šķelšanas produkti. 3,0 gr,dezoksiholātskābe 1,0gr,nātrija piruvāts 0,25 gr, dzelzs sulfāts 0,25 gr,agars 8 - 16gr. | gabals | 6
36.2 | Preston selektīvais papildinātājs | Paredzēts kampilobaktēriju audzēšanai. Pievienojams kampilobaktēriju agara bāzei.Sastāvs: Polymyxin B 2500IU,Rifampicin 5.0mg,Trimethoprim 5.0mg,Cycloxamide 50.0 mg. Iepakojums pa 10gab. Paredzēts 5000ml barotnes | iepakojums | 3
36.3 | Blaser Vang (kampilobajktēriju selektīvais papildinātājs | Paredzēts kampilobaktēriju audzēšanai. Pievienojams Kolumbijas asins agara bāzei. Sastāvs: vankomicīns 5mg,polimiksīns B 1250 vien, trimetoprim 2,5mg, cefalotīns 7,5 mg, amfoteracīns B1,0mg, Iepakojums 10gab .Paredzēts 5000ml barotnes | iepakojums | 6
36.4 | Butzier kampilobaktēriju selektīvais papildinātās. | Paredzēts kampilobaktēriju audzēšanai. Pievienojams Kolumbijas asins agara bāzei. Sastāvs : Bacitracin 12.5IU,Cycloheximide 25.0mg, Colistin Sulphate 5.0IU,Cephazolin sodium 7.5mg, Novobiocim 2.5mg.Iepakojums 10gab .Paredzēts 5000ml barotnes | iepakojums | 3
36.5 | Brucella selektīvais papildinātājs | Paredzēts kampilobaktēriju audzēšanai .Pievienojams Brucella agara bāze.Sastāvs; Polymixin 2.5IU,Bacitracin 12.5IU, Cycloheximide 50.0mg, Nalidin Acid 2.5mg, Nystatin 50.0IU, Vancomycin 10.0mg.Iepakojums 10 gab,liofilinizēts antibiotiku maisījums .Paredzēts 5000ml barotnes | iepakojums | 3
36.6 | Boltona buljons kampilobaktēriju savairošanai | Satāvs uz 1l barotnes: Dzīvnieku audu šķelšanās produkti 10,0gr, laktalbumīnhidrolizāts 5,0 gr, rauga ekstrakts 5,0 gr,nātrija hlorīds 5,0 gr, nātrija pituvāts 0,5gr, nātrija metabisulfīds 0,5 gr, nātrija karbonāts 0,6 gr, akfa ketoglutārskābe 1,0 gr hemīns (izšķīdi | gabals | 3
Kopā par 36.daļu, eur bez PVN
37 | Barotnes barības vielu prasīgo mikroorganismu audzēšanai
37.1 | Brucellas agara bāze | Dzīvnieku audu peptiskās fermentācijas produkts -10.0g, kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti -10,0g, Nātrija bisulfīds - 0.1g, Dekstroxe - 1,0g, Nātrija hlorīds 5.0g, Agars - 15.0g. Iepakojums 1 x 500 gr | gabals | 9
Kopā par 37.daļu, eur bez PVN
38 | Barotnes Cl. difficlile audzēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
38.1 | Cl. difficile agara bāze | Fasējums 1 x 500gr. Paredzēts Cl. difficile audzēšanai. | gabals | 9
38.2 | Cl.difficile selektīvais papildinātājs | Iepakojums 10 x 2 ml. Savienojams ar Cl. difficlile agara bāzi. | iepakojums | 9
Kopā par 38.daļu, eur bez PVN
39 | Selektīvās un diferenciāldiagnostiskās barotnes
39.1 | Mannitola sāls agārs | Sastāvs uz 1L barotnes: Kazeīna pankreātiskās šķelšanās produkti 5.0g Dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 5.0g Liellopu ekstrakts 1.0g D mannitols 10.0g Nātrija hlorīds 75.0g Agārs 15.0g Fenolsarkanais 25.0mg Iepakojums 1 x 500g. | gabals | 6
39.2 | Laktobacillus MRS agars | Fasējums 1 x 500gr, Paredzēts Lactobacilus ģints mikroorganismu kultivēšanai.. Sastāvs uz litru barotnes: Proteāzes peptons 10,0gr, Liellopa ekstrakts 10,0gr, Rauga ekstrakts 5,0gr, Dekstroze 20,0gr, Polisorbāts 80 1,0gr, Amonija citrāts 2,0gr, Nātrija acetāts 2,0gr | gabals | 9
39.3 | Bifidobaktēriju agars | Selektīvā barotne bifidobaktēriju audzēšanai | gabals | 12
39.4 | Enterokoku agars -žults eskulīna azida agars | Fasējums : Paredzēts enterkoku audzēšanai 1 x 500gr. Sastāvs uz 1 l barotnes: Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 17,0gr, dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produktu 3,0 gr, raugu ekstrakts 5,0 gr, okxgals 10.0 gr, nātrija hlorīds 5,0 gr, eskulīns 1,0 gr,dzelzs amonija citrāts 0,5 gr, nātrija azīds 0,25gr. | gabals | 12
Kopā par 39.daļu, eur bez PVN
40 | Reaģentu komplekts Cl. difficlile identifikācijai( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
40.1 | Prolinaminopeptidāzes reaģents | Prolinaminopeptidāzes reaģents, 1 x 20ml | iepakojums | 12
40.2 | Prolinaminopeptidāzes tabletes Dl.difficle identifikācijai | Viens ražotājs ar prolinaminopeptidāzes reaģentu. Iepakojums 1 x 50 tabletes. | iepakojums | 12
Kopā par 40.daļu, eur bez PVN
41 | Gatavās hromagāru plates mikroorganismu izdalīšanai un diferencēšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
41.1 | Petri plates ar hromagars Candida ģints sēņu diferenciāldiagnostikai | Hrompeptons 10.0gr, Glikoze 20.0gr, Hromogēu maisījums 2.0gr, Hloramfenikols 0.5gr, Agars 15.0gr, QC, C.albicans ATCC 60193, C.krusei ATCC 34135, C.tropicalis ATCC 1369, Ps.aeruginosa ATCC 27853. | gabals | 1080
41.2 | Petri plates ar hromagaru orientējošai urinārā trakta mikrofloras noteikšanai | Hrompeptons 16.1gr Hromogēno vielu maisījums 1.3gr Agars 15.0gr Iepakojums 1 x 2 x10, Iepakojums 2 x10 QC E.cloaceae ATCC 13047 E.faecalis ATCC 29212 E.coli ATCC 25922 P.mirabilis ATCC 43071 S.aureus ATCC 25923 S.agalactica ATCC 12386 | gabals | 1440
41.3 | Petri plates ar hromagars karbapenemrezistento enterobaktēriju noteikšanai | Hromagars karbapenemrezistento enterobaktēriju selektīvai noteikšanai | gabals | 720
41.4 | Petri plates ar hromagaru MRSA noteikšanai | Barotnes jutīgums 98.9% Barotnes specifiskums 99.8% pēc 24 stundu inkubācijas QC ar S.aureus ATCC 43300, S.aureus ATCC 49476 S.aureus ATCC 25923 | gabals | 1800
41.5 | Petri plates ar hromagaru ESBL producējošo enterobaktēriju identifikācijai | Hromagars ESBL producējošām enterobaktēriju selektīvai noteikšanai | gabals | 1080
41.6 | Petri plates ar hromagars Vankomicina rezistento enterokoku noteikšanai | Hromagars Vankomicina rezistento enterokokuselektīvai noteikšanai | gabals | 1080
Kopā par 41.daļu, eur bez PVN
42 | Hromagaru barotnes mikroorganismu identifikācijai( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
42.1 | Candida hromagars | Iepakojums: pulverveida bāze 47,7gr. Sastāvs uz 1 l barotnes: Agars 15,0 gr, Peptons un rauga ekstrakts 10,2 gr, Hloramfenikols 0,5 gr, Hromogēnā piedeva 22,0g | iepakojums | 36
42.2 | Hromagars orientējošai urinārā trakta mikrofloras noteikšanai | Paredzēts urīnceļu infekciju ierosinātāju audzēšanai un identifikācijai. Iepakojumā 1 x 300gr ar piedevu | iepakojums | 15
42.3 | KPC hromagars ar piedevu | Iepakojums: pulverveida bāze 165g, piedeva 2g. Sastāvs uz 1 l barotnes:Agars 15,0gr, Peptons un rauga ekstrakts 17,0gr, Hromogēnā piedeva 1,0 gr, Piedeva 0,4g | iepakojums | 12
42.4 | VRE hromagars ar piedevu | Iepakojums: pulverveida bāze 336,5g un piedeva 0,3g. Sastāvs uz 1 l barotnes: Agars 15,0gr, Peptons un rauga ekstrakts 20,0 gr, Sāls 5,0 gr. Hromogēnā piedeva 27,3 gr, Piedeva 0,06gr. | iepakojums | 12
42.5 | ESBL hromagars ar piedevu | Iepakojums: pulverveida bāze 165 g un piedeva 1,85 g. Sastāvs uz 1 l barotnes: Agars 15,0gr, Peptons un rauga ekstrakts 17,0 gr, Hromogēnā piedeva 1,0 gr, Piedeva 0,57 g | iepakojums | 12
42.6 | C.difficile hromagars ar papildinātāju | Iepakojums 1 x 500 gr ar piedevu. Paredzēts selektīvai C.diffilcile audzēšanai | gabals | 9
42.7 | MRSA hromagars ar piedevu | Iepakojums: pulverveida bāze 82,5gr ar piedevu. Sastāvs uz 1L Agars1509, Peptonu maisījums un rauga ekstrakts 40,0, Sālis 25,0, Hromogēno substanču maisījums 2,5. Barotnes pH 6,9+ 0,2 | iepakojums | 36
Kopā par 42.daļu, eur bez PVN
43 | Gatavā hromogēnā barotne S.agalactia izolēšanai un identifikācijai
43.1 | Petri plates ar hromagarus S.agalactiae noteikšanai un identifikācijai | S.agalactiae selektīvai noteikšanai | gabals | 720
Kopā par 43.daļu, eur bez PVN
44 | Divpusējās gatavās barotnes (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
44.1 | Divpusējā slaidu cietā barotne dermatofitu audzēšanai un identifikācijai no patoloģiskā materiāla | Fasējums 1 x 10 slaidi. Aizvērts sterils stobriņš Uzskrūvējams vāciņš Vienā slaida pusē: Saburo gentamicīna hloramfenikola agars Otrā slaida pusē: Saburo hloramfenikola aktidiona agars | iepakojums | 36
44.2 | Divpusējā slaidu cietā barotne gonokoku audzēšanai un identifikācijai no patoloģiskā materiāla | Fasējums 1 x 10 slaidi. Divpusējā cietā barotne gonokoku audzēšanai un identifikācijai no pataloģiskā materiāla. | iepakojums | 36
Kopā par 44.daļu, eur bez PVN
45 | Gatavās barotnes Petri platēs mikroorganismu izdalīšanai un identifikācijai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
45.1 | Kliglera dzelzs agars | Iepakojums 1 x 20 stobriņi. Derīgums ne mazāk kā 1 mēnesis. | iepakojums | 3000
45.2 | Šokolādes agārs ar bacitracīnu | 1.Sastāvs uz 1L barotnes: Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 7.5g Dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 7.5g Graudu ciete 1g Kālija dihidrogenfosfāts 1.0g Kālija hidrogenfosfāts 4.5g Nātrija hlorīds 5g Agārs 16.0g Karstas asinis 50ml Piedeva B | gabals | 720
45.3 | Šadlera asins agārs ar neomicīnu un vankomicīnu | Paredzēts Gram negatīvo anaerobo mikroorganismu audzēšanai | gabals | 720
45.4 | Šadlera asins agārs ar kanomicīnu un vankomicīnu gram negatīvo anaerobo mikroorganismu audzēšanai | Sastāvs uz 1l barotnes: Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 8.2gr Dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 2.5gr Sojas pupiņu papaīna šhidrolizāts 1,0gr Dekstroze 5.8gr Rauga ekstrakts 5.8gr Nātrija hlorīds 1.7gr Kālija hidrogēnfosfāts 0.8gr l-cis | gabals | 720
45.5 | Kolumbijas CNA asins agars gram pozitīvo mikroorganismu kultivēšanai | Sastāvs uz 1L barotnes; Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 12.0g Dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 5.ogr Rauga ekstrakts 3.0gr Liellopu ekstrakts 3.0gr Graudu ciete 1.0gr Nātrija hlorīds 5.0gr Agars 13.5gr Kolistīns 10.0mg Nalidinskābe 15m | gabals | 720
45.6 | Millera Hintona agārs | Sastāvs uz 1L barotnes: Kazeīna peptons( dzīvn.) 17.5gr Gaļas ekstrakts( dzīvn.) 2gr Kartupeļu ciete 1.5gr Agars 17gr Attīrīts ūdens 1000ml Ca++ joni 50mg Mg++joni 25mg pH 7.3 Izliets platēs pa 20ml QC : E.coli ATCC 25922 Ps. aeruginoa ATCC 27853 S.aure | gabals | 1440
45.7 | Campylobacter selektīvā barotne izolēšanai un kultivēšanai ar antibiotiku piedevu | Sastāvs uz 1 L barotnes:: Kazeīna peptons ( dzivn) 13gr Gaļas peptons(dzīvn. ) 5gr Sirds audu peptons ( dzīvn.) 3gr Graudu ciete 1gr Reducējošs maisījums 1.4gr Antibiotiku maisījums 20ml Agars 13.5gr Auna asinis 50ml pH 7.3 Izliets platēs pa 20ml QC: C. | gabals | 180
45.8 | Kolumbijas asins agars | Sastāvs uz 1l barotnes: Gaļas un kazeīna hidrolizāts 10gr Hidrolizēti dzīvnieku valsts proteīni 10gr Graudu ciete 1gr Nātrija hlorīds 5gr Agars 13.5gr Auna asinis 50ml pH 7.3 Izliets platēs pa 20ml QC: Str. pyogenes ATCC 19615 Str. pneumoniae ATCC 6305 | gabals | 1440
45.9 | Tioglikolskābes barotne ar indikātoru | Izlieta stobriņos ar metāla korķi pa 10,00 ml. Iepakojums 1 x 10stobriņi | gabals | 720
45.10 | Clostridium dificile agars | 2.Sastāvs uz 1L barotnes: Kazeīna peptons( dzīvn.) 13gr Gaļas peptons ( dzīvn.) 5gr ar papildinātāju Sirds audu peptons ( dzvn.) 3gr Graudu ciete 1gr. Nātrija hlorīds 5gr Agars 13.5gr Auna asinis 50ml Cikloserīns 0.2gr Amfotericīns B 0.002gr pH 7.3 QC: Cl. difficile ATC | gabals | 1600
45.11 | Gatavā barotne Gr+ anaerobo baktēriju audzēšanai ar Neomicīnu | Gatava barotne selektīvs asins agars ar Neomicīnu ( Oxoid) | iepakojums | 36
45.12 | Urea agars | Izlieta stobriņos ar metāla korķi un slīpinātu virsmu. Sastāvs: Peptoni-1.0g, D+ glikoze 1.0g, Nātrija hlorīds 5.0g, Divaizvietotā nātrija fosfāts 1.2g, Kālija hidrogēnfosfāts, Fenolsarkanais 0.012g, 40% urea 50ml, agars 15.0g. Iepakojums 1 x 10 līdz 1 x 2 | gabals | 240
45.13 | Šokolādes selektīvais/GC šokoloādes agars | Divdaļīgā barotne gonokoku audzēšanai no patoloģiskā materiāla | iepakojums | 360
Kopā par 45.daļu, eur bez PVN
46 | Apkārtējo atmosfēru izmainošās sistēmas (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
46.1 | Anaerobās sistēmas maisiņi ar indikatoru darbam gatavi | Anaerobās sistēmas maisiņi ar indikatoru un darbam gataviem reaģentiem, iepakojums 1 x 20 | iepakojums | 120
46.2 | Anaerobo apstākļu indikatora stripi | Anaerobo apstākļu indikatora stripi, iepakojums 1 x 100 | iepakojums | 18
46.3 | Anaerobās sistēmas konteineri | Paredzētts ievietošanai anaerostatā. Savienojams ir BD anaerostatu, iepakojums1 x 20 | iepakojums | 90
46.4 | Campy mikroaerofīlās sistēmas maisiņi ar darbam gatavi | Campy mikroaerofīlās sistēmas maisiņi, iepakojums 1 x 20 | iepakojums | 18
46.5 | CO2 sistēmas maisiņi darbam gatavi | Plasitkāta maisiņi ar paaugsitnātu CO2 daudzumu veidojošām ķīimiskām vielām. Piemērojami darbam ar paaugstinātā CO2 koncentrācijā augošiem mikroorganismiem, iepakojums 1 x 20 | iepakojums | 18
Kopā par 46.daļu, eur bez PVN
47 | Antibakteriālie diski un barotnes jutības noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
47.1 | Millera Hintona buljons | Fasējums 1 x 500gr. Sastāvs uz 1L barotnes: Liellopu ekstrakts 2.0g Kazeīna skābais hidrolizāts 17.5g Ciete 1.5g | gabals | 3
47.2 | Millera Hintona agārs | Fasējums 1 x 500gr. Sastāvs uz 1L barotnes: Liellopu ekstrakts 2.0g Kazeīna skābais hidrolizāts 17.5g Ciete 1.5g Agārs 17.0g | gabals | 150
47.3 | Antibakteriālie diski dažādi | Savienojams ar BD disku mehānisko dispenseri, 6 mm, iepakojums 1 x 50 x 10. No viena ražotāja ar Millera Hintona agara bāzi. Disku koncentrācijas atbilstoši EUCAST, CLSI standartiem | iepakojums | 9000 | Atsevišķā pielikumā pievienot piedāvāto disku sarakstu
Kopā par 47.daļu, eur bez PVN
48 | Antibakteriālie diski anaerobo mikroorganismu identifikācijai
48.1 | Kanamycin 1 µg | Savienojams ar BD disku mehānisko dispenseri, 6 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 6
48.2 | Colistin10µg | Savienojams ar BD disku mehānisko dispenseri, 6 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 6
48.3 | Vancomycin 5µg | Savienojams ar BD disku mehānisko dispenseri, 6 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 6
Kopā par 48.daļu, eur bez PVN
49 | Antibakteriālie diski beta laktamāžu noteikšani (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
49.1 | Ertapenem 10 | 9 mm tabletes mikroorganismu jutības noteikšanai pret ertapenemu, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 36
49.2 | Imipenem + EDTA | 9 mm tabletes mikroorganismu jutības noteikšanai pret meropenemu, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 36
49.3 | Meropenem 10 | 9 mm tabletes mikroorganismu jutības noteikšanai pret teikoplanīnu, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 45
49.4 | Temocilīns 30 | 9 mm tabletes mikroorganismu jutības noteikšanai pret imipenemu, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 36
49.5 | Imipenem 10 | 9 mm tabletes mikroorganismu jutības noteikšanai pret ertapenemu, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 36
49.6 | Colistin 10 | 9 mm tabletes mikroorganismu jutības noteikšanai pret ertapenemu, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 36
49.7 | Daptomycin 30 | 9 mm tabletes mikroorganismu jutības noteikšanai pret amoksicilīnu /klavulānskābi, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 36
49.8 | Amoxycillin - Clavulanate ( 30 +15 | 9 mm tabletes mikroorganismu jutības noteikšanai pret vankomicīnu, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 36
49.9 | Vancomycin 30 | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 6
49.10 | Vankomicīns 5 | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 24
49.11 | Metronidazole 5  | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 24
49.12 | Cefotaxime 5 | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 24
49.13 | Ceftazidim 10 | Tabletes 9 mm,iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 24
49.14 | Cefotaxime 5 + Clavulanate 5 +1 | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 24
49.15 | Ceftazidime + Clavulanate 10 +1 | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 24
49.16 | Cefotaxime 30 | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 60
49.17 | Cetftazidime 30 | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 60
49.18 | Cefotaxime + Boronoc acid | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 60
49.19 | Cefotaxime + Cloxacillin | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 60
49.20 | Cetazidim +Boronoic acid | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 60
49.21 | Ceftazidim + Cloxacillin | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 60
49.22 | Meropenem + Boronic acid | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 60
49.23 | Meropenem +Cloxacillin acid | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 60
49.24 | Meropenem + Dipicolic acid | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 60
49.25 | Imipenem + EDTA | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 60
49.26 | Cefotaxime + Clavulanate + Cloxacillin | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 45
49.27 | Dipicolinic acid | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 45
49.28 | Cloxacillin | Tabletes 9 mm, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 45
49.29 | Boronic acid | Sastāvā cefotaksmims,cefotaksims ar kloksacilīnu, ceftazidims, ceftazidims ar kloksacilīnu | komplekts | 36
49.30 | AmpC rezistenci apstiprinošais komlekts | Sastāvā meropenēms, Meropenēms ar dipikolskābi, meropenēms ar borskābi, meropenēms ar kloksacilīnu | komplekts | 30
49.31 | KPC + MBL apstiprinošais komplekts | Sastāvā meropenēms, Meropenēms ar dipikolskābi, meropenēms ar borskābi, meropenēms ar kloksacilīnu | iepakojums | 30
Kopā par 49.daļu, eur bez PVN
50 | E testi antibakteriālās MIC noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
50.1 | Vankomicīna stripi ar konc. līdz 256 mg/l | Vankomicīna stripi. Ar pieugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju atbilstoši AB biodisku iedalījumam, 1x100 gab. | iepakojums | 12
50.2 | Eritromicīna stripi ar konc. līdz 256 mg/l | Eritromicīna stripi.Ar pieugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju atbilstoši AB biodisku iedalījumam, 1x100 gab. | iepakojums | 9
50.3 | Cefotaksima stripi ar konc. līdz 256 mg/l | Cefotaksima stripi.Ar pieugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju atbilstoši AB biodisku iedalījumam, 1x100 gab. | iepakojums | 12
50.4 | Gentamicīna stripi ar konc. līdz 32mg/l | Gentamicīna stripi.Ar pieugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju atbilstoši AB biodisku iedalījumam, 1x100 gab. | iepakojums | 6
50.5 | Ceftazidima stripi ar konc. līdz 256 mg/l | Ceftazidim stripiAr pieugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju atbilstoši AB biodisku iedalījumam, 1x100 gab. | iepakojums | 9
50.6 | Ciprofloksacīna stripi ar konc. līdz 256 mg/l | Ciprofloksacīna stripi, iepakojums 1 x 100. Ar pieugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju atbilstoši AB biodisku iedalījumam | iepakojums | 6
50.7 | Ceftriaksona stripi ar koncentrāciju līdz 256mg/l | Ceftriaxone stripi.Mazāk kā divkārtīgu pieaugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju, 1x100 gab. | iepakojums | 12
50.8 | Imipenem stripi ar konc. līdz 256 mg/l | Imipenem stripi.Ar pieugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju atbilstoši AB biodisku iedalījumam, 1x100 gab. | iepakojums | 12
50.9 | Penicillina stripi ar konc. Līdz 32mg/l | Penicillina stripi ar koncentratoru līdz 32mg/l.Ar pieugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju atbilstoši AB biodisku iedalījumam, 1x100 gab. | iepakojums | 12
50.10 | Kolistīna stripi ar konc. līdz 256mg/l | Kolistīna stripi.Ar pieugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju atbilstoši AB biodisku iedalījumam, 1x100 gab. | iepakojums | 36
50.11 | Oksacilīna stripi ar koncentāciju līdz 256 mg/l | Oksacilīna stripi.Ar pieugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju atbilstoši AB biodisku iedalījumam, 1x100 gab. | iepakojums | 12
50.12 | Ertapenēma stripi ar koncentrāciju līdz 32mg/l | Ertapenēma stripi. Ar pieugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju atbilstoši AB biodisku iedalījumam, 1x100 gab. | iepakojums | 12
50.13 | Ceftriaksona stripi ar koncentrāciju līdz32mg/l | Ceftriaksona stripi. Ar pieugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju atbilstoši AB biodisku iedalījumam, 1x100 gab. | iepakojums | 6
50.14 | Meropenēma stripi ar koncentrāciju līdz 32mg/l | Meropenēma stripi. Ar pieugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju atbilstoši AB biodisku iedalījumam, 1x100 gab. | iepakojums | 12
50.15 | Metronidazola stripi ar koncentrāciju līdz 256mg/l | Metronidazola stripi. Ar pieugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju atbilstoši AB biodisku iedalījumam, 1x100 gab. | iepakojums | 6
50.16 | Penicilīna stripi ar konc. līdz 256 mg/l | Penicilīna stripi. Ar pieugošās MIC koncentrācijas iedaļas gradāciju atbilstoši AB biodisku iedalījumam, 1x100 gab. | iepakojums | 6
Kopā par 50.daļu, eur bez PVN
51 | Unificētās mikroorganismu ID /MIC sistēmas (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
51.1 | Crystal GP | Nolasāms ar Crystal gaismas kasti un Crystal ID datorprogrammu, iepakojums 1 x 20 | iepakojums | 60
51.2 | Crystal E/EN | Nolasāms ar Crystal gaismas kasti un Crystal ID datorprogrammu, iepakojums 1 x 20 | iepakojums | 240
51.3 | Crystal NH | Nolasāms ar Crystal gaismas kasti un Crystal ID datorprogrammu, iepakojums 1 x 20 | iepakojums | 12
51.4 | Crystal ANA | Nolasāms ar Crystal gaismas kasti un Crystal ID datorprogrammu, iepakojums 1 x 20 | iepakojums | 6
Kopā par 51.daļu, eur bez PVN
52 | Materiāli urogenitālo mikoplazmu identifikācijai un jutības noteikšanai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
52.1 | Urea arginīna buljons | Iepakojums 1 x 25 pudelītes. Lietojams bez antibakteriāalās jutības stripa | iepakojums | 150
52.2 | Mikoplazmu identifikācijas un antibakteriālās jutības noteikšanas sistēma | Var noteikt mikroorganismu skaitu un antibakteriālo jutību. Iepakojums 1 x 25. Minimālais nosakāmo antibiptiku spektrs: Doxycicline, Josamicin, Ofloxacine, Erythromycine, Tetracyclyne, Erithromycin, Ciprofloxacine Azitromicine, Claritromicien, Pristinamycin | iepakojums | 90
Kopā par 52.daļu, eur bez PVN
53 | Aglutinējošie serumi izdalīto mikroorganismu kultūru identifikācijai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
53.1 | Shigella flexneri polyvalent (1-6,Y) | Shigella flexneri polyvalent (1-6,Y) | gabals | 3
53.2 | Shigella sonnei | Shigella sonnei | gabals | 3
53.3 | Salmonella polivalentais serums A grupas O antigēna npoteikšanai | Salmonella polivalentais serums A grupas O antigēna noteikšanai | gabals | 9
53.4 | Salmonella polivalentais serums B grupas O antigēna npoteikšanai | Salmonella polivalentais serums B grupas O antigēna noteikšanai | gabals | 9
53.5 | Salmonella polivalentais serumsC grupas O antigēna npoteikšanai | Salmonella polivalentais serumsC grupas O antigēna noteikšanai | gabals | 9
53.6 | Salmonella polivalentais serums D grupas O antigēna npoteikšanai | Salmonella polivalentais serums D grupas O antigēna noteikšanai | gabals | 18
53.7 | Salmonella polivalentais serums A - E grupas O antigēna npoteikšanai | Salmonella polivalentais serums A - E grupas O antigēna noteikšanai | gabals | 30
Kopā par 53.daļu, eur bez PVN
54 | Aglutinējošie serumi pneimokoku serogrupu noteikšanai ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
54.1 | Faktora 6b S.pneumoniae antiserums | Paredzēts S. pneumoniae tipa 6A noteikšanai ar kapsulu salipšanas metodi | gabals | 3
54.2 | Faktora 6c S.pneumoniae antiserums | Paredzēts S. pneumoniae tipa 6B noteikšanai ar kapsulu salipšanas metodi | gabals | 3
54.3 | Faktora 19b S.pneumoniae antiserums | Paredzēts S. pneumoniae tipa 19F noteikšanai ar kapsulu salipšanas metodi | gabals | 3
54.4 | Faktora 19c S.pneumoniae antiserums | Paredzēts S. pneumoniae tipa 19A noteikšanai ar kapsulu salipšanas metodi | gabals | 3
54.5 | Polivalentais S.pneumoniae serums (3,6,8,19) | Paredzēts S. pneumoniae tipēšanai ar kapsulu salipšanas metodi | gabals | 3
54.6 | Pneimokoku aglutinējošo serumu maisījums A | Pneimokoku aglutinējošais polivalentais serums paredzēts serogrupu un serotipu noteikšanai: 1,2,4,5,18F,18A,18B,18C | gabals | 3
54.7 | Pneimokoku aglutinējošo serumu maisījums B | Pneimokoku aglutinējošais polivalentais serums paredzēts serogrupu un serotipu noteikšanai: 3,6A,6B,19F,19A,19B,19C | gabals | 3
54.8 | Pneimokoku aglutinējošo serumu maisījums C | Pneimokoku aglutinējošais polivalentais serums paredzēts serogrupu un serotipu noteikšanai: 7F,7A,7B,7C,20,24F,24A,24B,31,40 | gabals | 3
54.9 | Pneimokoku aglutinējošo serumu maisījums H | 13,14,15F,15A,15B,15C,23F,23A,23B,28F,28A, | gabals | 3
54.10 | Pneimokoku grupu aglutinējošie serumu maisījums - 6 | Pneimokoku aglutinējošais polivalentais serums serotipu 6A,6B noteikšanai | gabals | 3
54.11 | Pneimokoku grupu aglutinējošie serumu maisījums - 7 | Pneimokoku aglutinējošais polivalentais serums serotipu 7F,7A,7B,7C noteikšan ai | gabals | 3
54.12 | Pneimokoku grupu aglutinējošie serumi - 19 | Pneimokoku aglutinējošais polivalentais serums serotipu 19F,19A,19B,19C noteikšanai | gabals | 3
54.13 | Pneimokoku grupu aglutinējošo serumu maisījums - 23 | Pneimokoku aglutinējošais polivalentais serums serotipu 23F,23A,23B noteikšanai | gabals | 3
54.14 | Pneimokoku grupu aglutinējošo serumu maisījums - 18 | Pneimokoku aglutinējošais polivalentais serums serotipu 18F,18A,18B,18C noteikšanai | gabals | 3
54.15 | Pneimokoku grupu aglutinējošo serumu maisījums - 9 | Pneimokoku aglutinējošais polivalentais serums serotipu 9A,9L,9N,9V noteikšanai | gabals | 3
54.16 | Faktora 19f S.pneumoniae antiserums | Pneimokoku aglutinējošais monovalentais serums serotipu 19C noteikšanai | gabals | 3
54.17 | Faktora 7c S.pneumoniae antiserums | Pneimokoku aglutinējošais monovalentais serums serotipa 7A noteikšanai | gabals | 3
54.18 | Faktora 7b S.pneumoniae antiserums 7b | Pneimokoku aglutinējošais monovalentais serums serotipu 7F,7A noteikšanai | gabals | 3
Kopā par 54.daļu, eur bez PVN
55 | ATCC kultūras
55.1 | Shigella flexneri ATCC 12022 | Shigella flexneri ATCC 12022, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.2 | Str.pyogenes ATCC 19615 | Str.pyogenes ATCC 19615, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.3 | Pseudomonas aerugiosa ATCC 27853 | Pseudomonas aerugiosa ATCC 27853, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.4 | Haemophylus influenzae ATCC 10211 | Haemophylus influenzae ATCC 10211, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.5 | Sreptococcus pneumoniae ATCC6305 | Sreptococcus pneumoniae ATCC6305, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.6 | Escherichia coli ATCC 11775 | Escherichia coli ATCC 11775, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.7 | Escherichia coli ATCC35218 | E.coli ATCC35218, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.8 | Yersinia enterocolitica ATCC 9610 | Yersinia enterocolitica ATCC 9610, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.9 | Kl. pneumoniae ATCC 25955 | Kl. pneumoniae ATCC 25955, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.10 | Klebsiella pneumonaie ATCC - 700603 | ESBLidentifikācijas testa pārbaudei, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.11 | Enterococcus faecails ATCC 33186 | Sulfam./methoprim disku uz pārbaudei Millera Hintona barotnes, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.12 | Staphylococcus aureus ATCC 43300 | MRSA identifikācijas testu pārbaudei, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.13 | E.coli ATCC 25922 | E.coli ATCC 25922, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.14 | Bacterioides fragilis ATCC 25285 | Bacterioides fragilis ATAA 25285, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.15 | Corynobacterium diphtheriae ATCC 13812 | Corynobacterium diphtheriae ATCC 13812, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.16 | Staphylococcus aureusATCC 25923 | Staphylococcus aureusATCC 25923, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.17 | Staphylococcus .aureus ATCC 29213 | Staphylococcus .aureus ATCC 29213, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.18 | Mr Staphylococcus aureus ATCC 6538 | Mr Staphylococcus aureus ATCC 6538, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.19 | Enterococcus faecalis ATCC19433 | Enterococcus faecalis ATCC19433, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.20 | Proteus mirabilisATCC 43071 | Proteus mirabilisATCC 43071, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.21 | Salmonella typhymurium ATCC 14028 | Salmonella typhymurium ATCC 14028, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.22 | Staphylococcus epidermidis ATCC12228 | Staphylococcus epidermidis ATCC12228, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.23 | Clostridium difficile ATCC9689 | Clostridium difficile ATCC9689, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.24 | Kl.pneumoniae ATCC BAA - 1706 | Kl.pPneumoniae ATCC BAA - 1706, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.25 | Kl. pneumoniae ATCC BAA -1705 | Kl. pneumoniae ATCC BAA -1705, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.26 | Kl.pneumoniae ATCC - BAA - 2146 | Kl.pneumoniae ATCC - BAA - 2146, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.27 | Candida albicans ATCC 10231 | Candida albicans ATCC 10232, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.28 | Haemophylus influenzae ATCC 49766 | Haemophylus influenzae ATCC 49766, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.29 | Haemophylus influenzae ATCC 49247 | Haemophylus influenzae ATCC 49247, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.30 | Haemophylus influenzae ATCC 9334/NCTC8468 | Haemophylus influenzae ATCC 9334/NCTF 8468,Millera Hintona agara kontrolei, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.31 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Enterococcus faecalis ATCC 29213, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.32 | Haemophylus influenzae ATCC 19418 | Haemophylus influenzae ATCC 19419, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.33 | BAA - 2146 Klebsiella pleumoniae ATCC bla NDM - 1 | BAA - 2146 Klebsiella pleumoniae ATCC bla NDM - 2, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.34 | Moraxella catharalis ATCC 25238 | Moraxella catharalis ATCC 25238, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.35 | Citrobacter freundii ATCC 8090 | Citrobacter freundii ATCC 8090, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.36 | Eenterobacter aerogenes ATCC 13048 | Enterobacter aerogenes ATCC 13048, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.37 | Staphylopcoccus aureus ATCC33591 | MRSA agara kontrolei, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.38 | Bacteroides fragilis ATCC23745 | Bacteroides fragilis ATCC23745, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.39 | Campylocacter jejunii ATCC 29428 | Campylocacter jejunii ATCC 29428, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.40 | Streptococcus agalactiae ATCC 13813 | Streptococcus agalactiae ATCC 13813, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.41 | Neisseria meningitidis ATCC 13090 | Neisseria meningitidis ATCC 13090, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.42 | Candida albicanas ATCC 14053 | Candida albicanas ATCC 14053, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.43 | Corinobacterium diphtheriae t.gravis ATCC 19409 | Hoila barotnes kontrolei, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.44 | Candida parapsilosis ATCC 22019 | Candifast komplektu kontrolei, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.45 | Stenotropomonas maltophilia ATCC 13637 | Stenotropomonas maltophilia ATCC 13637, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.46 | Clostridium perfringens ATCC 13124 | VITEK ANA ID komplektu kontrolei, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.47 | Haemophylus influenzae ATCC 9007 | HVITEK NH ID komplektu kontrolei, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.48 | Enterobacter cloaceae hormaechei ATCC 700323 | VITEK GN ID komplektu kontrolei, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.49 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 | VITEK AST 592 komplektu kontrolei, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.50 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | VITEK AST 575 komplektu kontrolei, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.51 | Haemophylus influenzae ATCC 492247 | Haemophylus influenzae ATCC 492247, Millera Hintona agara kontrolei, komplektā 2 vienības | komplekts | 3
55.52 | E.coli ATCC 13846 | Kolistīna E stripu un disku kvalitātes kontroles pārbaudei | komplekts | 3
Kopā par 55.daļu, eur bez PVN
56 | Immunhtomatogrāfijas testi fēču skrīningam uz toksigēno C.difficile. Piegāde 24 - 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas.
56.1 | Immūnhromatogrāfijas tests C.difficile toksīnu, A , B un glutamātdehidrogenāzes ( GDH) noteikšanai fēcēs | Paredzēts toksigēno C.difficile mikroorganismu celmu ierosināto infekciju diagnostikai un tipa noteikšanai slimnieka fēcēs | gabals | 3000
Kopā par 56.daļu, eur bez PVN
57 | Immunhtomatogrāfijas testi legionellu antigēna noteikšanai fēcēs. Piegāde 24 - 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas.
57.1 | Imunhromatogrāfijas tests legionellu ekspresdiagnostikai | Paredzēts L.pneumophila serogrupas 1 antigēna kvalitatīvai noteikšanai urīna paraugos ar imūnhromatogrāfijas metodi. | gabals | 30000
Kopā par 57.daļu, eur bez PVN
58 | Immunhtomatogrāfijas testi S.pneumoniae noteikšanai urīnā. Piegāde 24 - 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas.
58.1 | Immūnhromatogrāfijas ekspres tests S.pneumoniae noteikšanai urīna paraugos | Paredzēts S,pneumoniae antigēna kvalitatīvai noteikšanai urīna paraugos ar imūnhromatogrāfijas metodi. | gabals | 864
Kopā par 58.daļu, eur bez PVN
59 | Immunhtomatogrāfijas testi C.difficile A un A toksīnu noteikšanai fēcēs. Piegāde 24 - 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas.
59.1 | Immūnhromatogrāfijas exsprestests C.difficile toksīnu, A un B noteikšanai | Paredzēts C.difficile toksīnu noteikšanai no fēcēm izdalītajā kultūrā vai pacientu skrīningam ar iespējamu C.difficile infekciju | gabals | 40000
Kopā par 59.daļu, eur bez PVN
60 | Krēpu šķīdināšanas reakrīvi
60.1 | Sputasol | Iepakojumā 10 x 7,5 ml | iepakojums | 24
Kopā par 60.daļu, eur bez PVN
61 | Reaģenti izmeklēšanai uz pneimocistām
61.1 | Pneimocistu noteikšanas komplekts ar imunofluoriscences metdi | Pneimocistu noteikšanas komplekts ar imunofluoriscences metodi ar mononukleārām antivielām | komplekts | 18
Kopā par 61.daļu, eur bez PVN
62 | Ķīmiskie reaktīvi mikroorganismu identifikācijai (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
62.1 | Oksidāzes reaktīvs | Pilinātājs 0.5ml vienas dienas lietošanai pēc atvēršanas, iepakojums 1 x 50. | iepakojums | 18
62.2 | Indola reaktīvs | p-dimetilaminocinamaldehīds (DMACA). Pilinātājs 0.5ml vienas dienas lietošanai pēc atvēršanas, iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 18
Kopā par 62.daļu, eur bez PVN
63 | Reaktīvs indola noteikšanai pusšķidrajā agarā
63.1 | Kovacs reaktīvs | ONPG reakcijai, iepakojums 1 x 25 ml. | iepakojums | 63
Kopā par 63.daļu, eur bez PVN
64 | Adatas pozitīvo asins uzsējumu izsēšanai no asins uzsējumu pudelēm
64.1 | Sterilas aerācijas adatas(SterileAirway needle/ subculture Units) | Paredzēts pozitīvo asins uzsējumu pārsēšanai uz agara aplatēm, iepakojums 1 x 100 | iepakojums | 72
Kopā par 64.daļu, eur bez PVN
65 | Karbapenemāzes OXA-48 identifikācijas testi
65.1 | CARBA NP tests | KPC, OXA-48, NDM, VIM,IMP tipa karbapenemāžu producējošo enterobaktērju ekspresdiagnostiskai. Paredzēts pacientu skrīningam karbapenemāžu noteikšanai izdalītajai enterobaktēriju kultūrai | komplekts | 12
Kopā par 65.daļu, eur bez PVN
66 | Candida ģints sēņu antimikotiskās jutības noteikšanas reaģenti
66.1 | Candida ģints sēņu identifikācijas un antifungālās jutības noteikšanas sistēma | Paredzēti sēņu mikrobioloģiskai diagnostikai un antifungālās jutības noteikšanai pret amfotericīnuB,nistatīnu, ekonazolu,ketokonazolu, mikonazolu,flukonazolu, flucitozinu, iepakojums 1 x 30 plāksnītes. | komplekts | 30
Kopā par 66.daļu, eur bez PVN
67 | Candida ģints sēņu identifikācijas un jutības noteikšanas komplekti pret antimikotiskajiem līdzekļiem (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
67.1 | Candida ģints sēņu identifikācijas komplekts | Var noteikt jutību pret flucitozine,itrakonazols,flukonazols, vorikonazols, iepakojums 1 x 12 testi. | komplekts | 18
67.2 | Candida ģints sēņu identifikācijas komplekts | Paredzēts uz Saburo agara izaugušo Candida spp. sugas noteikšanai bez antimikotiskās jutības | komplekts | 18
Kopā par 67.daļu, eur bez PVN
68 | Streptokoku grupu identifikācijas testi t.sk. Pneimokoku un enterokoki identifikācijas testi (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
68.1 | Testu komplekts streptokoku A,B,C,D,F,G grupas noteikšanai | Streptokoku A,B,C,D,F,G grupas noteikšanai, iepakojums 1 x 50 testi. | komplekts | 24
68.2 | Lateks aglutinācijas testi streptokoku B grupas noteikšanai. | Paredzēts no patoloģiskā materiāla izdalīto S.agalactaiae diagnostikai un diferencēšani no citām streptokoku grupām. | gabals | 12
68.3 | Lateks aglutinācijas testi streptokoku D grupas noteikšanai. | Paredzēts no patoloģiskā materiāla izdalīto enterokoku diagnostikai un diferencēšani no citām streptokoku grupām. | gabals | 24
68.4 | Lateks aglutinācijas tests A Lensfilda grupas noteikšanai. | Paredzēts 50 testiem streptokoku A Lensfilda grupas noteikšanai. No viena ražotāja ar Lateks aglutinācijas testiem streptokoku Lensfilda grupas noteikšanai. | gabals | 12
68.5 | Aglutinācijas testi Str. agalactiae tipa noteikšanai | Paredzēts Str. agalactiae tipu noteikšanai | komplekts | 12
68.6 | Lateks aglutinācijas tests pneimokoku kapsulu antigēna noteikšanai | Paredzēti izdalīto pneimokoku kultūru apstiprināšanai. Fasējums 1 x 60 testi. | komplekts | 12
68.7 | PYR komplekts enterokoku identifikācijai | Paredzēts enterokoku diagnostikai. Komplekts paredzēts 50 testiem | komplekts | 144
68.8 | Streptokoku ekstrakcijas enzīms | Paredzēts no patoloģiskā materiāla izdalīto streptokoku Lensfilda diagnostikai un diferencēšani no citām streptokoku grupām. Liofilinizēts 12ml.No viena ražotāja ar Lateks aglutinācijas testiem streptokoku Lensfilda grupas noteikšanai. | gabals | 12
Kopā par 68.daļu, eur bez PVN
69 | MRA identifikācijas testi ar monoklonālām antivielām
69.1 | Komplekts MRSA identifikācijai ar monoklonālām PBP2 antivielām | MRSA identifikācijai ar monoklonālām PBP2 antivielām. Iepakojums 1 x 50 testi. | komplekts | 30
Kopā par 69.daļu, eur bez PVN
70 | Identifikācijas testi dažādi ar diskiem
70.1 | Diski M. catarrhalis noteikšanai | Diski M. catarrhalis noteikšanai. Iepakojums 1 x 25 gab. | komplekts | 3
70.2 | Bacitracīna diski B 004vien | Bacitracīna diski B 004vien. Iepakojums 1 x 100 | iepakojums | 6
70.3 | Oleandomicīna diski | Oleandomicīna diski Haemophylus spp. Diagnostikai. Iepakojums 1 x 50 diski | iepakojums | 36
Kopā par 70.daļu, eur bez PVN
71 | Pneimokoku identifikācijas diski
71.1 | Optohīna diski pneimokoku identifikācijai | Optohīna diski pneimokoku identifikācijai, Iepakojums 1 x 50 | iepakojums | 90
Kopā par 71.daļu, eur bez PVN
72 | Beta laktamāzes noteikšanas diski
72.1 | Nitrocefīna diski beta laktamāzes noteikšanai | Nitrocefīna diski beta laktamāzes noteikšanai, Iepakojums 1 x 50 gab. | iepakojums | 12
Kopā par 72.daļu, eur bez PVN
73 | H.influenzae identifikācijas testi
73.1 | X faktora stripi | X faktora stripi. Komplekts 1 x 50.No viena ražotāja ar Y, XY stripiem | iepakojums | 6
73.2 | Y faktora stripi | X faktora stripi. Komplekts 1 x 50.No viena ražotāja ar X, XY stripiem | iepakojums | 6
73.3 | XY faktora stripi | X faktora stripi. Komplekts 1 x 50.No viena ražotāja ar X, Y stripiem | iepakojums | 6
Kopā par 73.daļu, eur bez PVN
74 | S.aureus identifikācijas testi apstiprinošai diagnostikai
74.1 | Truša plazma koagulācijas reakcijai | Plazmas koagulācijas noteikšanai 2 -4 st. Laikā. Veicama no jebkuras vispārēja tipa barotnes. Iepakojums 10 x 15 ml. | komplekts | 24
Kopā par 74.daļu, eur bez PVN
75 | S.aureus ekspressdiagnostikas reaģenti
75.1 | Reaktīvu komplekts stafilokoku Proteīna „un ‘clumping ‘ faktora noteikšanai | Stafilokoku Proteīna un ‘clumping‘ faktora noteikšanai. Iepakojums 1 x 100 testi. | komplekts | 72
Kopā par 75.daļu, eur bez PVN
76 | Asins un to komponentu piedavas barotnēm ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
76.1 | Auna defibrinātas asinis | Bio drošības sertifikāts, pārbaudes sertifikāts uz katru sēriju, ņemšanas datums, derīguma termiņš katrai sērijai,derīgums ne< kā 1 mēnesis. Iepakojums 1 x 100.Derīguma termiņš ne < kā 1 mēn. Iepakojums 1 x 100 | iepakojums | 600
76.2 | Zirga defibrinētas asinis | Bio drošības sertifikāts, pārbaudes sertifikāts uz katru sēriju, ņemšanas datums, derīguma termiņš katrai sērijai,derīgums ne< kā 1 mēnesis. Iepakojums 1 x 100.Derīguma termiņš ne < kā 1 mēn. | iepakojums | 108
76.3 | Zirga asins serums | Bio drošības sertifikāts, pārbaudes sertifikāts uz katru sēriju, ņemšanas datums, derīguma termiņš katrai sērijai,derīgums ne< kā 1 mēnesis. Iepakojums 1 x 100.Derīguma termiņš ne < kā 1 mēn. | iepakojums | 15
76.4 | Lizētas/laka zirga asinis | Bio drošības sertifikāts, pārbaudes sertifikāts uz katru sēriju, ņemšanas datums, derīguma termiņš katrai sērijai,derīgums ne< kā 1 mēnesis. Iepakojums 1 x 100.Derīguma termiņš ne < kā 1 mēn. | iepakojums | 24
Kopā par 76.daļu, eur bez PVN
77 | Ķīmijas preces mikrobioloģiskiem izmeklējumiem
77.1 | Nātrija hlorīds mikrobioloģisko barotņu pagatavošanai | Nātrija hlorīds mikrobioloģisko barotņu pagatavošanai. Iepakojums 1000 g. | gabals | 24
77.2 | Metilēnzilais | Metilēnzilā cinka hlorīda dubultā sāls mikrobioloģijas vajadzībām. Iepakojums 1 x 25. | gabals | 30
77.3 | Glicerīns | Blīvums 1.025gr/ml. 1L | gabals | 3
77.4 | 0,1N HCl | Koncentēta ampulās 1l decinormāla HCl pagatavošanai | gabals | 18
77.5 | Ēteris | Ēteris. Iepakojums 1L | gabals | 36
77.6 | 1N Na OH | Koncentrēts ampulās,decinormāla šķīduma pagatavošanai | gabals | 30
77.7 | Nātrija hidroksīds Na OH | Tīrība 99.5%. Derīguma termiņš ne < 1gads. 1L | gabals | 6
77.8 | Bufera standartšķīdums 7 | Paredzēts pH metra kalibrēšanai. Iepakojumā pa 500ml | iepakojums | 18
77.9 | Bufera standartšķīdums 4 | Paredzēts pH metra kalibrēšanai. Iepakojumā pa 250ml | iepakojums | 18
77.10 | Bufera standartšķīdums 10 | Paredzēts pH metra kalibrēšanai. Iepakojumā pa 2500ml | iepakojums | 18
77.11 | pH elektrodu tīrīšanas šķīdums | Proteīnu notīrīšanas šķīdums elektrodiem. Iepakojumā pa 480ml | iepakojums | 6
77.12 | Kālija hlorīda šķīdums | 3mol/KCL šķidums. Paredzēts pH metru elektrodu uzglabāšdanai .Iepakojum;a 1 x 250ml | iepakojums | 3
77.13 | Pamatfuksīns | Tīrība 99.5%. Derīguma termiņš ne < 1gads. | iepakojums | 3
77.14 | Konc H2O2 | Paredzēts mikrobioloģiskiem izmeklējumiem. Tilpums 1l. | gabals | 3
77.15 | Acetons | Paredzēts mikrobioloģiskiem izmeklējumiem. Tilpums 1l. | gabals | 15
77.16 | Ledus etiķskābe | Ledus etiķskābe, tilpums 1 L | gabals | 3
77.17 | Tween 80 | Density - 1,064, 25grados 500ml | gabals | 3
77.18 | Ksilols | Paredzēts immersijas eļļas tīrīšani no mikroskopa un immersijas eļļas uzglabāšaani. 1L | gabals | 6
77.19 | Fosfātu bufers | Fosfāta bufera koncentrāts, tilpums 1 L | gabals | 3
77.20 | Nātrija citrāta dihidrāta sāls/HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O | Paredzēta krēpu apstrādei pirms mikroskopijas uz tuberkulozes mikobaktērijām. Tīrība > 99%. 1 kg | gabals | 3
77.21 | Divaizvietotais nātrija fosfāts (Na2HPO4) | Paredzēta krēpu apstrādei pirms mikroskopijas uz tuberkulozes mikobaktērijām. Tīrība > 99%. 1 kg | gabals | 3
77.22 | N acetil-Lcisteīns (HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H) | Paredzēta krēpu apstrādei pirms mikroskopijas uz tuberkulozes mikobaktērijām. Tīrība > 99%.Iepakojums 1 x 50gr | gabals | 3
77.23 | Vienaizvietotais kālija fosfāts ( KH2PO4) | Paredzēta krēpu apstrādei pirms mikroskopijas uz tuberkulozes mikobaktērijām. Tīrība > 99%. . 1 kg | gabals | 3
Kopā par 77.daļu, eur bez PVN
78 | Reaģents streptokoku antibakteriālās jutibas noteikšanas barotnēm
78.1 | a/Beta-nikotinamida adenīna dinukleotīds ( Beta-NAD) | a/Beta-nikotinamida adenīna dinukleotīds ( Beta-NAD), piedeva Millera - Hintona antibakteriālas jutības barotnēm pēc EUCAST standarta.Tīrīb V>99,9% (Iepakojums 20mg X 15) | komplekts | 16
Kopā par 78.daļu, eur bez PVN
79 | Krāsa mikroorganismu mikroskopijai fluoriscentā mikroskopā
79.1 | Akridīna krāsa pozitīvo asins uzsējumu iztriepju mikroskopijai ar fluoriscento mikroskopu | Pilinātājs pa 0,5 ml lietošanai dienas laikā, derīguma termiņš ne mazāks kā gads, iepakojums 1 x 50 testiem | Iepakojums | 10
Kopā par 79.daļu, eur bez PVN
80 | Fluoriscentās krāsas tuberkulozes mikrobaktēriju mikroskopijai ar fluoroscences mikroskopu
80.1 | Tuberkulozes fluoriscentās krāsošanas metodes komplekts | Lietošanai pēc Truant, Brett un Thomas fluoriscentās metodes, komplekts 1 x 250 ml | Iepakojums | 24
Kopā par 80.daļu, eur bez PVN
81 | Reaģeni hlamīdiju diagnostikai ar fluoriscento metodi
81.1 | Hlamīdiju krāsa ar kontrolēm | Tiešā/netiešā imunofluorescences metode.Monoklonālās antivielas pret Chl.trachomatisKomplektā pozitīvā un negatīvā kontrole.Metodes specifiskums 99,85 jutīgums 90,0%. Komplekts paredzēts 100 testiem | Iepakojums | 60
Kopā par 81.daļu, eur bez PVN
82 | Krāsu komplekts aciforezistento nūjiņu mikroskopijai
37.31 | Cīla-Nilsena krāsas komplekts | Standarta šķīdums iztriepju krāsošanai, tilpums 200 - 250 ml, fasējums 3 x 200 - 250, komlektā ietilpst sekojoši reaģenti: karbolfuksīns 1 x 200 - 250 ml atkrāsotājs 2 x 200 - 250 ml; metilēnzilais 1 x 200 - 250 ml. CE sertifikāts | Komplekts | 36
Kopā par 82.daļu, eur bez PVN
83 | DNS/RNS izdalīšanas komplekti un reaģenti molekulāri bioloģiskajiem izmklējumiem ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
83.1 | Genomiskās DNS izdalīšanas komplekts gDNS izdalīšanai no pilnām asinīm un leikocitārā slāņa | Reaģentu komplekts gDNS izdalīšanai no pilnām asinīm un leikocitārā slāņa. gDNS ir iespējams izdalīt no 0,1-20 ml asiņu, 0,1-2 ml lekocitārā slāņa. Jābalstās uz centrifugēšanas un atšķaidīšanas tehnoloģiju. Reaģentu komplekts satur visus nepieciešamos buferus un proteināzi gDNS izdalīšanai vienā stobriņā. Iegūtā gDNS eluēšanas tilpums variē no 200 līdz 1000 μl. Iegūstamais DNS daudzums, izmantojot 2 ml pilnas asinis ir 75-90 μg, DNS daudzums, izmantojot 0,5 ml leikocitārā slāņa, ir 110-130 μg. Iegūtā gDNS izmantojama PCR, RT-PCR un sekvenēšanas reakcijām bez papildus attīrīšanas. Viens reaģentu komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus 250 izdalīšanas reizēm. | komplekts | 18
83.2 | DNS izdalīšanas komplekts DNS izdalīšanai no audemi, urīna, uztriepēm, asinīm, ķermeņa šķīdumiem, CSF vai mazgātām šūnām | Reaģentu komplekts paredzēts DNS izdalīšanai no tādiem materiāliem kā audi, urīns, uztriepes, asinis, ķermeņa šķīdumi, CSF vai mazgātās šūnas. Komplekts paredzēts 250 izdalīšanām. Tam jāsatur visi nepieciešamie buferi un reaģenti. Jābalstās uz mini centrifugēšanas kolonnu tehnoloģiju. Elūcijas tilpumam jābūt robežās no 100 – 200 mkL. Parauga apjomam jābūt līdz 200 µl, 25 mg vai 5 x 106 šūnas. Tipiskais DNS iznākums ne mazāk kā 4 – 50 mkg. | komplekts | 12
83.3 | DNS izdalīšanas komplekts DNS izdalīšanai no asinīm un audiem, no šūnām, raugiem, gram (+) ,gram (-) baktērijām un vīrusiem | DNS izdalīšanas komplekts paredzēts DNS izdalīšanai no asinīm un audiem, no šūnām, raugiem, gram (+) un (-) baktērijām un vīrusiem. Komplekts paredzēts 250 izdalīšanām. Tam jāsatur visi nepieciešamie buferi un reaģenti. Jābalstās uz mini centrifugēšanas kolonnu tehnoloģiju. Elūcijas tilpumam jābūt robežās no 100 – 200 mkL. Parauga apjomam jābūt līdz 100 mkL vai 25 mg. Tipiskais DNS iznākums ne mazāk kā 6 – 30 mkg. | komplekts | 30
83.4 | Kopējā RNS izdalīšanas komplekts RNS izdalīšanai no svaigām pilnām asinīm (konservētas ar citrātu, heparīnu, vai EDTA), audiem un šūnām | RNS izdalīšanas komplekts paredzēts RNS izdalīšanai no svaigām pilnām asinīm (konservētas ar citrātu, heparīnu, vai EDTA), audiem un šūnām. Komplekts paredzēts 50 izdalīšanām. Tam jāsatur visi nepieciešamie buferi un reaģenti un audu homogenizācijas kolonnas. Jābalstās uz mini centrifugēšanas kolonnu tehnoloģiju. Elūcijas tilpumam jābūt robežās no 30 - 100 mkL. Parauga apjomam jābūt no 50 mkL – 1,5 mL. Tipiskais DNS iznākums ne mazāk kā 1 - 5 mkg. Jābūt pieejamam RNS attīrīšanas protokolam. RNS jābūt pielietojamam gēla elektroforēzei un darbam ar PCR - Rotor-Gene Q iekārtu. | komplekts | 39
83.5 | DNS izdalīšanas komplekts paredzēts genomiskā, bakteriālā, parazītu un virālā DNS izdalīšanai no cilvēka svaigām vai saldētām fēcēm | DNS izdalīšanas komplekts paredzēts genomiskā, bakteriālā, parazītu un virālā DNS izdalīšanai no cilvēka svaigām vai saldētām fēcēm. Komplekts paredzēts 50 izdalīšanām. Tam jāsatur visi nepieciešamie buferi un reaģenti, kā arī inhibitoru novākšanas sveķi un tabletes InhibitX . Jābalstās uz mini centrifugēšanas kolonnu tehnoloģiju bez organiskiem šķīdinātājiem vai alkohola precipitācijas. Elūcijas tilpumam jābūt līdz 200 mkL. Parauga apjomam jābūt līdz 220 mg. Tipiskais DNS iznākums ne mazāk kā 10 – 30 mkg. Izdalītā DNS garums līdz 50 kb. | komplekts | 18
Kopā par 83.daļu, eur bez PVN
84 | Specifiskie reaģenti molekulāri bioloģiskajiem izmeklējumiem
84.1 | TopTag master Mix komplekts 250 vien. | Paredzēts PĶR. Nepieciešams PĶR sertifikāts. No viena ražotāja ar Top Taq polimerāzi. 1x250 vien. | komplekts | 24
84.2 | Top Taq polimerāze 1000U | Komplektā • 4 x 250 vienības TopTaq DNS polimerāze rekombinanta no thermophilic eubacterium 94 kDa, 5 U/μl) – uzglabājam 4°C • 10x PĶR buferis (satur Tris·Cl, KCl, (NH4)2SO4, 15 mM MgCl2, stabilizētāji; pH 8.7 (20°C)), • ne mazāk kā 4 mL 10x gela uznešanas koncentrāts, kas satur 2 vizualizācijas krāsas – 500 bp sarkanu 0,8% TAE buferī un 80 bp oranžu 0,8% TAE buferī • ne mazāk ka 8 mL 5x ne-toksisks reakcijas uzlabošanas reaģents, grūti amplificējamiem fragmentiem ar bagātu GC saturu un sekundāru struktūru • 25 mM MgCl2 Nepieciešama PĶR licence Reakcijas pipetēšana istabas temperatūrā | komplekts | 24
84.3 | Taq DNA Polimerase 1000U | PCR reakcijai nepieciešamais polimenrāzes maisījums.Taq polimerāzes koncentrācija 5U/mkl. Iepakojumā 4 x 250gab.Nepieciešams PĶR licence | iepakojums | 45
84.4 | Praimeri | Praimeri ar bāzes pāru skaitu 10 000,standarta sintēzes skalu 50 nanometri. Liofilinizēti, tīrības pakāpi - BioRP( bioloģiskā apgrieztās fāzes attīrīšana).Derīgi PĶR. Nepieciešams PĶR licence.Sekvence tiks precizēta pasūtot preci.Piegādes vienība bp. | komplekts | 9
84.5 | DNS 50bp garuma marķieri | 50 bp garuma marķieris ir jābūt pielietojumam agarozes gēla elektroforēzei.Svītru veidā ir jāvizualizē 50,40,30,20 un 10 bp. Komplektā jābūt krāsai un dejonizētam ūdenim.Nepieciešams PĶR licence. 500 aplikācijām. | komplekts | 30
84.6 | DNS 100 bp garuma marķieri | 100 bp garuma marķieris ir jābūt pielietojumam agarozes gēla elektroforēzei.Svītru veidā ir jāvizualizē 3000,2000,2500,1200,1000,900,800,700,600,500,400,300,200 un 100 bp. References svītras 1000 un 500 bp.. Komplektā jābūt krāsai un dejonizētam ūdenim.Nepieciešams PĶR licence. 500 aplikācijām. | komplekts | 30
84.7 | Reālā laika PCR zondes | Sintēzes skala 50 nMol, liofizilētas, tīrības pakāpe HPLC , piegādes vienība 1 gabals, sekvences tiks precizētas pasūtot preci, ar FAM, HEX, JOE, ROX, TAMRA, BHQ1, BHQ2 u.c .Nepieciešams PĶR licence | komplekts | 180
84.8 | dNTP 10mMol | dNTP maisījums, kas izšķīdināts ūdenī, pH = 7,5, PCR grade, maisījums satur 10 mM dATP, 10 mM dCTP, 10 mmM dGTP un 10 mM dTTP.Iepakojumā: 1 x 200 µl.Nepieciešams PĶR licence | iepakojums | 24
84.9 | dNTP 100mMol | dNTP maisījums, kas izšķīdināts ūdenī, pH = 7,5, PCR grade, komplekts satur 100 mM dATP, 100 mM dCTP, 100 mmM dGTP un 100 mM dTTP, katru savā stobriņā. Iepakojumā: 4 x 100 µl.Nepieciešams PĶR licence | iepakojums | 9
84.10 | Tris Borat EDTA buferis, (molecular biology grade) | Paredzēts PĶR. Nepieciešams PĶR licence.Iepakojumā 1x1000 mL | iepakojums | 60
84.11 | Agaroze | Iepakojumā 500gr, EEO< 0,13, Gēla veidošanās punkt 36°C±1,5°C 1,5% gēlam, kušanas punkts 88°C±1,5°C 1,5% gēlam,mitrums 10%,gēla stiprums >1200g/cm2 (1% gēlam), nukleāzes un proteāzes brīvs | iepakojums | 18
84.12 | Restriktāze eco 471 ar buferi | Paredzēts PĶR. Iepakojumā 4000 vienības ar koncentrāciju 10U/mkl.Nepieciešams PĶR licence | iepakojums | 18
84.13 | Isopropanols 100% | Paredzēts PĶR, tilpums 500 ml. | gabals | 12
84.14 | Lizocims | Paredzēts pneimokoku tipēšanai ar PĶR. 1x5g | gabals | 3
84.15 | Triton škīdums | Paredzēts pneimokoku tipēšanai ar PĶR. 1x100mL | gabals | 6
84.16 | SyberSafe gēla krāsa | Paredzets PĶR. Nepieciešama PĶR licence. Tilpums 400 mkl. | gabals | 30
Kopā par 84.daļu, eur bez PVN
85 | Laboratoriju krāsas mikroorganismu krāsošanai pēc Grama metodes( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja).
85.1 | Grama krāsas komplekts: kristālvioletā šķīdums, stabilizēts joda-lugola šķīdums, atkrāsotājs, safranīns | 1. Fasējums: 1 x 2000ml 2. CE sertifikāts | gabals | 12
85.2 | Kristālvioletā oksalāta šķīdums Grama krāsai | Fasējums 2 L. Speciāls krāns izliešanai.CE sertifikāts. | gabals | 16
85.3 | Lugola šķīdums Grama krāsai | Fasējums 2 L. Speciāls krāns izliešanai.CE sertifikāts. | gabals | 16
85.4 | Atkrāsotāja šķīdums Grama krāsai | Fasējums 2 L. Speciāls krāns izliešanai.CE sertifikāts. | gabals | 16
85.5 | Safranīns Grama krāsai | Fasējums 2 L. Speciāls krāns izliešanai.CE sertifikāts. | gabals | 16
Kopā par 85.daļu, eur bez PVN
86 | Pipešu uzgaļi darbam ar MALDI TOF masas spektrometru( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
86.1 | Automātisko pipešu uzgaļi | Uzgaļi mikrobpipetēm 2,5mkl, saderīgi ar pipetēm Eppendorf Research un Eppendorf Reference. Izgatavoti no polipropilēna, mehāniski izturīgi, autoklavējami pie 121oC, var izmantot temp. līdz 100 – 110oC (īslaicīgi iztur līdz 120 – 140oC), izturīgi pret sāļu, skābju un sārmu šķīdumiem. 1x1000 gab. Savienojami darbam ar MALDI TOF analizatoru. | Iepakojums | 24
86.2 | Automātisko pipešu uzgaļi | Uzgaļi mikropipetēm, tilpums līdz 10 µl, saderīgi darbam ar Eppendorfa pipetēm (Research un Reference), PP, mehāniski izturīga, autoklavējama pie 121 °C, (īslaicīgi iztur līdz 120 – 140 °C), izturīgi pret sāļu, skābju un sārmu šķīdumiem, ka arī alkoholu. 1x1000 gab. Savienojami darbam ar MALDI TOF analizatoru. | Iepakojums | 40
86.3 | Automātisko pipešu uzgaļi | Uzgaļi mikropipetēm, tilpums 2 līdz 200 µl, saderīgi darbam ar Eppendorfa pipetēm (Research un Reference), PP, mehāniski izturīga, autoklavējama pie 121 °C, (īslaicīgi iztur līdz 120 – 140 °C), izturīgi pret sāļu, skābju un sārmu šķīdumiem, ka arī alkoholu. 1x1000 gab. Savienojami darbam ar MALDI TOF analizatoru. | Iepakojums | 40
86.4 | Automātisko pipešu uzgaļi | Uzgaļi mikropipetēm, tilpums 100 līdz 1000 µl, saderīgi darbam ar Eppendorfa pipetēm (Research un Reference), PP, mehāniski izturīga, autoklavējama pie 121 °C, (īslaicīgi iztur līdz 120 – 140 °C), izturīgi pret sāļu, skābju un sārmu šķīdumiem, ka arī alkoholu. 1x1000 gab.Savienojami darbam ar MALDI TOF analizatoru. | Iepakojums | 40
Kopā par 86.daļu, eur bez PVN
87 | Pipešu uzgaļi un kastes molekurāro bioloģiskiem izmeklējumiem( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
87.1 | Pipešu uzgaļi ar kastīti, | Derīgi darbam ar Finpipette, Ependorfa pipetēm, tilpums līdz 10 mkl. Iepakojums 10 kastītes x 96 uzgaļi | Iepakojums | 6
87.2 | Pipešu uzgaļi ar kastīti, | Derīgi darbam ar Finpipette, Ependorfa pipetēm, tilpums 10 līdz 100 mkl. Iepakojums 10 kastītes x 96 uzgaļi , | Iepakojums | 6
87.3 | Pipešu uzgaļi ar kastīti, | Derīgi darbam ar Finpipette, Ependorfa pipetēm, tilpums 10 līdz 200 mkl. Iepakojums 10 kastītes x 96 uzgaļi | Iepakojums | 6
87.4 | Pipešu uzgaļi ar kastīti | Derīgi darbam ar Finpipette, Ependorfa pipetēm 100 līdz 1000 mkl, 10 kastītes x 96 uzgaļi | Iepakojums | 6
87.5 | Pipešu uzgaļi | Derīgi darbam ar Finpipette, Ependorfa pipetēm 1000 mkl, 1 x 1000 uzgaļi | Iepakojums | 6
87.6 | Pipešu uzgaļi ar kastīti, | Derīgi darbam ar Finpipette, Ependorfa pipetēm 5 ml, 5 kastītes x 54 uzgaļi | Iepakojums | 6
87.7 | Pipešu uzgaļi | Derīgi darbam ar Finpipette, Ependorfa pipetēm 5 ml, 1 x 75 uzgaļi | Iepakojums | 6
87.8 | Pipešu uzgaļi ar kastīti, | Derīgi darbam ar Finpipette, Ependorfa pipetēm 10 ml, 5 kastītes x 24 uzgaļi | Iepakojums | 6
87.9 | Pipešu uzgaļi | Derīgi darbam ar Finpipette, Ependorfa pipetēm 10 ml, 1 x 40 uzgaļi | Iepakojums | 6
87.10 | Pipešu uzgaļi ar filtru un kastīti | Derīgi darbam ar Finpipette, Ependorfa pipetēm 200 mkl, 10 kastītes x 96 uzgaļi | Iepakojums | 6
Kopā par 87.daļu, eur bez PVN
88 | Pipešu uzgaļi handstep pipetēm( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
88.1 | Handstep pipešu uzgaļi | Paredzēti darbam un savienojami ar BRANDHandyStep pipetēm.Graduēti. Tilpumam 12,5ml. 1x100gab. | iepakojums | 90
88.2 | Handstep pipešu uzgaļi | Paredzēti darbam un savienojami ar BRANDHandyStep pipetēm.Graduēti. Tilpumam 50ml 1x50gab. | iepakojums | 300
88.3 | Handstep pipešu uzgaļi | Paredzēti darbam un savienojami ar BRANDHandyStep pipetēm.Graduēti. Tilpumam 25ml. 1x50gab. | iepakojums | 300
Kopā par 88.daļu, eur bez PVN
89 | Plastmasas palīgpiederumi molekulāri bioloģiskiem izmeklējumiem ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
89.1 | Plastmasas kociņi reaktīvu maisīšanai | Kociņu garums 120mm, nesterili. 1x500gab. | iepakojums | 144
89.2 | Reakcijas mēģenes ar konisku galu un aizskrūvējamu vāciņu, graduētas (50 ml) | Augstums 114 mm, diametrs 28 mm. Izgatavotas no polipropilēna, mehāniski izturīgas, autoklavējami pie 121oC, var izmantot temp. līdz 100 – 110oC (īslaicīgi iztur līdz 120 – 140oC), izturīgi pret sāļu, skābju un sārmu šķīdumiem, ka arī alkoholiem, ēsteriem | iepakojums | 60
89.3 | Mikrotūbiņas ar konisku galu 1,5 ml ar vāciņu | Izgatavotas no polipropilēna, mehāniski izturīgas, autoklavējami pie 121oC, var izmantot temp. līdz 100 – 110oC (īslaicīgi iztur līdz 120 – 140oC), izturīgi pret sāļu, skābju un sārmu šķīdumiem, ka arī alkoholiem, ēsteriem un ketoniem. Pie 100oC 20 min. Mikrotūbiņas ar aizspiežamu vāciņu. Savienojamas ar centrifugēšanu Ependorfa centrifūgā. 1x1000 gab. | iepakojums | 9
89.4 | Mikrotūbiņas ar konisku galu 2,0 ml ar vāciņu | Izgatavotas no polipropilēna, mehāniski izturīgas, autoklavējami pie 121oC, var izmantot temp. līdz 100 – 110oC (īslaicīgi iztur līdz 120 – 140oC), izturīgi pret sāļu, skābju un sārmu šķīdumiem, ka arī alkoholiem, ēsteriem un ketoniem. Pie 100oC 20 min. Mikrotūbiņas ar aizspiežamu vāciņu. Savienojamas ar centrifugēšanu Ependorfa centrifūgā. 1x1000 gab. | iepakojums | 9
89.5 | PCR mēģeņu stripi (ķēdes, 8 x 0,2 ml) | Izgatavoti no polipropilēna, mehāniski izturīgi, autoklavējami pie 121oC, var izmantot temp. līdz 100 – 110oC (īslaicīgi iztur līdz 120 – 140oC), izturīgi pret sāļu, skābju un sārmu šķīdumiem, ka arī alkoholiem, ēsteriem un ketoniem. 1x500 gab. | iepakojums | 30
89.6 | Mikrotūbiņas ar vāciņu 0,5ml PĶR reakcijai | Izgatavotas no polipropilēna, mehāniski izturīgas, autoklavējami pie 121oC, var izmantot temp. līdz 100 – 110oC (īslaicīgi iztur līdz 120 – 140oC), izturīgi pret sāļu, skābju un sārmu šķīdumiem, ka arī alkoholiem, ēsteriem un ketoniem. 1x1000gab. | iepakojums | 30
89.7 | PĶR ķēdes vāciņi. | Saderīgas ar PCR mēģeņu ķēdēm. 1x500gab. | iepakojums | 30
89.8 | Rnase/Dnase Pyrogen drošas mēģenes reālā laika PĶR | Paredzētas reālā laika PĶR. 1x1000gab. | iepakojums | 9
89.9 | Paraugu kastītes 81 paraugam 1,5ml tilpuma mēģenēm | Paredzētas paraugu ievietošanai uzglabāšanā | gabals | 600
Kopā par 89.daļu, eur bez PVN
90 | Pipetes darbam ar MALDI TOF masas spektrometru ( piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
90.1 | Automātiskā pipete 0,1 - 2,5µl | Ergonomiska ar maināmiem lielumiem, tilpuma krāsu indikātoru, pipešu uzgaļu noņemšanas pogu, pieļaujamo sistēmas kļūdu pie max tilpuma 2.5 µl ± 1.4 % (± 0.035 µl) un nejaušības kļūdu pie min tilpuma 0.1 µl ± 12.0 % (± 0.012 µl) Nejaušības kļūda pie min tilpuma 0.1 µl ± 12.0 % (± 0.012 µl). Savienojama ar MALDI TOF analizatoru. | gabals | 3
90.2 | Automātiskā pipete 0,5 - 10µl | Ergonomiska ar maināmiem lielumiem, tilpuma krāsu indikātoru, pipešu uzgaļu noņemšanas pogu, pieļaujamo sistēmas kļūdu pie max tilpuma 10 µl ± 1.0 % (± 0.1 µl) un nejaušības kļūdu pie min tilpuma 0.5 µl ± 5.0 % (± 0.025 µl). Savienojama ar MALDI TOF analizatoru. | gabals | 3
90.3 | Automātiskā pipete 2,0 - 20,0µl | Ergonomiska ar maināmiem lielumiem, tilpuma krāsu indikātoru, pipešu uzgaļu noņemšanas pogu, pieļaujamo sistēmas kļūdu pie max tilpuma 20 µl ± 1.0 % (± 0.2 µl) un nejaušības kļūdu pie min tilpuma 2 µl ± 1.5 % (± 0.03 µl). Savienojama ar MALDI TOF analizatoru. | gabals | 3
90.4 | Automātiskā pipete 10 - 100µl | Ergonomiska ar maināmiem lielumiem, tilpuma krāsu indikātoru, pipešu uzgaļu noņemšanas pogu, pieļaujamo sistēmas kļūdu pie max tilpuma 100 µl ± 0.8 % (± 0.8 µl) un nejaušības kļūdu pie min tilpuma 10 µl ± 1.0 % (± 0.1 µl). Savienojama ar MALDI TOF analizatoru. | gabals | 3
90.5 | Automātiskā pipete 20 - 200µl | Ergonomiska ar maināmiem lielumiem, tilpuma krāsu indikātoru, pipešu uzgaļu noņemšanas pogu, pieļaujamo sistēmas kļūdu max tilpuma 200 µl ± 0.6 % (± 1.2 µl) un nejaušības kļūdu pie min tilpuma 20 µl ± 0.7 % (± 0.14 µl). Savienojama ar MALDI TOF analizatoru. | gabals | 3
90.6 | Automātiskā pipete100 - 1000mkl | Ergonomiska ar maināmiem lielumiem, tilpuma krāsu indikātoru, pipešu uzgaļu noņemšanas pogu, pieļaujamo sistēmas kļūdu max tilpuma 1000 µl ± 0.6 % (± 6.0 µl) un nejaušības kļūdu pie min tilpuma 20 µl ± 0.6 % (± 0.6 µl). Savienojama ar MALDI TOF analizatoru. | gabals | 4
90.7 | Automātiskā pipete 0,5 - 5 ml | Ergonomiska ar maināmiem lielumiem, tilpuma krāsu indikātoru, pipešu uzgaļu noņemšanas pogu | gabals | 3
90.8 | Daudzkanālu pipete(8) 10 - 100mkl | Ergonomiska ar maināmiem lielumiem, tilpuma krāsu indikātoru, pipešu uzgaļu noņemšanas pogu zemākajiem lielumiem , Sistēmiskā kļūda pie max tilpuma 100 µl ± 0.8 % (± 0.8 µl) un nejaušības kļūdu pie min tilpuma 10 µl ± 2.0 % (± 0.2 µl) | gabals | 3
90.9 | Automātisko pipešu turētājs | Karuselis paredzēts vienlaicīgi 6 automātisko pipešu turēšanai uz darba visrmas. No viena ražotāja ar automātiskajām pipetēm. | gabals | 3
Kopā par 90.daļu, eur bez PVN
91 | Mikrobioloģiskās cilpas (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
91.1 | Mikrobioloģiskās cilpas | Mikrobioloģiskās cilpas, mīkstās,sterilas, polistirēna, tilpums 1 µl. Iepakojums 1 x 10 x 1000.Piegāde orģinālaajā iepakojumā | iepakojums | 240
91.2 | Mikrobioloģiskās cilpas | Mikrobioloģiskās cilpas, sterilas,mīkstās, polostirēna, tilpums 10 µl. Iepakojums 1 x 10 x 1000. Piegāde orģinālajā iepakojumā | iepakojums | 180
Kopā par 91.daļu, eur bez PVN
92 | Petri plates (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
92.1 | Petri plates ar ‘’ luft’’/ventilējamas 92/16mm,sterilas | Petri plates, sterilas, polistirēna, 92/16 mm. , iepakotas pa 20, fasējums 480 plates | iepakojums | 600
92.2 | Petri plates sterilas | Petri plates divdaļīgas, sterilas, polistirēna, 92/16 mm., iepakotas pa 20, fasējums 480 plates | iepakojums | 450
92.3 | Petri plates sterilas | Petri plates , sterilas, polistirēna, 150 mm. , iepakotas pa 20, fasējums 100 plates | iepakojums | 108
92.4 | Petri plates sterilas | Petri plates sterilas, polistirēna. 35/10, fasējums 1 x 20 | gabals | 150
Kopā par 92.daļu, eur bez PVN
93 | Stobriņi un Pastera pipetes(piedāvāt visu daļu kopā un no viena ražotāja)
93.1 | Stobriņi | Mēģenes ar apaļu pamatni, PS, tilpums 5 ml, bez korķa. Augstums un diamrtrs 75 x 12mm. Paredzētas VITEK sistēmas reaktīviem. Iepakojums 4 x 500 | iepakojums | 60
93.2 | Seroloģiskās pipetes 10ml | PS pipetes, sterilas, iepakotas pa 25gab | iepakojums | 120
93.3 | Koniski stobriņi ar vāciņu 160ml | Koniski stobriņi araizskrūvējamu vāciņu 10ml ,16 mm augšējais diametrs, no polipropilēna, sterili | iepakojums | 60
93.4 | Koniski stobriņi ar vāciņu 50ml | 50ml Falkones stobriņi no polipropilēna ar konisku pamatni un vāciņu,aiskrūvējami, graduēti, 28mm diametrā, iepakoti pa 25gab. | iepakojums | 60
Kopā par 93.daļu, eur bez PVN
94 | Stikli laboratoriskiem izmeklējumiem
94.1 | Priekšmetstikli | Priekšmetstikli ar matētu galu marķēšanai, gludas malas, optiski dzidri, vienāds biezums, izmērs 76 x 26 x 1 mm, iepakojums 1 x 50 | iepakojums | 72
94.2 | Centrifūgas stobriņi | Ar konisku pamatu, graduēti līdz 10ml,stikla | gabals | 3000
94.3 | Erlenmeijera kolba ar platu kakliņu 250ml | Baredzētas barotņu izliešanai. Tilpums 250m,l graduētas un karsējamas | gabals | 30
94.4 | Erlenmeijera kolba ar platu kakliņu 500ml | Baredzētas barotņu izliešanai. Tilpums500m,l graduētas un karsējamas | gabals | 60
94.5 | Segstikli | Segstikli 18 x 18 mm, optiski dzidri, vienādu biezumu, iepakojums 100 gabali | iepakojums | 75
Kopā par 94.daļu, eur bez PVN
95 | Pudeles laboratoriskiem izmeklējumiem (piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
95.1 | Laboratorijas pudele | Uzskrūvējams korķis, ar pārlejamo riņķi PP, autoklavējama pie 121°C, savienojamas ar Brand seripipetoru. Tilpums 100 ml, graduēta | gabals | 15
95.2 | Laboratorijas pudele | Uzskrūvējams korķis, ar pārlejamo riņķi PP, autoklavējama pie 121°C, savienojamas ar Brand seripipetoru. Tilpums 250 ml, graduēta | gabals | 30
95.3 | Laboratorijas pudele | Uzskrūvējams korķis, ar pārlejamo riņķi PP, autoklavējama pie 121°C, savienojamas ar Brand seripipetoru. Tilpums 500 ml, graduēta | gabals | 30
95.4 | Koniska stikla kolba | Uzskrūvējams korķis, ar pārlejamo riņķi PP, autoklavējama pie 121°C, savienojamas ar Brand seripipetoru. Tilpums 500 ml, graduēta, kakliņa diametrs 34 mm | gabals | 60
Kopā par 95.daļu, eur bez PVN
96 | Transporta barotnes un izmeklējamā materiāla noņemšanai nepieciešamie instrumenti aerobiem un fakultatīvi anaerobiem mikroorganismiem (Piedāvāt visu daļu no viena ražotāja)
96.1 | AMIES transportbarotne | Sterils tampons uz plastikāta AMIES transportbarotnē. Piegāde līdz 1 nedēļai no pasūtījuma veikšanas | gabals | 105000
96.2 | Amies transportbarotne uz alumīnija stieples | Sterils tampons uz alumīnija stieples Amies transportbarotnē. Piegāde līdz 1 nedēļai no pasūtījuma veikšanas | gabals | 3000
96.3 | AMIES transportbarotne ar ogli | Sterils tampons uz plastikāta AMIES transportbarotnē ar ogli | gabals | 600
96.4 | AMIES transportbarotne ar ogli uz alumīnija stieples | Sterils tampons uz alumīnija stieples. Piegāde līdz 1 nedēļai no pasūtījuma veikšanas | gabals | 1500
96.5 | Sterils plastikāta tampons Cary Blair transportbarotnē | Sterils plastikāta tampons Cary Blair transportbarotnē. Piegāde līdz nedēļai no pasūtījuma veikšanas | gabals | 3000
96.6 | Transportmēģene bez barotnes | Sterili tamponi transportmēģenē bez barotnes. Piegāde līdz 1 nedēļai no pasūtījuma veikšanas | gabals | 15000
96.7 | Universālās transporta sistēma bakterioloģiskiem un molekulāri bioloģiskiem izmeklējumeim | Universālās transporta barotnes bakretioloģiskiem un molekulāri bioloģiskiem izmeklējumiem. Piegāde līdz 1 nedēļai no pasūtījuma veikšanas | gabals | 900
96.8 | Transporta sistēma vīrusiem, ureoplazmām un mikoplazmām | Transporta barotnes vīrusiem, ureoplazmām un mikoplazmām. Piegāde līdz 1 nedēļai no pasūtījuma veikšanas | gabals | 900
Kopā par 96.daļu, eur bez PVN
97 | Sistēmas un barotnes aerobo, fakultatīvi anaerobo un anaerobo mikroorganismu ilgstošai uzglabāšanai
97.1 | Sistēmas mikroorganismu ilgstošai uzglabāšanai zemās temperatūrās (kriobankas) | Stobriņi ar dažādu marķējumu korķiem un konservējošo šķidrumu. Kriobankas stobriņā 1 x 25 pērlītes. | iepakojums | 120
Kopā par 97.daļu, eur bez PVN
98 | Piederumi utilizācijai ( piedāvāt visu sadaļu no vien a ražōtāja)
98.1 | Utilizācijas maiss | Utilizācijas maiss 550-600 x 750-800 mm autoklāvējami pie 121. Iepakojumā 1x 500 gab | iepakojums | 18
98.2 | Utilizācijas maiss | Utilizācijas maiss 250-300 x 450-500 mm autoklāvējami pie 121. Iepakojumā 1x 500 gab | iepakojums | 36
98.3 | Utilizācijas maiss | Utilizācijas maiss 150-200 x 250-300 mm no polipropilēna autoklāvējami pie 121. Iepakojumā 1x 100 gab | iepakojums | 450
Kopā par 98.daļu, eur bez PVN
99 | Piederumi un aprīkojums mikrobioloģiskiem izmeklējumiem
99.1 | Statīvs mēģenēm | Statīvs mēģenēm, 30 -40 vietas, diametrs 17 - 18 mm | gabals | 15
99.2 | Statīvs mēģenēm | Statīvs mēģenēm, 48 numurētas vietas, diametrs 14 - 15 mm | gabals | 15
99.3 | Statīvs mēģenēm | Statīvs mēģenēm, 27-40 vietas. Paredēts 75 x 12mm stobriņiem | gabals | 6
99.4 | Laboratorijas pulkstenis | Laboratorijas pulkstenis, ar hronometru, skaņas signālu, iespēju mērījumu sērijai | gabals | 12
99.5 | Stobriņu aizbāžņi | Metāla daudzkārt lietojami aizbāžni, autoklāvējami,centifūgas paredzēti stobriņiem ar diametru 15mm | gabals | 3000
99.6 | Stobriņu aizbāžņi | Papīra aizbāžni, vairākkārt lietojami un autoklāvējami, paredzēti centrifūgas stobriņiem ar diametru 15mm | gabals | 6000
99.7 | Stobriņu aizbāžņi | Metāla daudzkārt lietojami aizbāžni, autoklāvējami, paredzēti stobriņiem ar diametru 14mm. Izmēri 340mm x 15mm | gabals | 3000
99.8 | Stobriņu aizbāžņi | Papīra aizbāžni, vairākkārt lietojami un autoklāvējami, paredzēti stobriņiem ar diametru 14mm. Izmēri 340mm x 15mm | gabals | 6000
Kopā par 99.daļu, eur bez PVN
100 | Sterila eļļa mikrobioloģiskem izmeklējumiem
100.1 | Sterila eļļa mikrobioloģiskiem izmeklējumiem | Sterila. Pudelē pa 125ml | gabals | 36
Kopā par 100.daļu, eur bez PVN
101 | Minerāleļļas mikroorganismu mikrposkopijai
101.1 | Immersijas eļļa mikroskopijai | Immersijas eļļa mikroskopijai, blīvums 1,025 gr/ml, tilpums 250 - 500 ml | gabals | 30
101.2 | Zemas viskozitātes immersijas eļļa fluoriscentai mikroskopijai | Zemas viskozitātes immersijas eļļa fluoriscentai mikroskopijai. Pudele 15 ml. | gabals | 36
Kopā par 101.daļu, eur bez PVN
102 | Sterili tamponi mikrobioloģiskiem izmeklējumiem
102.1 | Sterili vates tamponi uz koka pamatnes | Sterili, iepakoti pa vienam. Komplektā 1000 gabali, iepakoti sterili pa vienam | komplekts | 72
Kopā par 102.daļu, eur bez PVN
103 | Indikātora lentas autoklāviem un žavējamiem skapjiem
103.1 | Indikātora lentas | Autoklāvam pie 121 °C krāsas maiņa | gabals | 24
103.2 | Indikātora lentas | Žāvējamam skapim pie 180°C krāsas maiņa | gabals | 12
Kopā par 103.daļu, eur bez PVN
104 | Diagnostiskie komplekti molekulāri bioloģiskiem izmeklējumiem ar reālā laika PĶR
104.1 | HSV - 1/2 DNS kvalitatīvas noteikšanas komplekts ar reālā laika PĶR | Validēts noteikšanai cilvēka cerebrospinālajā šķīdumā,cilvēka asins plazmā ar EDTA, iztriepē, ar analītisko jutību HSV-1 0,12 kopijas/µl un SHV2 - 0,16 kopijas/µl PĶR, mērķa amplikons - 154 bp UL5 gēna reģions, kvalitatīvs tests ar vismaz 2 pozitīvām kontrolēm, CE IVD marķējumu, saderīgs darbam arPCR - Rotor-Gene Q iekārtu , ar temperatūras profīlu lai vienā reālā laika PĶR ciklā iespējams likt dažādu nosakāmo analītu paraugus, ar programmatūru, kas automātiski apstrādā rezultātu un dod atskaiti.Komplekts paredzēts 24 testiem | Komplekts | 10
104.2 | CMV DNS kvantitatīvās noteikšanas komplekts ar reālā laika PĶR | Validēts noteikšanai cilvēka plazmā ar EDTS, ar analītisko jutību 57,1 kopijas/ml , mērķa amplikons - 105bp MIE gēna reģions, kvantitatīvs tests ar vismaz 4 dažādu koncentrāciju standartiem CE IVD marķējumu, saderīgs darbam arPCR - Rotor-Gene Q iekārtu , ar temperatūras profīlu lai vienā reālā laika PĶR ciklā iespējams likt dažādu nosakāmo analītu paraugus, ar programmatūru, kas automātiski apstrādā rezultātu un dod atskaiti.Komplekts paredzēts 24 testiem | Komplekts | 10
104.3 | EBV DNS kvantitatīvās noteikšanas komplekts ar reālā laika PĶR | Validēts noteikšanai cilvēka asins plazmā, serumā, cerebrospinālajā škīdumā, ar analītisko jutību 1,02 kopijas/µl PĶR, mērķa amplikons - 97bp EBNA-1 gēna reģions, kvantitatīvs tests ar vismaz 4 dažādu koncentrāciju standartiem, CE IVD marķējumu, saderīgs darbam arPCR - Rotor-Gene Q iekārtu , ar temperatūras profīlu lai vienā reālā laika PĶR ciklā iespējams likt dažādu nosakāmo analītu paraugus, ar programmatūru, kas automātiski apstrādā rezultātu un dod atskaiti.Komplekts paredzēts 24 testiem | Komplekts | 10
104.4 | VZV DNS kvantitatīvās noteikšanas komplekts ar reālā laika PĶR | Validēts noteikšanai cilvēka cerebrospinālajā škīdumā, ar analītisko jutību 1,36 kopijas/µl PĶR, mērķa amplikons - 82bp OFR38 proteīna gēna reģions, kvantitatīvs tests ar vismaz 4 dažādu koncentrāciju standartiem, CE IVD marķējumu, saderīgs darbam arPCR - Rotor-Gene Q iekārtu , ar temperatūras profīlu lai vienā reālā laika PĶR ciklā iespējams likt dažādu nosakāmo analītu paraugus, ar programmatūru, kas automātiski apstrādā rezultātu un dod atskaiti.Komplekts paredzēts 24 testiem | Komplekts | 10
104.5 | Bakteriālā meningīta ierosinātāju DNS kvalitatīvais noteikšanas komplekts ar reālā laika PĶR | Likvorā-bakteriālo meningītu izraisītāju DNS (S.pneumoniae, ​H.influenza, N.meningitidis, B gr.Streptococcus, L.monocytogenes ). Komplekts validēts un saderīgs darbam arPCR - Rotor-Gene Q iekārtu | Komplekts | 9
104.6 | Bakteriālo pneimoniju izraisītāju DNS kvalitatīvai noteiksanas komplekts | No bronhoskopijas materiāla vai krēpām - Bakteriālo pneimpniju ierosinātāju bakteriālo pneimoniju izraisītāju DNS (M.pneumoniae, Ch.pneumoniae, L.pneumoniae, S.pneumoniae, H.influenza, B.pertussis).Komplekts validēts un saderīgs darbam arPCR - Rotor-Gene Q iekārtu. | Komplekts | 9
104.7 | Bakteriālo pneimoniju izraisītāju DNS kvalitatīvai noteiksanas komplekts ar reālā laika PĶR | No bronhoskopijas materiāla vai krēpām - Bakteriālo pneimpniju ierosinātāju bakteriālo pneimoniju izraisītāju DNS (M.pneumoniae, Ch.pneumoniae, L.pneumoniae, S.pneumoniae, H.influenza, B.pertussis). | Komplekts | 9
104.8 | Vīrusu un baktēriju etioloģijas elpceļu infekciju ierosinatāju ( respratorais panelis) dignostiskais komplekts ar reālā laika PĶR | Paredzēts noteikšanai un diferenciāciju vismaz 16 iepējamajiem RNS un 2 DNS ierosiinātāju vīrusiem un 3 baktēriju sugām ( adenovīrusi, parvovīrusi ( HBoV), Coronavīrusi ( NL63, OC43, 229E, HKU1), hMPV,A gripas, B gripas vīrusi, AH1N1var gri[as vīruss, paragripas vīrusi - 1,2,3,4, rinovīrusi/enterovīrusi, RSV-A, B, B.pertussis, L.pneumophila, M.pneumoniae no nazofaringeālās iztriepes.Komplektā 24 testi | Komplekts | 9
104.9 | Borrelia reālā laika PCR noteikšanas komplekts | Paredzēts 50 reakcijām. Komplektā visi nepieciešamie reaģenti reakcijas veikšanai, pozitīvā kontrole, negatīvā kontrole. CE IVD marķēts. Jutība ar validēto izdalīšanas metodi ne sliktāka par 10 kopijām. Komplektam jānosaka Borrelia garinii, Borrelia afzelii and Borrelia burgdorferi sensu stricto. Jābūt saderīgam ar pasūtītāj rīcībā esošo analizatoru Rotor-Gene Q MDx | Komplekts | 9
104.10 | Enterovīrusu RNS noteikšanas komplekts ar re\alā laika PĶR | Paredzēts enterovīrusu RNSkvantitatīvai noteikšana. Komplekts validēts un saderīgs darbam arPCR - Rotor-Gene Q iekārtu.Paredzēts 48 reakcijām. Komplektā RT enzīmu maisījums, enterovīrusa provju maisījums, 4 kvantificēšanas standarti, inhibīcijas kontrole, negatīvā kontrole. CE IVD marķēts. Jutība ar validēto izdalīšanas metodi ne sliktāka par 0,4 IU/mL. Jābūt saderīgam ar pasūtītāj rīcībā esošo analizatoru Rotor-Gene Q MDx. | Komplekts | 9
104.11 | HCV kvantitīvais noteikšanas komplekts ar reālā laika PĶR | Paredzēts HCV vīrusa slodzei kvantitatīvi. Analītiskā jutība 41 kopijas/ml. Komplekts validēts un saderīgs darbam ar PCR - Rotor-Gene Q iekārtu | Komplekts | 9
104.12 | HBV DNS noteikšanas komplekts kvantitatīvi ar reālā laika PĶR | Paredzēts HBV vīrusa DNS kvantitatīvai noteikšana. Komplekts validēts un saderīgs darbam ar PCR - Rotor-Gene Q iekārtu | Komplekts | 9
Kopā par 104.daļu, eur bez PVN
105 | Reģenti HCV RNS noteikšanai
105.1 | HCV RNS noteikšanas komplekts ar reālā laika PĶR | Paredzēts HCV RNS noteikšanai | Komplekts | 6
Kopā par 105.daļu, eur bez PVN
106 | Reaģenti HCV genotipēšanai
106.1 | HCV genotipēšanas komplekts t.sk.1a.1b.3.4. | Paredzēts HCV genotipa noteikšanai. | Komplekts | 9
Kopā par 106.daļu, eur bez PVN
107 | Krāsas citoloģijai I
107.1 | 0,15% Leišmaņa krāsa | Lietošanai gatavs 0,15% Leišmaņa krāsas šķīdums metanolā, bez kristāliem (lai nav jāfiltrē), 1x1000mL | gabals | 30
107.2 | 1% eozīns | 1% eozīna krāsas ūdens šķidums, bez kristāliem (lai nav jāfiltrē), 1x1000mL | gabals | 6
107.3 | 1% azūrs | 1% azūra krāsas ūdens šķidums, bez kristāliem (lai nav jāfiltrē), 1x1000mL | gabals | 18
Kopā par 107.daļu, eur bez PVN
108 | Krāsas citoloģijai II
108.1 | Citoplazmas Krāsošanas Šķīdums | IW3 - Isaac Wurch Bio_Optica, 500 mL | gabals | 6
108.2 | Nukleotīdu Krāsošanas Šķīdums | IWA - Isaac Wurch Bio_Optica, 500 mL | gabals | 6
Kopā par 108.daļu, eur bez PVN
109 | Reaģenti citoloģijai I
109.1 | Koncentrēts fosfāta buferis | 1x1000mL | gabals | 3
Kopā par 109.daļu, eur bez PVN
110 | Immersijas eļļa
110.1 | Immersijas eļļa | Viskozitāte 100 – 120 mPaS 20ºC Blīvums 1.025gr/ml. R:22, S:25, refrakcijas indekss nD201,515-1,517, nesatur PCB, satur benzilbenzoātu. 500 mL | gabals | 6
110.2 | Immersijas eļļa mikroskopijai | Immersijas eļļa mikroskopijai, blīvums 1,025 gr/ml, 1000 ml | gabals | 30
110.3 | Zemas viskozitātes immersijas eļla | Paredzēta fluoriscentajai mikroskopijai. Aktīvās vielas: Polybutene CAS#9003-2906p; Hydrogenated terphenyls CAS#6178-32-4; White minerale oil CAS#8042-47-5;Terphenyls CAS#26140-60-3; Polyphenils, quater and higher partally hydrogenated CAS# 6895-74-1. Iepakojums 15 ml | gabals | 24
Kopā par 110.daļu, eur bez PVN
111 | Reaģenti citoloģijai III
111.1 | Segstikliņu līme Pertex | Vidējas plūstamības. Refraktārais indekss 1,492. 1x1000 mL | gabals | 3
Kopā par 111.daļu, eur bez PVN
112 | Laboratorijas piederumi citoloģijai I
112.1 | Priekšmetstikliņš | 76x26x1mm, attaukots, ar baltu, matētu galu | gabals | 120000
112.2 | Segstikliņš | 24x24 mm, tīrs, attaukots | gabals | 6000
112.3 | Segstikliņš | 24x50 mm, tīrs, attaukots | gabals | 6000
112.4 | Krāsošanas stikla kaste ar vāku | 10-20 stikliņiem | gabals | 18
Kopā par 112.daļu, eur bez PVN
113 | Laboratorijas piederumi citoloģijai II
113.1 | Statīvs priekšmetstikliņu iekrāsošanas kastītei ar nerūsējoša tērauda rokturi-atspere | 10-20 stikliņiem | gabals | 3
Kopā par 113.daļu, eur bez PVN
114 | Laboratorijas piederumi citoloģijai III
114.1 | Uzglabāšanas sistēmas Mikroskopu stikliņiem ar 14 atvilktnēm | 5000 vietas, izmērs 490x490x140mm | gabals | 3
Kopā par 114.daļu, eur bez PVN
115 | I.Slēgtās asins noņemšanas sistēmas (piedāvāt visu daļu kopā no viena ražotāja)
1.Vispārīgās prasības: 1.1.Sistēma sastāv no vienreizējas lietošanas adatas, vakuuma stobriņa un adatas un stobriņa turētāja. Piedāvāt visas apakšpozīcijas no viena ražotāja. 1.2. Pievienot visu pieprasīto stobriņu veidu paraugus. 2.Papildus prasības: 2.1.Iesniegt apliecinājumu par kīniskiem pētījumiem par ietekmi uz vispārējās ķīmijas,imūnķīmijas, hematoloģijas un koaguloģijas analītiem. 2.2. Sniegt informāciju par iekārtu ražotāju rekomendācijām saderībai ar Piegādātāja piedāvāto preci. Pasūtītājs lieto Siemens, Roche, Abbott, Beckman Coulter, Instrumention Laboratories ražotāju iekārtas. 2.3. Iesniegt 3 atsauksmes no ES dalībvalstu līdzīga izmēra daudzprofilu slimnīcām, kas ir lietojušas piedāvātos produktus pēdējo 3 gadu laikā. Lūdzu iesniegt kontaktpersonu informāciju no šīm iestādēm. 2.4. Piegādātājam jāveic apmācība darbam ar piedāvāto preci un kvalifikācijas uzturēšana, kas ietver preanalatītikas pārbaudi Slimnīcas struktūrvienībās, iesniegt 3 atsauksmes par apmācībām un preanalītikas pārbaudēm no ES dalībvalstu daudzprofilu slimnīcām. 2.5. Sterili – atbilst EN ISO 11137 standartu prasībām par medicīnas ierīču sterilizāciju. (SAL – Sterility Assurance Level vismaz-10ˉ6 vai labāk. Pievienot sertifikātu. 2.6. Vienreizlietojami 2.7. Ar precīzi dozētu vakuumu 2.8. Stabils uz virmas novietojot horizontāļā stāvoklī. Prasība pamatota drošības apsvērumu dēļ. 2.9. Aizbāznis veidots tā, lai novērstu (minimizētu) risku personālam saskarties ar asinīm un to izšļakstīšanās atverot stobriņu - pievienot apliecinājumu par klīniksiem pētījumiem. Prasība pamatota drošības apsvērumu dēļ. 2.10. Papīra uzlīme uzrakstiem. 2.11. Lietošanas instrukcija pievienota pie katras piegādes. 2.12. Starptautiskais krāsu kodējums saskaņā ar ISO 6710 standartu prasībām 2.13. CE marķējums saskaņā ar direktīvu IVDD 98/79/EC.
115.1 | Stobriņi | Vakuuma plastmasas stobriņi seruma iegūšanai no pilnām venozajām asinīm, iekšējās sieniņas pārklātas ar karstās žāvēšanas metodē izsmidzinātu kvarca pārklājumu vai līdzvērtīgu metodi recēšanas aktivācijai, 13x100 mm, parauga tilpums 6 ±1 ml -bioķīmijai, seroloģijai, imūnķīmijai. | gabals | 950000
115.2 | Stobriņi | Vakuuma plastmasas stobriņi seruma iegūšanai no pilnām venozajām asinīm, iekšējās sieniņas pārklātas ar karstās žāvēšanas metodē izsmidzinātu kvarca pārklājumu vai līdzvērtīgu metodi recēšanas aktivācijai un stobriņā ievietots gel-veida barjeru veidojošs polimērs, kurš centrifugēšanas laikā paceļas līdz seruma-recekļa saskares vietai, kur tas veido serumu un recekli atdalošu barjeru, 13 x 75 mm, parauga tilpums 5±1 ml –bioķīmijai, seroloģijai, imūnķīmijai, terapeitisko medikamentu monitorēšanai – iesniegt apstiprinošus klīniskos pētījumus. | gabals | 60000
115.3 | Stobriņi | Vakuuma plastmasas stobriņi seruma iegūšanai no pilnām venozajām asinīm, iekšējās sieniņas pārklātas ar karstās žāvēšanas metodē izsmidzinātu kvarca pārklājumu recēšanas aktivācijai vai līdzvērtīgu metodi un stobriņā ievietots gel-veida barjeru veidojošs polimērs, kurš centrifugēšanas laikā paceļas līdz seruma-recekļa saskares vietai, kur tas veido serumu un recekli atdalošu barjeru, 13 x 75 mm, parauga tilpums 2.5 ±1 ml –bioķīmijai, seroloģijai, imūnķīmijai, terapeitisko medikamentu monitorēšanai | gabals | 10000
115.4 | Stobriņi | Vakuuma plastmasas stobriņi paātrinātai seruma iegūšanai no pilnām venozajām asinīm, recēšanas aktivators trombīns, 13 x 100 mm, parauga tilpums 5±1 ml, | gabals | 60000
115.5 | Stobriņi | Vakuuma plastmasas stobriņi hematoloģiskajiem izmeklējumiem, iekšējās sieniņas pārklātas ar karstās žāvēšanas metodē izsmidzinātu K2EDTA , 13 x 75 mm, parauga tilpums 3 ±1 ml. | gabals | 1000000
115.6 | Stobriņi | Vakuuma plastmasas stobriņi koagulācijas izmeklējumiem, minimālās uzpildes indikators iegravēts uz stobriņa, kas ir labi saskatāms no visām pusēm, ar klīniski ekvivalentu rezultātu kā globāli pieņemtajam “zelta standartam” - stikla 4,5 ml stobriņam, - pievienot klīniskos pētījumus, antikoagulants nātrija citrāts 13 x 75 mm, parauga tilpums 2,5±1 ml. | gabals | 520000
115.7 | Stobriņi | Vakuuma plastmasas stobriņi koagulācijas izmeklējumiem, minimālās uzpildes indikators iegravēts uz stobriņa, kas ir labi saskatāms no visām pusēm, ar klīniski ekvivalentu rezultātu kā globāli pieņemtajam “zelta standartam” - stikla 4,5 ml stobriņam, - pievienot klīniskos pētījumus, antikoagulants nātrija citrāts (13 x 75 mm, parauga tilpums ne vairāk kā 2 ml | gabals | 5000
115.8 | Stobriņi | Vakuuma plastmasas stobriņi glikozes, noteikšanai, piedevas: nātrija fluorīds antiglikolīzei un kālija oksalāts kā antikoagulants, 13 x 75 mm, parauga tilpums ne vairāk kā 2 ml. | gabals | 20000
115.9 | Stobriņi | Vakuuma plastmasas stobriņi bez piedevām, 13 x 75 mm, parauga tilpums 6 ±1 ml. | gabals | 9000
115.10 | Stobriņi | Vakuuma plastmasas stobriņi plazmas iegūšanai no pilnām venozajām asinīm, litija heparīns (17 IU/ml), 13 x 100 mm, parauga tilpums 4 ±1 ml. | gabals | 30000
115.11 | Stobriņi | Vakuuma plastmasas stobriņi plazmas iegūšanai no pilnām venozajām asinīm, ar separatoru (kas pilda sadalītāja funkcijas), kurš centrifugēšanas laikā atdala plazmu un veido stabilu barjeru starp plazmu un asins šūnām. Vismaz 7 dienu stabilitāte terapeitisko medikamentu monitorēšanas gadījumā. Centrifugēšanas laiks ne vairāk kā 5 min., 13 x 100 mm, parauga tilpums 4.5±1 ml. Pievienot klīniskos pierādījumus īsam centrifugēšanas laikam un paraugu aprites laikam, analītu stabilitātei, kā apliecinājumu neatliekamu testu ārkārtas izpildei Slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra vajadzībām. | gabals | 3000
3.Vispārīgās prasības adatām 3.1.Sterilas - atbilst EN ISO 11137 standartu prasībām par medicīnas ierīču sterilizāciju. (SAL – Sterility Assurance Level vismaz 10ֿ 6 vai labāk. Pievienot sertifikātu. 3.2. Starptautiskais krāsu kodējums saskaņā ar ISO 6009 standartu prasībām 3.3. CE marķējums saskaņā ar direktīvu 93/42/EC 3.4. Iesniegt apliecinājumu par kīniskiem pētījumiem par saduršanās gadījumu skaita samazinājumu, lietojot piedāvāto produktu. 3.5. Pievienot visu pieprasīto adatu paraugus.
115.12 | Adatas | Asins savākšanas adatas ar drošības mehānismu, aktivizējams ar vienu pirkstu (neveicot papildus darbības, ja nav pieejamas papildus virsmas) izlietotas adatas aizsargāšanai uzreiz pēc procedūras, lai pasargātu medicīnas personālu no iespējamas saduršanās. Drošības mehānisms ir integrēts adatā. Adatas slīpais leņkis vienmēr ir augšpusē un drošības mehānisms vienmēr ir novietots adatas punkcijas leņķa augšpusē. Drošības mehānisma aktivācija tiek apstiprināta ar nepārprotamu skaņas signālu. Adatas medicīniskās tīrības tērauda, apstrādātas ar silikonu ērtākai un nesāpīgākai ieduršanai. 0,8 x 38 mm, 21G. | gabals | 500000
115.13 | Adatas | Asins savākšanas adatas ar drošības mehānismu, aktivizējams ar vienu pirkstu (neveicot papildus darbības, ja nav pieejamas papildus virsmas) izlietotas adatas aizsargāšanai uzreiz pēc procedūras, lai pasargātu medicīnas personālu no iespējamas saduršanās. Drošības mehānisms ir integrēts adatā. Adatas slīpais leņkis vienmēr ir augšpusē un drošības mehānisms vienmēr ir novietots adatas punkcijas leņķa augšpusē. Drošības mehānisma aktivācija tiek apstiprināta ar nepārprotamu skaņas signālu. Adatas medicīniskās tīrības tērauda, apstrādātas ar silikonu ērtākai un nesāpīgākai ieduršanai. 0,7 x 38 mm, 22G. | gabals | 250000
115.14 | Adatas | Asins savākšanas sistēma ”taurenītis” ar medicīniskās tīrības tērauda adatu un Luer adapteri, zaļas krāsas spārniņi, ar drošības mehānismu, kas aktivējams ar vienu vienu roku, lai pasargātu medicīnisko personālu no saduršanās. 0,8x19mm, 21G, caurulīte 170-180 mm ( lai izslēgtu asins sarecēšanu). | gabals | 15000
115.15 | Adatas | Asins savākšanas sistēma ”taurenītis” ar medicīniskās tīrības tērauda adatu un Luer adapteri, zilas krāsas spārniņi , ar drošības mehānismu, kas aktivējams ar vienu vienu roku, lai pasargātu medicīnisko personālu no saduršanās. 0,6x19mm, 23G, caurulīte 170-180mm ( lai izslēgtu asins sarecēšanu). | gabals | 15000
115.16 | Luer tipa adapteris | Luer tipa adapteris asins paraugu paņemšanai no katetra slēgtā sistēmā. | gabals | 30000
115.17 | Adatas un stobriņa turētājs | Vienreizlietojams, uz iepakojuma uzraksts, ka tas ir vienreizlietojams. | gabals | 750000
Kopā par 115.daļu, eur bez PVN
116 | II.Slēgtās asins noņemšanas sistēmas
116.1 | Vakuumstobri | Vakuumstobri asins gāzu noņemšanai (ASTRUP), ar litija heparīnu | gabals | 150000
Kopā par 116.daļu, eur bez PVN
117 | Kapilāro asiņu noņemšanas sistēmas (piedāvāt visu daļu kopā no viena ražotāja)
117.1 | Kapilāro asiņu noņemšanas sistēma | Kapilāro asiņu noņemšanas sistēma ar EDTA, Mikrovette | gabals | 15000
117.2 | Kapilāro asiņu noņemšanas sistēma | Kapilāro asiņu noņemšanas sistēma ar Na fluorīdu glikozes noteikšanai, Mikrovette | gabals | 1500
117.3 | Kapilāro asiņu noņemšanas sistēma | Kapilāro asiņu noņemšanas sistēma ar litija heparīnu, Mikrovette | gabals | 1200
Kopā par 117.daļu, eur bez PVN
118 | Urīna savākšanas sistēmas (piedāvāt visu daļu kopā no viena ražotāja)
118.1 | Urīna trauciņš | Urīna trauciņš 100 ml ar vākā integrētu urīna savākšanas adapteri, sterīls | gabals | 40000
118.2 | Urīna trauciņš | Trauciņš urīna savākšanai nesterils 60 ml ar skrūvējamu vāciņu | gabals | 200000
118.3 | Urīna trauciņš | Trauciņš urīna savākšanai nesterils 60 ml ar skrūvējamu vāciņu, sterīls | gabals | 13000
118.4 | Urīna trauciņš | Urīna pārliešanas adapteris | gabals | 20000
118.5 | Urīna trauciņš | Urīna pārliešanas adapteris īsais, sterils, atsevišķi iepakots | gabals | 13000
118.6 | Urīna trauciņš | Urīna stobri ar stingi nostiprinātu vāciņu, bez konservanta, koniski, tilpums 6,5±1 ml , izmēri 16 x 100mm | gabals | 20000
118.7 | Urīna trauciņš | Urīnas stobri ar stingi nostiprinātu vāciņu ar konservantu (mikrobioloģijas vajadzībām), sterīli, tilpums 6,5±1 ml, izmēri 13 x 100mm | gabals | 20000
118.8 | Urīna trauciņš | Urīna konteiners 3-4 litri -24 stundu urīna paraugu savākšanai ar iebūvētu adapteri parauga pārliešanai urīna vakuumstobriņā slēgtā sistēmā. | gabals | 150
Kopā par 118.daļu, eur bez PVN
119 | Fēču savākšanas trauki
119.1 | Trauks | Trauks fēču savākšanai, nesterils, ar karotīti, kura sniedzas līdz trauka apakšai, ar etiķeti, 25 ml | gabals | 40000
119.2 | Trauks | Trauks fēču savākšanai, sterils, ar karotīti, kura sniedzas līdz trauka apakšai, ar etiķeti, 25 ml | gabals | 10000
Kopā par 119.daļu, eur bez PVN
120 | Plastmasa - mikroreakcijas trauciņi, statīvi
120.1 | Trauks mikroreakciju veikšanai | Trauks mikroreakciju veikšanai, ar konisku galu un saistītu vāciņu, 0,5 ml | gabals | 10000
120.2 | Trauks mikroreakciju veikšanai | Trauks mikroreakciju veikšanai, ar konisku galu un saistītu vāciņu, 1,5 ml | gabals | 180000
120.3 | Statīvs mēģenēm | Statīvs mēģenēm, 48 - 60 vietas ar ligzdu numerāciju, diametrs 17 - 18 mm | gabals | 30
120.4 | Eppendorfa tipa stobriņi | Eppendorfa tipa stobriņi 1,5 ml (1000 gab.) | iepakojums | 18
120.5 | Mikrostobriņi paraugu uzglabāšanai laboratorijā. Stobriņi ar uzskrūvējamu krāsainu korķīti | Mikrostobriņi paraugu uzglabāšanai laboratorijā. Stobriņi ar uzskrūvējamu krāsainu korķīti, 2,0ml, sterili,PP, autoklavējami pie 121 °C. .Fasējums 1 x 500 | gabals | 2000
120.6 | Mēģenes | Mēģene PP, nesterila, 55x12 mm, tilpums 3,5 ml (1000 gab.) | iepakojums | 100
120.7 | Pincete plastmasas | Pincete plastmasas, vienreizējas lietošanas, individuāli iepakotas, garums 120 - 170 mm | gabals | 1700
120.8 | Paraugu uzglabāšanas kastes. | Paraugu uzglabāšanas kastes. Ūdens izturīga papīra kaste 135 x 135 x 45mm. Paredzēta 1,5 un 2 ml sobriņu uzglabāšanai | gabals | 24
Kopā par 120.daļu, eur bez PVN
121 | Plastmasa - kameras
121.1 | Kamera standartizētai urīna mikroskopijai. | Vienreizlietojams priekšmetstikls ar kamerām 10 paraugu izmeklēšanai. Kameras tilpums 1 µl , kvadrāta tilpums 0,1 µl. | gabals | 45000
Kopā par 121.daļu, eur bez PVN
122 | Stikli laboratoriskiem izmeklējumiem
122.1 | Priekšmetstikli | Priekšmetstikli ar matētu galu marķēšanai, gludas malas, optiski dzidri, vienāds biezums, izmērs 76 x 26 x 1 mm. Iepakojumā 50 gab | iepakojums | 24
122.2 | Segstikli | Segstikli 18 x 18 mm, optiski dzidri,vienādu biezumu,, Iepakojumā 100 gabali | iepakojums | 25
122.3 | Priekšmetstikli | Priekšmetstikli ar matētu galu marķēšanai, gludas malas, optiski dzidri, vienāds biezums, izmērs 76 x 26 x 1 mm, Iepakojumā 50 gab | iepakojums | 2844
122.4 | Segstikli | Segstikli 18 x 18 mm, Iepakojumā 100 gabali | iepakojums | 15
122.5 | Segstikli optiski dzidri | Segstikli optiski dzidri, tīru virsmu 24 x 24 mm, Iepakojumā 100 gabali | iepakojums | 150
122.6 | Segstikli. | Segstikli. Audu griezumu nosegšanai mikropreparātu caurredzamības uzlabošanai un arhivēšanai. 24 x 50 mm. Optisks dzidrums, tīra virsma. Iepakojumā 100 gab. Atdalāmi. Mitruma drošā, citā iepakojumā. | iepakojums | 2100
122.7 | Segstikli. | Segstikli. Audu griezumu nosegšanai mikropreparātu caurredzamības uzlabošanai un arhivēšanai. 24 x 60 mm. Optisks dzidrums, tīra virsma. Iepakojumā 100 gab. Atdalāmi. Mitruma drošā, citā iepakojumā. | iepakojums | 1800
122.8 | Elektrostatiski priekšmetstikli. | Elektrostatiski priekšmetstikli. Audu griezuma stabilai piesaistei pie stikla imūnhistoķīmiskai vizualizācijai vi citām ilgstošām krāsošanas procedūrām. Elektrostatiska saistība ar audiem vismaz 10 h ilgā procedūrā, un mikroviļņu krāsnī ūdens vidē.Gludas malas.Vienāds biezums 76x26mm.Optiski dzidri. Balta rakstāmvirsma. Iepakojumā 100 gabali. | iepakojums | 500
122.9 | Hemocitometru segstikli. | Hemocitometru segstikli. Segstikli 22 x 22 x0, 4 mm, Iepakojumā 100 gabali | iepakojums | 1
Kopā par 122.daļu, eur bez PVN
123 | Piederumi utilizācijai
123.1 | Utilizācijas maiss | Izmērs 400-450 x 750-800 mm, autoklavējams pie ne mazāk kā 121 grādiem pēc celsija, ar brīdinājuma zīmi par bioloģisko materiālu, indikatora plāksteris, iepakojums 1 x 500 | iepakojums | 1000
123.2 | Utilizācijas maiss | Izmērs 550-600 x 750-800 mm, autoklavējams pie ne mazāk kā 121 grādiem pēc celsija, ar brīdinājuma zīmi par bioloģisko materiālu, indikatora plāksteris, iepakojums 1 x 500 | iepakojums | 6
123.3 | Utilizācijas maiss | Izmērs 250-300 x 450-500 mm autoklavējams, pie ne mazāk kā 121 grādiem pēc celsija, ar brīdinājuma zīmi par bioloģisko materiālu, indikatora plāksteris, iepakojums 1 x 500 | iepakojums | 36
123.4 | Utilizācijas maiss | Izmērs 200-250 x 250-300 mm, autoklavējams pie ne mazāk kā 121 grādiem pēc celsija, ar brīdinājuma zīmi par bioloģisko materiālu, indikatora plāksteris, iepakojums 1 x 100 | iepakojums | 450
123.5 | Utilizācijas maiss | Izmērs 200-250 x 250-300 mm, autoklavējams pie ne mazāk kā 121 grādiem pēc celsija, no polipropilēna, iepakojums 1 x 100 | iepakojums | 30
123.6 | Utilizācijas konteiners | Kaste 1 l, ar vāku un atsevišķi aiztaisāmu atveri vākā, kā arī ar iespēju nodrošināt pagaidu noslēgšanas iespēju starp izmantošanas reizēm | gabals | 180
123.7 | Utilizācijas konteiners | Kaste 3 l, ar vāku un atsevišķi aiztaisāmu atveri vākā, kā arī iespēja pagaidu slēgšana starp izmantošanas reizēm, kā arī gala, neatgriezeniska slēgšana, kad pilns | gabals | 150
123.8 | Utilizācijas konteiners | Kaste 10 l, ar vāku, pagaidu slēgšana starp izmantošanas reizēm, kā arī gala, neatgriezeniska slēgšana, kad pilns | gabals | 3600
123.9 | Utilizācijas konteiners | Kaste 50 l, ar vāku | gabals | 180
Kopā par 123.daļu, eur bez PVN
124 | Citi palīgpiederumi laboratoriskiem izmeklējumiem I
124.1 | Mikrolancetes | Mikrolancetes automātiskas, piemērotas asins parauga iegūšanai zīdaiņiem | gabals | 5000
Kopā par 124.daļu, eur bez PVN
125 | Citi palīgpiederumi laboratoriskiem izmeklējumiem II
125.1 | Transfūzijas sistēmas segmenta atvērējs (korķis ar adatu). | Transfūzijas sistēmas segmenta atvērējs (korķis ar adatu). Transfūzijas sistēmas segmenta atvērējs, polietilēna, nesterils, 12 mm diametrā | gabals | 15000
Kopā par 125.daļu, eur bez PVN
126 | Citi palīgpiederumi laboratoriskiem izmeklējumiem III
126.1 | Transporta sistēma bīstamiem materiāliem | Transporta sistēma bīstamiem materiāliem | gabals | 200
Kopā par 126.daļu, eur bez PVN
127 | Pastēra pipetes
127.1 | Pastēra pipete sterila | Pastēra pipete, sterila,tilpums 3,5 ml, ne īsāka kā 150 mm gara, graduēta līdz 1 ml ar iedaļas vērtību 0,25, pipetes gals koniski sašaurināts, pipetes galā iedaļas vērtība 0,1, iepakojumā pa vienai | gabals | 15000
127.2 | Pastēra pipete sterila | Pastēra pipete, sterila, tilpums 3,5 ml, ne īsāka kā 150 mm gara, graduēta līdz 1 ml ar iedaļas vērtību 0,25, pipetes gals koniski sašaurināts, pipetes galā iedaļas vērtība 0,1, iepakojumā pa 10 gab | iepakojums | 1500
127.3 | Pastēra pipete | Pastēra pipete nesterila, tilpums 2,0 ml, graduēta, ne īsāka kā 150 mm gara, pipetes gals koniski sašaurināts | gabals | 100000
127.4 | Pastēra pipete | Pastēra pipete nesterila, tilpums 3,5 ml, graduēta, ne īsāka kā 150 mm gara, piliena tilpums 30 - 45 µl, pipetes gals koniski sašaurināts | gabals | 100000
Kopā par 127.daļu, eur bez PVN
128 | Mēģenes darbam ar VITEK
128.1 | Mēģene | Stobriņi. Mēģenes ar apaļu pamatni, PS, tilpums 5 ml, bez korķa. Augstums un diamrtrs 75 x 12mm. Paredzētas VITEK sistēmas reaktīviem. Iepakojums 4 x 500 gab | iepakojums | 20
128.2 | Mēģene | Mēģenes ar apaļu pamatni, PS, 5ml, 75 -x 12mm, paredzēts mikrobioloģiskiem izmeklējumiem, savienojamas ar VITEK analizatoru. Iepakojumā 500 gab. | iepakojums | 12000
Kopā par 128.daļu, eur bez PVN
129 | Mēģenes
129.1 | Mēģene | Stobriņi. Mēģenes ar apaļu pamatni, ar korķi, PS, 5ml | gabals | 2000
129.2 | Mēģene | Mēģenes ar apaļu pamatni, PS, tilpums 5 ml, bez korķa,izmērs75x12mm | gabals | 66000
129.3 | Mēģene | Mēģenes ar apaļu pamatni, ar korķi, PS, 5ml,izmērs 75x12mm | gabals | 6000
129.4 | Mēģene | Mēģenes urīnam ar aizskrūvējamu vāciņu un uzlīmi, 6 - 10 ml, 13 mm diametrā | gabals | 45000
129.5 | Mēģene | Mēģene PP, nesterila, 55 x 12 mm, tilpums 3,5 ml | gabals | 48000
129.6 | Mēģene | Mēģene PP, nesterila, tilpums 5 ml, 75 x 12 mm, | gabals | 30000
129.7 | Mēģene | Mēģene ar konisku pamatni, nesterila, ar skrūvējau vāciņu, tilpums 15 - 20 ml, augstums 120 - 150 mm, diametrs 17 mm | gabals | 3000
129.8 | Mēģene | Mēģene ar apaļu pamatni, PP, nesterila, tilpums 11 - 12 ml | gabals | 2000
Kopā par 129.daļu, eur bez PVN
130 | Mēģenes autoklavējamas
130.1 | Mēģene | Reakcijas mēģene, PP, tilpums 50 ml, graduēta, ar konisku galu un aizskrūvējamu vāku, augstums 114 mm, diametrs 28 mm, PP, mehāniski izturīga, autoklavējama pie 121 °C, (īslaicīgi iztur līdz 120 – 140 °C), izturīgi pret sāļu, skābju un sārmu šķīdumiem, ka arī alkoholiem, ēsteriem un ketoniem | gabals | 16000
130.2 | Mēģene | Reakcijas mēģene, PP, tilpums 2 ml, graduēta, ar konisku galu un aizskrūvējamu vāku, PP, mehāniski izturīga, autoklavējama pie 121 °C, (īslaicīgi iztur līdz 120 – 140 °C), izturīgi pret sāļu, skābju un sārmu šķīdumiem, ka arī alkoholiem, ēsteriem un ketoniem | gabals | 13000
130.3 | Mēģene | Reakcijas mēģenes ar konisku galu un aizskrūvējamu vāciņu, graduētas (50 ml) Iepakojumā 50 gab. Augstums 114 mm, diametrs 28 mm. Izgatavotas no polipropilēna, mehāniski izturīgas, autoklavējami pie 121oC, var izmantot temp. līdz 100 – 110oC (īslaicīgi iztur līdz 120 – 140oC), izturīgi pret sāļu, skābju un sārmu šķīdumiem, ka arī alkoholiem, ēsteriem un ketoniem. | iepakojums | 240
Kopā par 130.daļu, eur bez PVN
131 | Pipetes un pipešu piederumi HLA laboratorijai
131.1 | Atkārtota tilpuma padeves dispensers, piemērots 50 mkl tilpuma šļircēm, kas vienā reizē izdala 1 mkl paraugu. “Soft drop” funkcija | Atkārtota tilpuma padeves dispensers, piemērots 50 mkl tilpuma šļircēm, kas vienā reizē izdala 1 mkl paraugu. “Soft drop” funkcija | gabals | 2
131.2 | Atkārtota tilpuma padeves dispensers, piemērots 250 mkl tilpuma šļircēm, kas vienā reizē izdala 5 mkl paraugu. “Soft drop” funkcija | Atkārtota tilpuma padeves dispensers, piemērots 250 mkl tilpuma šļircēm, kas vienā reizē izdala 5 mkl paraugu. “Soft drop” funkcija | gabals | 1
131.3 | Parauga padeves šļirce, parauga padeves šļirce ar tilpumu 50 mkl, vienā solī izdala 1 mkl paraugu. Fiksēts izdalītā parauga daudzums. Saderīga ar piedāvāto dispenseru, kas piemērots 50 mkl šļircēm. | Parauga padeves šļirce, parauga padeves šļirce ar tilpumu 50 mkl, vienā solī izdala 1 mkl paraugu. Fiksēts izdalītā parauga daudzums. Saderīga ar piedāvāto dispenseru, kas piemērots 50 mkl šļircēm. | gabals | 3
131.4 | Parauga padeves šļirce ar tilpumu 250 mkl, vienā solī izdala 5 mkl paraugu. Saderīga ar piedāvāto dispenseru, kas piemērots 250 mkl šļircēm.. | Parauga padeves šļirce ar tilpumu 250 mkl, vienā solī izdala 5 mkl paraugu. Saderīga ar piedāvāto dispenseru, kas piemērots 250 mkl šļircēm.. | gabals | 1
131.5 | 6 šļirču dispensers Terasaki platēm, Multišļirču dispensers, kas sastāv no 6 vienādām šļircēm. Katrā reizē tiek izdalīts 1 mkl paraugs. Šļirces tilpums 50 mkl.Vienāda tilpuma paraugs no visām 6 šļircēm tiek izdalīts vienlaicīgi (kļūda starp šļirču izdalīto tilpumu ne lielāka par 1%). Adatu attālums 6.36mm, kas saderīgs ar Terasaki platēm. “Soft drop” funkcija | 6 šļirču dispensers Terasaki platēm, Multišļirču dispensers, kas sastāv no 6 vienādām šļircēm. Katrā reizē tiek izdalīts 1 mkl paraugs. Šļirces tilpums 50 mkl.Vienāda tilpuma paraugs no visām 6 šļircēm tiek izdalīts vienlaicīgi (kļūda starp šļirču izdalīto tilpumu ne lielāka par 1%). Adatu attālums 6.36mm, kas saderīgs ar Terasaki platēm. “Soft drop” funkcija | gabals | 1
131.6 | Šļirču komplekts, 50 mk parauga padeves šļirču komplekts, kas sastāv no 6 šļircēm ar adatām. Saderīgas ar piedāvāto 6 šļirču dispenseru Terasaki platēm. | Šļirču komplekts, 50 mk parauga padeves šļirču komplekts, kas sastāv no 6 šļircēm ar adatām. Saderīgas ar piedāvāto 6 šļirču dispenseru Terasaki platēm. | gabals | 1
131.7 | Parauga plūsmas sadalītājs, parauga plūsmas sadalītājs ar 10 adatām, saderīgs ar 60- bedrīšu audu tipēšanas platēm. Eļļas, eosīna un formalīna rezistents. | Parauga plūsmas sadalītājs, parauga plūsmas sadalītājs ar 10 adatām, saderīgs ar 60- bedrīšu audu tipēšanas platēm. Eļļas, eosīna un formalīna rezistents. | gabals | 1
131.8 | Parauga plūsmas sadalītājs, parauga plūsmas sadalītājs ar 6 adatām, saderīgs ar 36-, 60-, 72-, 96- bedrīšu audu tipēšanas platēm. Eļļas, eosīna un formalīna rezistents. | Parauga plūsmas sadalītājs, parauga plūsmas sadalītājs ar 6 adatām, saderīgs ar 36-, 60-, 72-, 96- bedrīšu audu tipēšanas platēm. Eļļas, eosīna un formalīna rezistents. | gabals | 1
131.9 | Dispensers, paredzēts parauga padevei no pudeles, Stikla u keramisks mehānisms, augsta ķīmikāliju rezistence, autoklāvējams (121oC), pilnībā rotējošs ap pudeles kaklu, lai nodrošinātu aptimālu pozīciju, tieši saderīgs ar 45mm pudeli, komplektā 3 izmēru pudles adapteri (25mm, 32 mm, 40 mm). Padeves tilpums 0.2-1 ml | Dispensers, paredzēts parauga padevei no pudeles, Stikla u keramisks mehānisms, augsta ķīmikāliju rezistence, autoklāvējams (121oC), pilnībā rotējošs ap pudeles kaklu, lai nodrošinātu aptimālu pozīciju, tieši saderīgs ar 45mm pudeli, komplektā 3 izmēru pudles adapteri (25mm, 32 mm, 40 mm). Padeves tilpums 0.2-1 ml | gabals | 1
Kopā par 131.daļu, eur bez PVN
132 | Citi laboratoriju ķīmiski reaktīvi un vielas
132.1 | Sālskābe (HCL) | Sālskābe 37%, ķīmiski tīra viela, 1000 ml | gabals | 3
132.2 | Dietilēteris | Dietilēteris fasēts tumšā hermētiskā traukā, tilpums 1000 ml | gabals | 18
132.3 | Acetilacetons | Ķīmiski tīrs, 300 ml | gabals | 300
132.4 | 4-dimetilaminobenzaldehīds | Ķīmiski tīrs, 300g | gabals | 300
132.5 | Na acetāts ar 3 H2O mol. | Ķīmiski tīrs, 300 g | gabals | 300
132.6 | Perhlorskābe | 500 ml | gabals | 3
132.7 | Ūdens attīrīts | Reaģentu tīrības ūdens, 1000 ml | gabals | 3
132.8 | Fosfātu bufers | Fosfāta bufera koncentrāts, 1000 ml | gabals | 2
132.9 | 1% joda šķīdums spirtā | 1% joda šķīdums spirtā, 50 ml | gabals | 2
Kopā par 132 .daļu, eur bez PVN
133 | Pudeles pagatavojumu medikamentu iepildīšanai
133.1 | Plastmasas pudele ar skrūvējamu korķi | Tilpums 500 ml, ar 50 ml graduāciju | gabals | 60000
133.2 | Plastmasas pudele ar skrūvējamu korķi | Tilpums 250 ml, ar 50 ml graduāciju | gabals | 15000
133.3 | Plastmasas ziežu trauki ar platu kakliņu | Tilpums 100 ml, ar 50 ml graduāciju | gabals | 3000
133.4 | Stikla pudeles | Tilpums 500 ml, pudeles kakla iekšējais diametrs 17 mm, autoklāvējami temperatūrā līdz +140 grādiem pēc Celsija | gabals | 15000
Kopā par 133.daļu, eur bez PVN
134 | Laboratorijas preces analizatoram MALDI TOF
134.1 | 20cyano-3-(4-hidroksifenil) akrilskābe ( HCCA porcioned (20cyano-3-(4-hidroksifenil) akrilacid) | Paredzēts darbam ar MALDI TOF lietojot IVD programmatūru. Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām | iepakojums | 36
134.2 | IVD 20cyano-3-(4-hidroksifenil) akrilskābe ( IVD HCCA porcioned (20cyano-3-(4-hidroksifenil) akrilacid) | Paredzēts darbam ar MALDI TOF, IVD programmatūru. Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām | iepakojums | 36
134.3 | Bacterial Test Standart (liofilinizēts proteīnu maisījums) | Paredzēts 40 kalibrācijām lietojot IVD programmatūru. Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām | iepakojums | 180
134.4 | IVD Bacterial Test Standart (liofilinizēts proteīnu maisījums) | Paredzēts 40 kalibrācijām lietojot pamat programmatūru..Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām | iepakojums | 90
134.5 | Bakteriālais MALDI septitaiper buferis(MALDI Septityper Kit-Lysis Bufer(anjonu surfacant) | Paredzēts darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām | iepakojums | 72
134.6 | Skudrskābe (Formic acid) | Ķīmiski tīra.Koncentrācija ne mazāk par 98%. Pielietojama izmeklējumiem ar hromatogrāfijas metodi.Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 500 ml | gabals | 8
134.7 | Trifluoretiķskābe (Trifluoroacetic acid, ReagenPlus®) | Koncentrācija ne mazāk par 99%.Pielietojama izmeklējumiem ar hromatogrāfijas metodi.Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 100 ml | gabals | 8
134.8 | Acetonitrils (Acetonitrile LC-MS CHROMASOLV™ ) | Pielietojams izmeklējumiem ar hromatogrāfijas metodi.Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 1000 ml | gabals | 5
134.9 | MALDI TOF standarta šķīdinātājs ( Standart solvent) | Sastāvs:Acetonitrils 50%, ūdens 47.5% ,trifluoretiķskābe 2.5% Riedel-de-Haen masas spektrometrijai. Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 250 ml | gabals | 36
134.10 | Ultratīrs ūdens (Water LC-MS CHROMASOLV™) | Pielietojama hromatogrāfijas metodei.Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 1000 ml | gabals | 10
134.11 | IVD matrice | Ķīmiska viela paredzēta mikroorganismu identifikācijām ar MALDI TOF IVD programmu Liofilinizēta. Iepakojumā1 x 10. Paredzēta 2000 identifikācijām. Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām | iepakojums | 144
134.12 | Matrice | Ķīmiska viela paredzēta mikroorganismu identifikācijām ar MALDI TOF pamatprogrammu. Liofilinizēta. Iepakojumā1 x 10. Paredzēta 2000 identifikācijām. Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām | iepakojums | 108
134.13 | Papīrs mikroskopa optiskās sistēmas tīrīšanai | Paredzēts mikroskopa optiskās sistēmas atttīrīšanai. 1x100 loksnes | iepakojums | 60
134.14 | Saburo buljons | Šķidrā sēņu savairotājbarotne stobriņos pa 10ml.Iepakojumā 1 x 10 stobriņi. Paredzēta sēņu audzēšanai tālakai identifikācijā ar MALDI TOF analiztoru.Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām | iepakojums | 4000
134.15 | Komplekts mikroorganismu identifikācijai no asinīm | Paredzēts tiešai mikroorganismu identifikācijai no pozitīvajiem asins paraugiem šķidrajās barotnēs. Komplekts paredzēts 50 paraugu identifikācijai MALDI TOF analizatorā. | Komplekts | 800
Kopā par 134.daļu, eur bez PVN
135 | Laboratoriju ķīmiskie reaktīvi un vielas patomorfoloģiskiem izmeklējumiem (Patoloģijas institūtam) I
135.1 | Ksilols | Reaģents, kas testēts un tādejādi atzīts par lietojamu histopatoloģijas nozarē; audu dehidratācija; 10L | gabals | 220
135.2 | Ksilola aizvietotājs Ultra Clear | Reaģents, kas testēts un tādejādi atzīts par lietojamu histopatoloģijas nozarē; deparafinizācija; 10L | gabals | 150
135.3 | Formalīns | 10% formaldehīda šķīdums ūdenī, Buferēts, neitralizēts, tilpums 20 L ar vai bez krānua | gabals | 120
135.4 | Sālsskābe 35% | 36-38%; Histoķīmiskiem izmeklējumiem; 1000 ml; 5 gadu derīguma termiņš | gabals | 1
135.5 | Etiķskābe | 99,8%, min,99%; Negaist,vielas maksimums 0,002%,Hlorīdi maksimums 0,0002%,Sulfāti maksimums 0,0002%,Fe maksimums 0,0001%, Histoķīmiskiem izmeklējumiem, 5 gadu derīguma termiņš, 1000 ml, | gabals | 2
135.6 | Fuksīns, bāzisks | Analītiski tīrs, Histoķīmiskiem izmeklējumiem | grami | 60
135.7 | Kriotomijas izsmidzinātājs | 1,1,1,2 - Tetrafluoretāns, tilpums 150 ml | gabals | 15
135.8 | Kriotomijas vide Tissue Tek OCT | komponenti vairāk kā 85%, parafīni mazāk kā 5%, polovinilspirts mazāk kā 11%, Kriotomijai, 125ml | gabals | 5.2
135.9 | Rezorcīns | Analītiski tīrs, Histoķīmiskiem izmeklējumiem | grami | 60
135.10 | Paraplasts Histowax | Kušanas temperatūra 52-54°C, Audu procesēšana, 15kg, | gabals | 75
135.11 | Izopropanols | 99,5% 2-propanola,Analītiskas kvalitātes reaģents, kas testēts un tādejādi atzīts par lietojamu histopatoloģijas nozarē,Audu dehidratācijai, 25 L | gabals | 156
135.12 | Eozīna nātrija sāls | Adekvāts audu krāsojums, Patpmorfoloģisko pārskata preparātu krāsojums, 100g | gabals | 5
135.13 | Eozīna kālija sāls | Adekvāts audu krāsojums, Patpmorfoloģisko pārskata preparātu krāsojums, 100g | gabals | 5
135.14 | FeCl3c6H2O | Analītiski tīrs,Histoķīmiskiem izmeklējumiem, | grami | 30
135.15 | Dzeltenā asinssāls | Analītiski tīrs,Histoķīmiskiem izmeklējumiem, | grami | 30
Kopā par 135.daļu, eur bez PVN
Laboratoriju ķīmiskie reaktīvi un vielas patomorfoloģiskiem izmeklējumiem (Patoloģijas institūtam) II
136 | Paraplasts DiaWax | Kušanas temperatūra 56-58°C, Audu bloku izveide, 12kg, | gabals | 70
Kopā par 136.daļu, eur bez PVN
137 | Kaulu smadzeņu biopsiju dekalcinācijas šķīdums Osteodec | Adekvāta mijiedarbība ar audiem, Kaulu vai kaļķi saturošu audu paraugu atkaļķošanai, 500 ml | gabals | 150
Kopā par 137.daļu, eur bez PVN
138 | Mikrotoma asmeņi | Mikrotoma asmeņi, Feather nerūsējošā tērauda asmeņi, S35 (50 gab x iep) | iepakojums | 600
Kopā par 138.daļu, eur bez PVN
139 | Asmeņi operācijas materiāla izmēklēšanai | Naža asmeņi, nerūsējošā tērauda asmeņi, Blade Feather S130 ; 50 gab x iep | iepakojums | 32.5
Kopā par 139.daļu, eur bez PVN
140 | Asmeņi kriostatam Slee MEV, | Asmeņi kriostatam Slee MEV, Sterili nerūsējošā tērauda asmeņi (50 gab x 1 iep) | iepakojums | 5.2
Kopā par 140.daļu, eur bez PVN
141 | Filter pads, Saderība ar aparātu TST 30/40, 22x115 mm | Hematoksīlīna Eozīna krāsošana, 22x115 mm (100 gab x iep.) | iepakojums | 22
Kopā par 141.daļu, eur bez PVN
142 | Laboratoriju krāsas patologanatomiskiem izmeklējumiem (Patoloģijas institūtam)
142.1 | Maijera (Mayer’s) hematoksilīns | Adekvāts audu krāsojums, Patomorfoloģisko pārskata preparātu krāsojums, Derīguma termiņš vismaz 24 mēneši, 1 L | litri | 100
142.2 | Eozīna spirta šķīdums | Adekvāts audu krāsojums, Patomorfoloģisko pārskata preparātu krāsojums, Derīguma termiņš vismaz 24 mēneši, 1 L | litri | 80
142.3 | Perijodiska skābes Schiff reakcija (PAS) | Adekvāts neitrālo mukopolisaharīdu krāsojums, Histoķīmiskā vizualizācija pēc PAS metodes, Kits (reaģentu komplekts ar lietošanas instrukciju latviešu valodā) 100 mikropreparātu apstrādei, kas satur reaģentus: A) Joda skābi (Iodic acid) B) Shiff reaģentu, C) Sēra ūdens D) Harris hematoksilīnu, Derīguma termiņš vismaz 12 mēneši | komplekts | 13
142.4 | Gordona retikulīna noteikšanas metode (Gordon & Sweet's reticulin silver) | Lietojams formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu izmeklējumiem,Morfoloģiskā diagnostika,t,sk,nieru biopsiju izmeklējumi, Kits (reaģentu komplekts ar lietošanas instrukciju latviešu valodā) 100 mikropreparātu apstrādei, kas satur reaģentus: A) Kālija permanganāta šķīdums B) Aktivizēšanas šķīdums C) Skābeņskābes šķīdums (Oxalic acid sol,) D) Dzelzs amonija sulfāta šķīdums E) Amonija sudraba šķīdums (Ammonium silver sol,) F) Neitrālais sarkanais šķīdums G) Toneru šķīdums H) Krāsas fiksācijas šķīdums I) Neitrāls sarkanais šķīdums, Derīguma termiņš vismaz 12 mēneši | komplekts | 5.2
142.5 | Van Gizons (Van Gieson) histoķīmiskā vizualizācija | Adekvāts kolagēna un saistaudu krāsojums,Kits (reaģentu komplekts ar lietošanas instrukciju latviešu valodā) 100 mikropreparātu apstrādei, kas satur reaģentus: А) Veigerta (Weigert’s) dzelzs hematoksilīns A; В) Veigerta (Weigert’s) dzelzs hematoksilīns B; C), Van Gizona (Van Gieson) šķīdums (pikrofuksīns), Derīguma termiņš vismaz 24 mēneši | komplekts | 10
142.6 | Kongo sarkanais (Congo red, Highman) | Adekvāts amiloīda krāsojums, Histoķīmiska amiloīda vizualizācija ar sekojošu polarizācijas mikroskopiju, Kits (reaģentu komplekts ar lietošanas instrukciju latviešu valodā) 100 mikropreparātu apstrādei, kas satur reaģentus: А) Kongo sarkanais šķīdums; В) Alkalīna buferis; C) Fosfāta buferis; D) Maijera (Mayer) hematoksilīns, Derīguma termiņš vismaz 24 mēneši | komplekts | 3
142.7 | Reaģentu komplekts Vilsona slimības diagnostikai - vara savienojumu vizualizācijai, | Adekvāts vara savienojumu krāsojums,Histoķīmiska vara savienojumu vizualizācija, Derīguma termiņš piegādes brīdī vismaz 24 mēneši, 100 mikropreparātu apstrādei, | iepakojums | 3
142.8 | Retikulīna krāsojums: Gomori retikulīns (Gomori reticulin silver) | Lietojams formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu izmeklējumiem,Morfoloģiskā diagnostika,t,sk,nieru biopsiju izmeklējumi, Kits (reaģentu komplekts ar lietošanas instrukciju latviešu valodā) 100 mikropreparātu apstrādei, kas satur reaģentus: A) Kālija permanganāta šķīdums; B) Aktivēšanas šķīdums; C) Skabeņškābes šķīdums; D) Dzelzs amonija sulfāta šķīdums; E) Amonija sudraba šķīdums (Ammonium silver sol,); F) Neitrāls bufera formalīna šķīdums,; G) Toner sol,; H) Stain fixative sol,; I) neutral red sol, | komplekts | 3
142.9 | Reaģentu komplekts Cīla – Nilsens (Ziehl–Neelsen) krāsojumam, | Lietojams formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu izmeklējumiem,Morfoloģiskā diagnostika,t,sk,tuberkulozes morfoloģiskā diagnostika un diferenciāldiagnostika, Kits (reaģentu komplekts ar lietošanas instrukciju latviešu valodā) 100 mikropreparātu apstrādei, kas satur reaģentus: A) Cīla (Ziehl)karbolfuksīns; B) Skābes buferis; C) Metilēnzilā šķīdums, Derīguma termiņš vismaz 24 mēneši | komplekts | 1.3
142.10 | Alcian zilais (Alcian blue) | Adekvāts krāsojums, Histoķīmiskā vizualizācija, Kits (reaģentu komplekts ar lietošanas instrukciju latviešu valodā) 100 mikropreparātu apstrādei, kas satur reaģentus: А) Alcian zilais šķīdums pH=2,5; В) Natrija tetraborāta šķīdumst sol,; C) Alcian zilais šķīdums pH=1; D) Diferencēšanas šķīdums, Derīguma termiņš vismaz 24 mēneši | komplekts | 1.3
142.11 | Perls (Perl's iron) | Adekvāts krāsojums, Histoķīmiskā vizualizācija, Kits (reaģentu komplekts ar lietošanas instrukciju latviešu valodā) 250 mikropreparātu apstrādei, kas satur reaģentus: А) Kālija ferocianīdu šķīdums; В) Aktivizēšanas šķidums; C) Neitrāls sarkanais šķīdums, Derīguma termiņš vismaz 24 mēneši | komplekts | 3
142.12 | Toluidīn zilais (Toluidine blue) | Adekvāts tūklo šūnu krāsojums,Kits (reaģentu komplekts ar lietošanas instrukciju latviešu valodā) 250 mikropreparātu apstrādei, kas satur reaģentus: A) Toluidīna zilā šķīdums; B) Modifikācijas šķīdums, Derīguma termiņš vismaz 24 mēneši, | komplekts | 1.3
142.13 | Gimza (Giemsa) krāsa | Adekvāts krāsojums,t,sk,hematoloģiskiem audu izmeklējumiem un Helicobacter pylori noteikšanai, Histoķīmiskā vizualizācija pēc Giemsa metodes, Gatavs lietošanai, Derīguma termiņš 24 mēneši, 1000 ml | litri | 6
142.14 | Masona trihroms (Masson Trichrom) | Adekvāts krāsojums, Histoķīmiskā vizualizācija, Kits (reaģentu komplekts ar lietošanas instrukciju latviešu valodā) 100 mikropreparātu apstrādei, kas satur reaģentus: Veigerta dzelzs hematoksilīna šķ, A un B, pikrīnskābes spirta šķīduma, Ponsē skābā fuksīna, sagatavota pēc Mallory, fosformolibdēnskābes šķīduma, Masona anilīnzilā, | iepakojums | 9.1
Kopā par 142.daļu, eur bez PVN
143 | Plastmasa patomorfoloģiskiem izmeklējumiem (Patoloģijas institūtam)
143.1 | Pipešu uzgaļi 200-1000mkl | Saderība ar automātisko pipeti Humapette, Polipropilēns, Imūnhistoķīmisko darba šķīdumu sagatavošanai, | gabals | 780
143.2 | Pipešu uzgaļi 5-200mkl | Saderība ar automātisko pipeti Humapette, Polipropilēns, Imūnhistoķīmisko darba šķīdumu sagatavošanai, | gabals | 780
Kopā par 143.daļu, eur bez PVN
144 | Stikli laboratoriskiem izmeklējumiem
144.1 | Priekšmetstikli | Priekšmetstikli ar matētu galu marķēšanai, gludas malas, optiski dzidri, vienāds biezums, izmērs 76 x 26 x 1 mm, iepakojumā 100 gab, | iepakojums | 3000
144.2 | Segstikli, | Segstikli, Audu griezumu nosegšanai mikropreparātu caurredzamības uzlabošanai un arhivēšanai, 24 x 50 mm, Optisks dzidrums, tīra virsma, Iepakojumā 100 gab, Atdalāmi, Mitruma drošā, citā iepakojumā, | iepakojums | 3900
144.3 | Elektrostatiski priekšmetstikli, | Elektrostatiski priekšmetstikli, Audu griezuma stabilai piesaistei pie stikla imūnhistoķīmiskai vizualizācijai vi citām ilgstošām krāsošanas procedūrām, Elektrostatiska saistība ar audiem vismaz 10 h ilgā procedūrā, un mikroviļņu krāsnī ūdens vidē,Gludas malas,Vienāds biezums 76x26mm,Optiski dzidri, Balta rakstāmvirsma, Iepakojumā 100 gabali, | iepakojums | 150
Kopā par 144.daļu, eur bez PVN
145 | Patomorfoloģiskās arhivēšanas piederumi (Patoloģijas institūtam)
145.1 | Kasešu arhīvs, | Kasešu arhīvs, Vertikāli savietojamas plastmasas arhīva atvilktnes bloku ar laukumu 30x15mm arhivēšanai un uzglabāšanai, 8 gab, iep, | iepakojums | 120
145.2 | "Skapji"- konteineri mikropreparātu arhivēšanai, | "Skapji"- konteineri mikropreparātu arhivēšanai, Metāla atvilktnes savstarpēji vertikāli savienojamos blokos ar 14 atvilktņu tipa ieliktņiem katrā blokā 76x22mm mikropreparātu uzglabāšanai, Savstarpēja savienojamība, Izturība norādītajam svaram, | gabals | 45.5
Kopā par 145.daļu, eur bez PVN
Imūnhistoķīmijas reaģenti (Patoloģijas institūtam)
146 | Anti-alfa-1-fetoproteīns | Polyclonal Rabbit, Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 0,2 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:800, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 146.daļu, eur bez PVN
147 | Anti - augšanas hormons | Polyclonal Rabbit Anti-Human, izmantojama hipofīzes adenomu diagnostikai, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:400, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 147.daļu, eur bez PVN
148 | Anti - BCL2 onkoproteīns | Monoclonal Mouse; klons 124.Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:100, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 148.daļu, eur bez PVN
149 | Anti - Clq | PRAH, Koncentrēta primārā antiviela, 2ml; izmantojama difūzu nieru slimību diagnostikai un diferenciāldignostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 149.daļu, eur bez PVN
150 | Anti -C3c | PRAH, formalīnā fiksētu audu izmeklēšanai; koncentrēta primārā antiviela, 2ml; izmantojama difūzu nieru slimību diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:200, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 150.daļu, eur bez PVN
151 | Anti - C4c | PRAH, formalīnā fiksētu audu izmeklēšanai; koncentrēta primārā antiviela, 2ml; izmantojama difūzu nieru slimību diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:200, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 151.daļu, eur bez PVN
152 | Anti -CD117 | Rb a Hu (PRAH), Koncentrēta primārā antiviela, 0,2 ml; Audzēju,t.sk. GIST,imūnhistoķīmiska diagnostika un diferenciāldignostika; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:600, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 152.daļu, eur bez PVN
153 | Anti CD21 | Monoclonal Mouse. Koncentrēta primārā antiviela, 1 (0,2) ml; Klons 1F8, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 153.daļu, eur bez PVN
154 | Anti - CD246 | Monoclonal Mouse. Koncentrēta primārā antiviela, 0,2 ml; Klons ALK1, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 154.daļu, eur bez PVN
155 | Anti - CD3 | Monoclonal Mouse. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Klons F7.2.38, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:100, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 155.daļu, eur bez PVN
156 | Anti - CD30 | Monoclonal Mouse Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Klons Ber-H2, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:40, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 156.daļu, eur bez PVN
157 | Anti - CD34 | Monoclonal Mouse Anti-Human, Klons QBEnd 10; koncentrēta primārā antiviela, zem 1 ml; izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC | gabals | 6.5
Kopā par 157.daļu, eur bez PVN
158 | Anti Melan A | Monoclonal Mouse Anti-Human; klons A103; koncentrēta primārā Av, tilpums 0.2 ml; izmantojama melanomas diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; atšķaidījums vismaz 1:50, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 158.daļu, eur bez PVN
159 | Anti - CD5 | Monoclonal Mouse Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Klons 4C7, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 159.daļu, eur bez PVN
160 | Anti-Myogenin | MMAH, klons F5D; koncentrēta primārā antiviela, 1 ml (0.2); Izmantojama mezenhimālo audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija |  | 2.6
Kopā par 160.daļu, eur bez PVN
161 | Anti - CD68 | Monoclonal Mouse Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Klons PG-M1, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 5.2
Kopā par 161.daļu, eur bez PVN
162 | Anti-CD4 | Monoclonal Mouse Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Klons 4B12, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:80, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 162.daļu, eur bez PVN
163 | Anti -CD8 | Monoclonal Mouse Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Klons C8/144B, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:100, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC | gabals | 3.9
Kopā par 163.daļu, eur bez PVN
164 | Anti -CD99 | Monoclonal Mouse Anti-Human, Klons 12E7; koncentrēta primārā antiviela, zem 1 ml; izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:75, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 5.2
Kopā par 164.daļu, eur bez PVN
165 | Anti - CEA | Monoclonal Mouse Anti-Human, Klons II-7; koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 5.2
Kopā par 165.daļu, eur bez PVN
166 | Anti-p16 | Monoclonal Mouse Anti-Human; klons A103; koncentrēta primārā antiviela, 0,2 ml; izmantojama difūzu nieru slimību diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC | gabals | 3.9
Kopā par 166.daļu, eur bez PVN
167 | Anti-ACTH | Monoclonal Mouse, klons 02A3; koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; izmantojamaCNS audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:75, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 167.daļu, eur bez PVN
168 | Anti-CD23 | Monoclonal Mouse Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Klons DAK-CD23, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 168.daļu, eur bez PVN
169 | Anti-CD14 | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons TÜK4; koncentrēta primārā antiviela, zem 1 ml; izmantojama hematoloģisko audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:20, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC | gabals | 2.6
Kopā par 169.daļu, eur bez PVN
170 | Anti - desmīns | Monoclonal Mouse Anti-Human, Klons D33; koncentrēta primārā antiviela, zem 1 ml; izmantojama mezinhimālo audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:100, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 170.daļu, eur bez PVN
171 | anti-Caldesmon | Monoclonal Mouse Anti-Human, Klons h-CD; koncentrēta primārā antiviela, zem 1 ml; izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:100, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 3
Kopā par 171.daļu, eur bez PVN
172 | Anti-Uroplakin III | Rabbit Monoclonal, klons SP73; koncentrēta primārā antiviela, 0,1 ml; izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:500, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 172.daļu, eur bez PVN
173 | Anti - estrogēnu receptors | Monoclonal Rabbit Anti-Human. Klons EP1; koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; receptoru ekspresijas imūnhistoķīmiska noteikšana krūts vēža audos, darba atšķaidījums vismaz 1:40, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 5
Kopā par 173.daļu, eur bez PVN
174 | Anti - FSH | Monoclonal Mouse Anti-Human (MMAH), klons C10; izmantojama hipofīzes adenomu diagnostikai koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 174.daļu, eur bez PVN
175 | Anti- GFAP | Polyclonal Rabbit Anti-Human; izmantojama CNS audzēju diagnostikai koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:500, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 175.daļu, eur bez PVN
176 | Anti - HPV | MMAH, klons K1H8; koncentrēta primārā antiviela, 1ml; izmantojama HPV infekcijas diagnostika un diferenciāldiagnostika formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums 1:50. | gabals | 1.3
Kopā par 176.daļu, eur bez PVN
177 | Anti - IgA | Polyclonal Rabbit Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:200, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 177.daļu, eur bez PVN
178 | Anti - IgG | Polyclonal Rabbit Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:500, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 178.daļu, eur bez PVN
179 | Anti - IgM | Polyclonal Rabbit Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:300, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 179.daļu, eur bez PVN
180 | Anti - kalretīns | Monoclonal Mouse Anti-Human. Klons DAK-Calret 1; koncentrēta primārā antiviela, 1ml; Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:100, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 2
Kopā par 180.daļu, eur bez PVN
181 | Anti - kappa vieglās ķēdes | Polyclonal Rabbit Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 2 (0,2) ml; Izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:2000, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 181.daļu, eur bez PVN
182 | Anti-IDH1 R132H | Monoclonal Mouse, klons H09; koncentrēta primārā antiviela, 1ml; Izmantojama audzēju t.s. CNS audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:25, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 182.daļu, eur bez PVN
183 | Anti - lambda vieglās ķēdes | Polyclonal Rabbit Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 2 (0,2) ml; Izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:2000, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 183.daļu, eur bez PVN
184 | Anti - LH | MMAH, klons C93; koncentrēta primārā antiviela, 1ml; Izmantojama hipofīzes adenomu diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālāa; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC | gabals | 2.6
Kopā par 184.daļu, eur bez PVN
185 | Anti - melanosomu proteīns (HMB 45) | MMAH, klons HMB-45; koncentrēta primārā Av, 1 ml. Izmantojama audzēju, t.s.k melanomas un PEComu diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50 | gabals | 3.9
Kopā par 185.daļu, eur bez PVN
186 | Anti - mezotēlijs, HBME-1 | MMAH, klons HBME-1; koncentrēta primārā antiviela, 1ml; Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 186.daļu, eur bez PVN
187 | Anti - mieloperoksidāze | Polyclonal Rabbit Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 0,2 ml; Izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:600, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 187.daļu, eur bez PVN
188 | Anti - MSH2 | MM, klons FE11; koncentrēta primārā antiviela, 0.2ml; Izmantojama pārmantotu audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 188.daļu, eur bez PVN
189 | Anti- MSH6 | MM, klons EP49; koncentrēta primārā antiviela, 0.2ml; Izmantojama pārmantotu audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 189.daļu, eur bez PVN
190 | Anti - progesterona receptori | Monoclonal Mouse Anti-Human. Klons PgR 636; koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; receptoru ekspresijas imūnhistoķīmiska noteikšana krūts vēža audos, darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC | gabals | 6.5
Kopā par 190.daļu, eur bez PVN
191 | Anti - prolaktīns | Polyclonal Rabbit Anti-Human; koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Izmantojama audzēju, gk. hipofīzes adenomu diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:300, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC | gabals | 2.6
Kopā par 191.daļu, eur bez PVN
192 | Anti - PSA | Polyclonal Rabbit Anti-Human; koncentrēta primārā antiviela, 1ml; audzēju t.sk. prostatas karcinomas diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:300, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 192.daļu, eur bez PVN
193 | Anti - sinaptofizīns | Monoclonal Mouse; Klons DAK-SYNAP , Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC | gabals | 2.6
Kopā par 193.daļu, eur bez PVN
194 | Anti - surfaktanta apoproteīns A | MMAH, klons 6F10; koncentrēta primārā antiviela, 0.1ml; audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC | gabals | 2.6
Kopā par 194.daļu, eur bez PVN
195 | Anti - timidilātsintāze | MMAH, klons TS106; koncentrēta primārā antiviela, 1ml; audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 195.daļu, eur bez PVN
196 | Anti - TSH | MMAH, klons 0042; koncentrēta primārā antiviela, 1ml; audzēju, t.sk.hipofīzes adenomu, diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 196.daļu, eur bez PVN
197 | Anti-ATRX | Polyclonal Rabbit Anti-Human; šķidrā formā, lietojams formalīnā fiksētu paraplastā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; koncentrēta primārā antiviela, 1ml; audzēju diagnostika t.sk. CNS audzēju un diferenciaļdiagnostika; darba stšķaidījums vismaz 1:100 |  | 2.6
Kopā par 197.daļu, eur bez PVN
198 | Anti-CD7 | Monoclonal Mouse Anti-Human; klons CBC.37; koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; audzēju t.sk. hematoloģisku audzēju diagnostika un ir diferenciāldiagnostika; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 198.daļu, eur bez PVN
199 | Anti - BER-EP4 | MMAH, klons Ber-EP4; izotips IgG1/kappa; kultūras supernatants šķidrā formā, lietojams formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; koncentrēta primāra antiviela, 1ml; audzēju diagnostika un diferenciāldiagnostika; darba atšķaidījums vismaz 1:400, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 199.daļu, eur bez PVN
200 | Anti - MyoD1 | MM, klons 5.8A; izotips IgG1/kappa; kultūras supernatants šķidrā formā; lietojams formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; koncentrēta primāra antiviela; audzēju, t.sk. Sarkomu, diagnostika un diferenciāldiagnostika; darba atšķaidījums vismaz 1:75, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 200.daļu, eur bez PVN
201 | Anti - somatostatīns | Polyclonal Rabbit Anti-Human; šķidrā formā, lietojams formalīnā fiksētu paraplastā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; koncentrēta primārā antiviela, 1ml; audzēju diagnostika un diferenciaļdiagnostika; darba stšķaidījums vismaz 1:300, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 201.daļu, eur bez PVN
202 | Anti -CD1a | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons 010 , Izmantojama audzēju, t.sk. hematoloģisku audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC | gabals | 2.6
Kopā par 202.daļu, eur bez PVN
203 | Anti-Napsin | Mouse Monoclonal, klons MRQ-60; koncentrēta primārā antiviela, 0,5 ml; audzēju t.sk plaušu karcinomas diagnostika un diferenciaļdiagnostika; lietojams formalīnā fiksētu paraplastā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; darba stšķaidījums vismaz 1:100 | gabals | 3.9
Kopā par 203.daļu, eur bez PVN
204 | Anti - ciklīns D1 | Monoclonal Mouse Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Klons EP12, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:100, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC | gabals | 5.2
Kopā par 204.daļu, eur bez PVN
205 | Anti - AMACR | MRAH, klons 13H4; kultūras supernatants šķidrā formā; lietojams formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audzu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; koncentrēta primāra antiviela, 0,2 ml; audzēju, t.sk. prostatas un nieru vēžu, diagnostika un diferenciāldiagnostika; darba atšķaidījums vismaz 1:300 | gabals | 1.3
Kopā par 205.daļu, eur bez PVN
206 | Anti - BCL6 | MMAH, klons PG-B6P; kultūras supernatants šķidrā formā; lietojams formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; koncentrēta primāra antiviela, 1 ml; audzēju, t.sk. limfomu diagnostika un diferenciāldiagnostika; darba atšķaidījums vismaz 1:20, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 206.daļu, eur bez PVN
207 | Anti - MutL proteīna homologs 1 | MMAH, klons ES05; izotips IgG1, kappa; kultūras supernatants šķidrā formā; lietojams formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; koncentrēta primāra antiviela, 1ml; audzēju, t.sk.kolorektālu vēžu diagnostika un diferenciāldiagnostika; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 207.daļu, eur bez PVN
208 | Anti - PTEN | MMAH, klons 6H2.1; izotips IgG2a, kappa; kultūras supernatants šķidrā formā; lietojams formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; koncentrēta primārā antiviela, 0.2 ml; audzēju diagnostika un diferenciāldiagnostika; darba atšķaidījums vismaz 1:100, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 208.daļu, eur bez PVN
209 | Anti - nieru šūnu karcinomas marķieris | MMAH, klons SPM314; lietojams formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; koncentrēta primāra antiviela, 1ml; audzēju,t.sk.metastātiska nieru šūnu vēža diagnostika un diferenciāldiagnostika; darba atšķaidījums vismaz 1:50 | gabals | 3.9
Kopā par 209.daļu, eur bez PVN
210 | Anti - S - 100 | Polyclonal Rabbit Anti-Human; šķidrā formā, lietojams formalīnā fiksētu paraplastā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; koncentrēta primārā antiviela, 0,2 ml; audzēju diagnostika un diferenciaļdiagnostika; darba stšķaidījums vismaz 1:400, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 210.daļu, eur bez PVN
211 | Anti-NSE | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons BBS/NC/VI-H14; koncentrēta primārā antiviela, 0,2 ml, šķidrā formā, lietojams formalīnā fiksētu paraplastā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; audzēju diagnostika un diferenciaļdiagnostika; darba stšķaidījums vismaz 1:200, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 211.daļu, eur bez PVN
212 | Anti - CD138 | Monoclonal Mouse Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Klons MI15, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 5.2
Kopā par 212.daļu, eur bez PVN
213 | Anti - von Villebrandta faktors | Monoclonal Mouse Anti-Human, klons F8/86; imūnglobulīnu frakcija šķidrā formā; lietojams formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; audzēju,t.sk.hematoloģisku audzēju diagnostika un diferenciāldiagnostika; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 213.daļu, eur bez PVN
214 | Anti - CD15 | Monoclonal Mouse Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Klons Carb-3, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 214.daļu, eur bez PVN
215 | Anti - GranzymeB | Monoclonal Mouse Anti-Human, klons GrB-7; lietojams formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; koncentrēta primāra antiviela, 1ml; audzēju,t.sk.hematoloģisku audzēju diagnostika un diferenciāldiagnostika; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 215.daļu, eur bez PVN
216 | Anti-p27 | Mo a Hu klons SX53G8; koncentrēta primāra antiviela, 1ml; audzēju diagnostika un diferenciāldiagnostika; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 216.daļu, eur bez PVN
217 | Anti-CD44 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD44 noteikšanai, klons DF1485, formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiāla izmeklēšanai, koncentrēta primāra antiviela, 1 mL, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija, darba atšķaidījums ne mazāk kā 1:50 | gabals | 2.6
Kopā par 217.daļu, eur bez PVN
218 | Anti-MSH2 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka MSH2 noteikšanai, klons FE11, formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiāla izmeklēšanai, koncentrēta primāra antiviela, 1 mL, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC, darba atšķaidījums ne mazāk kā 1:50 | gabals | 1.3
Kopā par 218.daļu, eur bez PVN
219 | Anti-MSH6 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka MSH6 noteikšanai, klons EP49, formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiāla izmeklēšanai, koncentrēta primāra antiviela, 1 mL, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC, darba atšķaidījums ne mazāk kā 1:50 | gabals | 1.3
Kopā par 219.daļu, eur bez PVN
220 | Anti-inhibīns alfa | Monoklonāla peles antiviela cilvēka inhibīna alfa noteikšanai, klons R1, formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiāla izmeklēšanai, koncentrēta primāra antiviela, 1 mL, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC, darba atšķaidījums ne mazāk kā 1:25 | gabals | 2.6
Kopā par 220.daļu, eur bez PVN
221 | Anti-kolagēns IV | Monoklonāla peles antiviela cilvēka kolagēna 4 noteikšanai, klons CIV22, formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiāla izmeklēšanai, koncentrēta primāra antiviela, 1 mL, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8 grādi pēc Celsija, darba atšķaidījums ne mazāk kā 1:50 | gabals | 2.6
Kopā par 221.daļu, eur bez PVN
222 | Anti - Mamoglobīna Av | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons 304-1A5 Izmantojama audzēju t.sk. piena dziedzera karcinomas diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 0,2 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:100, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 222.daļu, eur bez PVN
223 | Anti-Citokeratīns | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons AE1/AE3. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 5.2
Kopā par 223.daļu, eur bez PVN
224 | Anti-citokeratīns 7 | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons OV-TL 12/30. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:100 , šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 5.2
Kopā par 224.daļu, eur bez PVN
225 | Anti-citokeratīns 19 | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons RCK108. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:100, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 225.daļu, eur bez PVN
226 | Anti-citokeratīns 20 | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons Ks20.8. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 5.2
Kopā par 226.daļu, eur bez PVN
227 | Anti-citokeratīns 5/6 | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons D5/16 B4. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:100 , šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 227.daļu, eur bez PVN
228 | anti-EMA | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons E29. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:100 ,šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 228.daļu, eur bez PVN
229 | anti-CDX2 | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons DAK-CDX2. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 2.6
Kopā par 229.daļu, eur bez PVN
230 | anti-vimentīns | Monoclonal Mouse; Klons V9. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:100, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 5.2
Kopā par 230.daļu, eur bez PVN
231 | anti - aktīns | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons HHF35. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 6.5
Kopā par 231.daļu, eur bez PVN
232 | anti-Ki-67 | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons MIB-1. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:150 , šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 6.5
Kopā par 232.daļu, eur bez PVN
233 | anti-E-kadherīns | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons NCH-38. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:100, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 6.5
Kopā par 233.daļu, eur bez PVN
234 | anti-CD10 | Monoclonal Mouse Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Klons 56C6, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:80, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 234.daļu, eur bez PVN
235 | anti-CD45 | Monoclonal Mouse Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Klons 2B11 + PD7/26, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:100, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC | gabals | 3.9
Kopā par 235.daļu, eur bez PVN
236 | anti-CD20 | Monoclonal Mouse Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Klons L26, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:400, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 1.3
Kopā par 236.daļu, eur bez PVN
237 | anti-CD79alfa | Monoclonal Mouse Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Klons JCB117, izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 237.daļu, eur bez PVN
238 | anti-CD56 | Monoclonal Mouse Anti-Human. Koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; Klons 123C3, izmantojama audzēju t.sk. hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz līdz 1:100, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8oC | gabals | 5.2
Kopā par 238.daļu, eur bez PVN
239 | anti-Hromogranīns A | Monoklonāla peles antiviela cilvēka hromogranīna A noteikšanai, klons DAK-A3, tilpums 1ml, darba atšķaidījums līdz 1:200, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 3.9
Kopā par 239.daļu, eur bez PVN
240 | anti-Sinaptofizīns | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons DAK-SYNAP. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 6.5
Kopā par 240.daļu, eur bez PVN
241 | anti-TTF-1 | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons 8G7G3/1. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 6.5
Kopā par 241.daļu, eur bez PVN
242 | anti-Hepatocītu Av | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons OCH1E5. Izmantojama audzēju t.sk. aknu audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 6.5
Kopā par 242.daļu, eur bez PVN
243 | anti-p63 | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons DAK-p63. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 6.5
Kopā par 243.daļu, eur bez PVN
244 | anti-p53 | Monoclonal Mouse Anti-Human; Klons DO-7. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, koncentrēta primārā antiviela, 1 ml; paraplastā ieguldītu audu materiālā; darba atšķaidījums vismaz 1:50, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 6.5
Kopā par 244.daļu, eur bez PVN
245 | Antivielu atšķaidītājs | Antivielu atšķaidītājs, 120 ml, Flex sērijas, savietojams ar instrumentu AS48 Link. | gabals | 39
Kopā par 245.daļu, eur bez PVN
246 | Hercep farmakodiagnostikas reaģentu komplekts | Semikvantitatīva standartizēta ( IVD ) HER-2 proteīna imūnhistoķīmiska (cerbB-2 onkoproteīna) ekspresijas noteikšana krūts vēža audos, lai izvērtētu Herceptīna terapijas paredzamo efektu; ietilpst detekcijas antiviela, polimēra vizualizācijas Av, pozitīvā un negatīvā kontrole, skalošanas buferi, epitopa atbrīvošanas šķīdums, kontroles slaidi, diaminobenzidīns un tā buferis, 35 testi. | gabals | 15.6
Kopā par 246.daļu, eur bez PVN
247 | Citas vielas
247.1 | Epitopa atbrīvošanas reaģents | Epitopa aktivācijas reaģents, 10x koncentrāts, pH9, 500ml. | gabals | 39
247.2 | Antivielu atšķaidītājs | Saderība ar primārajām antivielām; darba šķīduma pagatavošanai no primārajām antivielām; 125 ml, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 19.5
247.3 | Antivielu atškaidītājs ar fona reakciju mazinošiem komponentiem | saderība ar primārajām antivielām; darba šķīduma pagatavošanai no primārajām antivielām; 50ml | gabals | 9.1
247.4 | Buferis | pH 7.6 ; saderība ar primārajām antivielām; imūnhistoķīmisko preparātu skalošanai; sausne 2x5 L Tris bufera pagatavošanai | gabals | 39
247.5 | DAB | Saderība ar primārajām antivielām un vizualizācijas sistēmu; saistītu antivielu (reaģentu) galīgā vizualizācijā; 110ml, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 26
247.6 | IHC kontūrzīmulis | Šķīdības un adhezivitātes saderība ar reaģentiem; reaģentu zuduma un audu izžūšanas novēršanai; | gabals | 23.4
247.7 | Polimērā vizualizācijas sistēma Envision peles izcelsmes antivielu vizualizācijai | Saderība ar primārajām antivielām; saistītas peles primārās antivielas noteikšana; 110 ml, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 35.1
247.8 | Polimērā vizualizācijas sistēma Envision truša izcelsmes antivielu vizualizācijai | Saderība ar primārajām antivielām; saistītas truša primārās antivielas noteikšana; 110ml, šķidrā agregātstāvoklī, uzglabājams temperatūrā no + 2 līdz +8grādi pēc Celsija | gabals | 7.8
247.9 | TEG buferis, pH 9.0; 10-kārtīgs koncentrāts | saderība ar primārajām antivielām; antigēna struktūras termiskā atjaunošana; 500 ml, | gabals | 52
Kopā par 247.daļu, eur bez PVN
248 | ISH reaģenti
248.1 | dako duoCISHTM reaģentu komplekts | Satur peroksidāzes bloķētāju, CISH antivielu maisījumu, sarkanu un zilu hromogēnu, hromogēnu substrāta buferus. IVD marķējums. 20 testiem | testi | 3.9
248.2 | HER2 CISH PharmDxTM reaģentu komplekts | Satur peroksidāzes bloķētāju, CISH antivielu maisījumu, sarkanu un zilu hromogēnu, substrāta buferus, HER2/CEN-17 zondes, hibridizācijas un mazgāšanas buferus, priekšapstrādes buferi, pepsīnu, CISH segstiklu līmi, ar AS48 Link instrumentu savietojamas reaģentu pudeles. Standartizēts komplekts (IVD ). 20 testi | testi | 3.9
248.3 | HER2IQ FISH reaģentu komplekts | Komplektā HER2/CEN-17 IQISH zondes, hibridizācijas un mazgāšanas buferi, pepsīns, priekšapstrādes buferis, segstiklu līme fluoriscencei. Paraugu apstrādes laiks līdz 4 stundām. Standartizēts komplekts (IVD ). 20 testi. | testi | 5.2
Kopā par 248.daļu, eur bez PVN
249 | Kasetes (Patoloģijas institūtam)
249.1 | Kasetes universālam lietojumam, Bio Optica | Kasetes universālam lietojumam, Audu ietveršana apstrādei procesorā, bloku izveide, identifikācija, Lietojumam slēgtā sistēmā 30 x 15 x 5 mm, Vienkameras, Adekvāta rakstāmvirsma, Pozitīvi pārbaudes rezultāti Patoloģijas institūtā, | gabals | 312000
249.2 | Kasetes biopsiju apstrādei, Bio Optica | Kasetes biopsiju apstrādei, Audu ietveršana apstrādei procesorā, bloku izveide, identifikācija, Lietojumam slēgtā sistēmā 30x15x5 mm, Vienkameras, Adekvāta rakstāmvirsma, Pozitīvi pārbaudes rezultāti Patoloģijas institūtā, | gabals | 45500
Kopā par 249.daļu, eur bez PVN
250 | Biopsiju palikņi (Patoloģijas institūtam)
250.1 | Biopsiju paliktņi (švammītes), | Biopsiju paliktņi (švammītes), Sīku audu aizsardzība, apstrādājot tos procesorā, Piemērotība lietojumam audu procesorā VIP-5 mainīga spiediena apstākļos, Piemērotība kasetei ar izmēru 30x15x5mm,Paliktnim jābūt adekvāti plānam, Pozitīvi pārbaudes rezultāti Patoloģijas institūtā, | gabals | 104000
Kopā par 250.daļu, eur bez PVN
251 | III Slēgtās asins noņemšanas sistēmas
1.2. Papildus prasības: 2.1.Iesniegt apliecinājumu par kīniskiem pētījumiem par ietekmi uz vispārējās ķīmijas,imūnķīmijas, hematoloģijas un koaguloģijas analītiem. 2.2. Sniegt informāciju par iekārtu ražotāju rekomendācijām saderībai ar Piegādātāja piedāvāto preci. Pasūtītājs lieto Siemens, Roche, Abbott, Beckman Coulter, Instumention Laboraties ražotāju iekārtas. 2.3. Iesniegt 3 atsauksmes no ES dalībvalstu līdzīga izmēra daudzprofilu slimnīcām, kas ir lietojušas piedāvātos produktus pēdējo 3 gadu laikā. Lūdzu iesniegt kontaktpersonu informāciju no šīm iestādēm. 2.4. Piegādātājam jāveic apmācība darbam ar piedāvāto preci un kvalifikācijas uzturēšana, kas ietver preanalatītikas pārbaudi Slimnīcas struktūrvienībās, iesniegt 3 atsauksmes par apmācībām un preanalītikas pārbaudēm no ES dalībvalstu daudzprofilu slimnīcām. 2.5. Sterili – atbilst EN ISO 11137 standartu prasībām par medicīnas ierīču sterilizāciju. (SAL – Sterility Assurance Level vismaz-10ˉ6 vai labāk. Pievienot sertifikātu. 2.6. Vienreizlietojami. 2.7. Ar precīzi dozētu vakuumu. 2.8. Stabils uz virmas novietojot horizontālā stāvoklī. Prasība pamatota drošības apsvērumu dēļ. 2.9. Aizbāznis veidots tā, lai novērstu (minimizētu) risku personālam saskarties ar asinīm un to izšļakstīšanās atverot stobriņu - pievienot apliecinājumu par klīniksiem pētījumiem. Prasība pamatota drošības apsvērumu dēļ. 2.10. Papīra uzlīme uzrakstiem. 2.11. Lietošanas instrukcija pievienota pie katras piegādes. 2.12. Starptautiskais krāsu kodējums saskaņā ar ISO 6710 standartu prasībām 2.13. CE marķējums saskaņā ar direktīvu IVDD 98/79/EC. 2.14. Pievienot pieprasīto stobriņu paraugus.
252.1 | Stobriņi | Plastmasas stobriņi uz vakuuma principu balstītai asins paņemšanai seruma iegūšanai no pilnām venozajām asinīm ( ne ilgāks kā 5 minūšu recēšanas laiks), recēšanas aktivators trombīns, stobriņā ievietots gel-veida barjeru veidojošs polimērs, kurš centrifugēšanas laikā paceļas līdz seruma-recekļa saskares vietai, kur tas veido serumu un recekli atdalošu barjeru, 13 x 100 mm, parauga tilpums 5+/-1 ml, centrifugēšanas laiks ne ilgāks kā 5 min pie 2000 g, 4 min pie 4000 g. Pievienot klīniskos pierādījumus īsam centrifugēšanas laikam un paraugu aprites laikam, analītu stabilitātei, kā apliecinājumu neatliekamu testu ārkārtas izpildei Slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra vajadzībām. | gabals | 60000
Kopā par 251.daļu, eur bez PVN