## I
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Medicīnas iekārtu iepirkums
1. daļa - Pacientu mazgāšanas stacija
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību.
2) | Piegāde 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
9) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
10) | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Pacientu mazgāšanas stacija
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1. | Veicamās funkcijas:
1.1.1. | Gulošu pacientu mazgāšana
1.2. | Tehniskās prasības:
1.2.1. | Pie sienas stiprināms dušas-dezinfekcijas panelis
1.2.2. | Dezinfekcijas dušas rokturis atsevišķi no mazgāšanas dušas roktura
1.2.3. | Max statiskais spiediens 600 kPa
1.2.4. | Min darba spiediens 30 kPa
1.2.5. | Min mazgāšanas šķidruma plūsma 20 l/min
1.2.6. | Iestādāmās temperatūras diapazons 3-80 Cᵒ
1.2.7. | Automātiska mazgāšanas līdzekļa dozācija
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -

## II
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Medicīnas iekārtu iepirkums
2. daļa - Zemas temperatūras mazgāšanas-ķīmiskas dezinfekcijas iekārta
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) | Piegāde 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
9) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
10) | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Zemas temperatūras mazgāšanas-ķīmiskas dezinfekcijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.1. | Veicamās funkcijas:
2.1.1. | Termolabilu medicīnisko ierīču mazgāšana-ķīmiska dezinfekcija
2.2. | Tehniskās prasības:
2.2.1. | Atbilstība sekojošām ES direktīvām: 93/42/EEC un grozījumiem 2007/47/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 97/23/EC.
2.2.2. | Atbilstība spēkā esošiem sekojošiem LV EN standartiem: EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-2 un EN ISO 15883-4.
2.2.3. | Medicīniskās ierīces apstrādājamas vienlaicīgi triju līmeņu plauktos ar iespēju pieslēgt ne mazāk kā 20 LUER-LOCK savienotājus (MALE vai FEMALE)
2.2.4. | Nepieciešamības gadījumā iespēja pieslēgt dažādu ražotāju lokanos endoskopus (minimums Olympus, Karl Storz, Pentax, Fujifilm)
2.2.5. | Sākotnējs un nepārtraukts noplūdes tests apstrādes cikla laikā
2.2.6. | Ķimikāliju dozācijas kontrole
2.2.7. | Hermētiskuma kontrole, ja pieslēgts endoskops
2.2.8. | Bakteriālā filtra caurplūdes kontrole
2.2.9. | Mazgāšanas darba temperatūra ne augstāk par 40ᵒC
2.2.10. | Kontakta laiks ar dezinfektantu - max 5 min.
2.2.11. | Nodalījums mazgāšanas līdzekļu glabāšanai
2.2.12. | Iekšējs ienākošā ūdens filtrs
2.2.13. | Iebūvēta izdrukas ierīce
2.2.14. | Sagatavota pievienojumam elektroniskās dokumentēšanas sistēmai ar iespēju izmatot trešās puses programmatūras pielietojumu apstrādes izsekojamības nodrošinājumam
2.2.15. | Ne mazāk, kā 7 pievienojumu vietas lokano endoskopu kanāliem vai LUER-LOCK savienojumiem katra līmeņa plauktā.
2.2.16. | Mazgāšanas-dezinfekcijas standarta programmai jāsatur - sākotnējais noplūdes tests, pirmsskalošana, mazgāšana un skalošana, dezinfekcija un beigu skalošana, žāvēšana. Nepātraukts noplūdes tests visā cikla garumā
2.2.17. | Iekārtas pašdezinfekcijas funkcija
2.2.18. | 400V elektrības pieslēgums, max 10kW
2.3. | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
2.3.1. | Zemas temperatūras mazgāšanas-ķīmiskas dezinfekcijas iekārta | 1 | 0
2.3.2. | Mazgāšanas-dezinfekcijas siets ar iespēju pieslēgt LUER-LOCK savienotājus (ne mazāk, kā 7 gab.) vai lokano endoskopu | 6 | 0
2.3.3. | 20 LUER-LOCK MALE konektori un 20 LUER-LOCK FEMALE konektori. Konektoriem jābūt ilglaicīgi noturīgiem pret lietošanai paredzētā dezinfekcijas līdzekļa iedarbību. | 1 | 0
2.3.4. | Mazgāšanas un dezinfekcijas koncentrāti 300 darba cikliem | 1 | 0
2.3.5. | Konektori dažādu ražotāju un modeļu lokano endoskopu pievienošanai*** | 3 | 0
2.3.6. | Instalācija, iekārtu pieslēgšana | 1 | 0
2.3.7. | Iekārtu IQ, OQ procedūras un aizpildīta dokumentācija | 1 | 0
*** Lokano endoskopu tipu un modeļu precizējums uz vietas
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -