## 1.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
1. daļa - HD cisto-nefro videoskops ar HD monitoru
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2 |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4 |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6 |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("dati sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
8 |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija.
10 |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā;
11 |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1. |  | HD cisto-nefro videoskops
|  | Daudzums (gab.): | 3
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1. | 1 | Integrēta, optiska attēla pastiprināšanas tehnoloģija kapilāro asins vadu un audumorfoloģijas apskatei
1.1. | 2 | Savietojams ar OLYMPUS CV-170 videocistoskopijas komplektu (vai šādam komplektam (gaismas avots, videoprocesors, rati) ir jānāk komplektācijā)
1.1. | 3 | Redzes lauks ne mazāk kā 120°
1.1. | 4 | Skata virziens taisns (0°)
1.1. | 5 | Darba daļas garums ne mazāk kā 380 mm
1.1. | 6 | Redzes dziļums robežās no 3 līdz 50 mm vai plašāk
1.1. | 7 | Distālā gala diametrs nepārsniedz 2.7 mm
1.1. | 8 | Ievadāmās daļas diametrs nepārsniedz 16.5 Fr (5.5 mm)
1.1. | 9 | Darba kanāla diametrs ne mazāk kā 6.6 Fr (2.2 mm)
1.1. | 10 | Fleksija uz augšu ne mazāk kā 220°/130° (uz augšu/uz leju)
1.1. | 11 | Atsūkšanas kanāls
1.1. | 12 | Ne mazāk kā 3 vadības slēdži uz endoskopa
|  | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienu vienību:
1.1. | 12 | cisto-nefro videoskops ar slēdzamu transportācijas konteineru | 1
1.1. | 13 | instrumentu ports ar ventili, darba atsūkšanas vārsts | 10
1.1. | 14 | kanālu atveres tīrīšanas birste | 1
1.1. | 15 | kanālu tīrīšanas birste, EO sterilizācijas vārsts | 1
1.1. | 16 | biopsiju vārsti | 10
1.1. | 17 | atsūkšnas/tīrīšanas adapteris | 1
1.1. | 18 | knaibļu/skalošanas savienotājs | 1
1.2. |  | HD medicīniskais monitors
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.2. | 1 | Ekrāna lielums ne mazāks kā 19" (collas)
1.2. | 2 | HD izšķirtspēja ne mazāka kā 1280 x 1024 pikseļi
1.2. | 3 | Redzes leņķis 85° visos virzienos
1.2. | 4 | Ne mazāk kā 16 miljoni krāsu
1.2. | 5 | PIP funkcija
1.2. | 6 | Monitoram ne mazāk kā 8 dažādi attēlošanas iestatījumi
1.2. | 7 | Iespējama attēla izmēra pielāgošana
1.2. | 8 | Ne mazāk kā viena HD-SDI ieeja, ne mazāk kā viena DVI ieeja, ne mazāk kā viena S-video ieeja, ne mazāk kā viena RGBS ieeja
1.2. | 9 | Ne mazāk kā viena HD-SDI izeja, ne mazāk kā viena DVI izeja
1.2. | 10 | Savietojams ar OLYMPUS CV-170 videocistoskopijas komplektu (vai šādam komplektam (gaismas avots, videoprocesors, rati) ir jānāk komplektācijā)
|  | EKK: | 52201
|  | KOPĒJĀ CENA 1.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1. daļā bez PVN, EUR par I daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ CENA ar PVN, EUR

## 2.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
2. daļa - Rigidais universālais cistoskops
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2 |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4 |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6 |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("dati sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
8 |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija.
10 |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā;
11 |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. |  | Rigidie universālie cistoskopi
|  | Daudzums (gab.): | 3
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2. | 1 | Endoskops ar integrētu darba kanālu instrumentiem
2. | 2 | Apskates leņķis 30˚
2. | 3 | Diametrs ne lielāks kā 17FR
2. | 4 | Darba kanāls ne mazāks kā 7Fr
2. | 5 | Savietojams ar K.Storz gaismas avotu
|  | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienu vienību:
2. | 5 | Rigidie universāli cistoskopi komplektā ar 2 standziņām - 1 biopsijai, 1 satvērējstandziņas | 1
2. | 6 | Gaismas vada diametrs 3.2-3.5mm, garums ne mazāk kā 230 cm -250cm | 1
2. | 7 | Plastika konteiners cistoskopa sterilizācijai | 1
|  | EKK: | 52201

## 3.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
3. daļa - Pacienta galds - kušete ar RTG caurlaidību
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2 |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4 |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6 |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("dati sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
8 |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9 |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā;
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. |  | Pacienta galds - kušete ar RTG caurlaidību
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās Funkcijas:
3. | 1 | C-loka RTG iekārtas izmeklējumu galds-kušete
Tehniskās prasības:
3. | 2 | Vienas sekcijas RTG caurspīdīgs galds ar viegli tīrāmu, dezinficējamu matraci
3. | 3 | Virsmas izmēri ne mazāki kā 750x2000 mm
3. | 4 | Ar riteņiem un ar bremžu sistēmu vismaz 2 riteņiem
3. | 5 | Elektriski maināms augstums ne mazāk kā robežās no 570-950 mm (bez matrača)
3. | 6 | Kušetes pacienta celtspēja ne mazāk kā 180 kg.
|  | EKK: | 52201