## finanšu piedāvājums
1. daļa
N.p.k | Nosaukums | Skaits | Vienības cena | Cena kopā | EKK
1.1 | Maza tilpuma medicīniskais ledusskapis ar saldētavu | 1 |  |  | 52201
1.2 | Mikroskops ar digitālo videokameru un programmatūru | 1 |  |  | 52201
1.3 | Mikroskops ar digitālo videokameru un programmatūru | 2 |  |  | 52201
1.4 | Orgānu svari | 1 |  |  | 52201
1.5 | Parafīna galds | 1 |  |  | 52201
1.6 | Automātisks mikrotoms | 2 |  |  | 52201
1.7 | Manuāls mikrotoms | 1 |  |  | 52201
1.8 | Mērcēšanas vanna un priekšmetstikliņu sildītājs | 4 |  |  | 52201
1.9 | Darba galds orgānu izgriešanai | 2 |  |  | 52201
Summa daļai kopā: |  |  |  | 0
2. daļa
N.p.k | Nosaukums | Skaits | Vienības cena | Cena kopā | EKK
2.1 | Autopsijas galds | 1 |  |  | 52201
2.2 | Laminārās plūsmas un apgaismošanas iekārta autopsijas galdam | 1 |  |  | 52201
2.3 | Oscilējošais autopsijas zāģis ar vakuuma sūkņi | 1 |  |  | 52201
2.4 | Morga ledusskapis 16 vietas | 1 |  |  | 52201
2.5 | Morga ledusskapis 14 vietas | 1 |  |  | 52201
2.6 | Ķermeņu pārvietošanas un pacelšanas rati | 1 |  |  | 52201
Summa daļai kopā: |  |  |  | 0
Summa iepirkumam kopā: |  |  |  | 0

## I
18.04.2016. |  |  | VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Patoloģijas institūta aprīkojums
1. daļa Laboratorijas ierīces
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no preces nodošanas ekspluatācijā;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas teritorijā;
8) | Iesniegt piegādātāja apliecinājumu, ka viņu rīcībā ir vismaz viens servisa inženieris, kas var apkalpot piedāvātās ierīces;
9) | Iesniegt ierīču EK atbilstības deklarāciju, kurā ir apliecināta ierīces atbilstība ES direktīvām un standartiem, kas attiecināmi uz šo ierīci.
10) | Piegādātājam ir jānodrošina ierīces elektrodrošības, funkciju testēšanu un raksturlielumu pārbaudi pēc piegādātāja pieprasījuma, pārbaudes protokolus nododot pasūtītājam.
11) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
12) | Piegādātājs nodrošina iekārtas garantijas laikā veicamās tehniskās apkopes un pārbaudes, atbilstoši ierīces dokumentācijai un Latvijas likumdošanai.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1 | Maza tilpuma medicīniskais ledusskapis ar saldētavu
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Medicīniskais ledusskapis reaģentu glabāšanai;
Tehniskās prasības:
1.1.1 | Vertikāls;
1.1.2 | Lietderīgais iekšējais tilpums vismaz 60 l
1.1.3 | Ledusskapja daļa uztur temperatūru +4oC, pie apkārtējās temperatūras līdz 30˚C
1.1.4 | Saldētavas temperatūra līdz -3˚C, pie apkārtējās temperatūras līdz 30˚C
1.1.5 | Diennakts strāvas patēriņs: ne vairāk par 1 kWh
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.2 | Mikroskops ar digitālo videokameru un programmatūru
| Daudzums, gab. | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Paredzēts profesionālai lietošanai diagnostiskajam darbam liela apjoma patoloģijas laboratorijā audu izmeklējumos.
Tehniskās prasības:
1.2.1 | Optiskā sistēma:
1.2.1.1 | Brīva no hromatiskām aberācijām, bezgalībā koriģēta optiskā sistēma
1.2.2 | Apgaismojums:
1.2.2.1 | Baltā LED vai līdzvērtīga apgaismojuma sistēma ar vismaz 10 000 darba stundām un intensitātes regulēšanu
1.2.2.2 | Darba spriegums 220V 50Hz
1.2.3 | Fokusēšana:
1.2.3.1 | Koaksiāla rotācijas fokusēšana ar atsevišķiem tuvinātās un precīzās fokusēšanas rokturiem
1.2.3.2 | Redzes lauks vismaz 25 mm
1.2.4 | Tubuss:
1.2.4.1 | Trinokulārs tubuss ar kameras portu
1.2.4.2 | Iespējams 100/0; 20/80 un 50/50 gaismas sadalījums
1.2.5 | Okulāri:
1.2.5.1 | Okulāri 10x FOV, ne mazāk kā 25 mm ar dioptriju pielāgošanu
1.2.6 | Objektīvi:
1.2.6.1 | Objektīvu klase ar norādītām vai lielākām skaitliskām apertūrām un darba distancēm
1.2.6.2 | 4X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,13; darba distance W.D. vismaz 16,00 mm
1.2.6.3 | 10X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,3; darba distance W.D. vismaz 8,00 mm
1.2.6.4 | 20X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,5; darba distance W.D. vismaz 2,00 mm
1.2.6.5 | 40X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,75; darba distance W.D. vismaz 0,70 mm
1.2.6.6 | Fiksēts vismaz 6 objektīvu revolveris
1.2.7 | Paraugu galdiņš:
1.2.7.1 | Paraugu turētājs 2 priekšmetstikliem
1.2.7.2 | Paraugu galdiņa kustības diapazons 55(Y)x 80(X)mm±5mm
1.2.7.3 | Regulējams ar labo roku
1.2.8 | Kondensors:
1.2.8.1 | Abbe tipa kondensors N.A.0.9 ±10%
1.2.9 | Kamera ar piederumiem:
1.2.9.1 | Specifiski paredzēta attēlu uzņemšanai no mikroskopa
1.2.9.2 | Krāsainā CMOS tipa kamera, ne mazāk kā 16 megapikseļi
1.2.9.3 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 4608x3456 pikseļi
1.2.9.4 | Ekspozīcijas korekcija - neierobežotā līmeņu skaitā.
1.2.9.5 | Ekspozīcijas laiks no 1ms līdz 1s
1.2.9.6 | Iebūvēts attēlu apstrādes procesors
1.2.9.7 | Saglabātos datus iespējams izmantot atskaišu un slēdzienu sagatavošanai
1.2.9.8 | Savienojums ar USB 3.0
1.2.10 | Programmatūra:
1.2.10.1 | Iekļauj krāsu temperatūras regulēšanu, priekšskatījuma logu, lai salīdzinātu uzņemto attēlu ar reālā laika parauga priekšskatījumu, iespēju veikt mērījumus parauga priekšskatījumā nesaglabājot attēlus.
1.2.10.2 | Saderīga ar piedāvājumā ietverto mikroskopu un kameru
1.2.10.3 | Iespēja importēt un eksportēt kameras datus dažādos failu formātos
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
1.3 | Mikroskops ar digitālo videokameru un programmatūru
| Daudzums, gab. | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Paredzēts profesionālai lietošanai diagnostiskajam darbam liela apjoma patoloģijas laboratorijā audu izmeklējumos.
Tehniskās prasības:
1.3.1 | Optiskā sistēma:
1.3.1.1 | Brīva no hromatiskām aberācijām, bezgalībā koriģēta optiskā sistēma
1.3.2 | Apgaismojums:
1.3.2.1 | Baltā LED vai līdzvērtīga apgaismojuma sistēma ar vismaz 10 000 darba stundām un intensitātes regulēšanu
1.3.2.2 | Darba spriegums 220V 50Hz
1.3.2.3 | Iebūvēta vienmērīga apgaismojuma optika ar apgaismojuma daudzuma regulēšanu
1.3.3 | Fokusēšana:
1.3.3.1 | Koaksiāla rotācijas fokusēšana ar atsevišķiem tuvinātās un precīzās fokusēšanas rokturiem
1.3.3.2 | Fokusēšanas precizitāte 2 mikrometri vai precīzāka
1.3.3.3 | Redzes lauks vismaz 22 mm
1.3.4 | Tubuss:
1.3.4.1 | Trinokulārs tubuss ar kameras portu
1.3.4.2 | Starpzīlīšu attāluma regulēšana no 54-75±10% mm
1.3.5 | Okulāri:
1.3.5.1 | Okulāri 10x FOV, ne mazāk kā 22 mm ar dioptriju pielāgošanu
1.3.6 | Objektīvi:
1.3.6.1 | Objektīvu PlanAhromat klase ar norādītām vai lielākām skaitliskām apertūrām un darba distancēm
1.3.6.2 | 4X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,10; darba distance vismaz W.D. 11,0 mm
1.3.6.3 | 10X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,25; darba distance W.D. vismaz 12,0 mm
1.3.6.4 | 20X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,40; darba distance W.D. vismaz 1,5 mm
1.3.6.5 | 40X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,65; darba distance W.D. vismaz 0,35 mm
1.3.6.6 | Fiksēts vismaz 5 objektīvu revolveris
1.3.7 | Paraugu galdiņš:
1.3.7.1 | Paraugu turētājs 2 priekšmetstikliem
1.3.7.2 | Paraugu galdiņa kustības diapazons 50(Y)x 75(X)mm±5mm
1.3.7.3 | Regulējams ar labo roku
1.3.8 | Kondensors:
1.3.8.1 | Abbe tipa kondensors
1.3.8.2 | Skaitliskā apertūra N.A. 1,2
1.3.9 | Kamera ar piederumiem:
1.3.9.1 | Specifiski paredzēta attēlu uzņemšanai no mikroskopa
1.3.9.2 | Krāsainā CMOS tipa kamera, ne mazāk kā 16 megapikseļi
1.3.9.3 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 4608x3456 pikseļi
1.3.9.4 | Ekspozīcijas korekcija - neierobežotā līmeņu skaitā.
1.3.9.5 | Ekspozīcijas laiks no 1ms līdz 1s
1.3.9.6 | Iebūvēts attēlu apstrādes procesors
1.3.9.7 | Saglabātos datus iespējams izmantot atskaišu un slēdzienu sagatavošanai
1.3.9.8 | Savienojums ar USB 3.0
1.3.10 | Programmatūra:
1.3.10.1 | Iekļauj krāsu temperatūras regulēšanu, priekšskatījuma logu, lai salīdzinātu uzņemto attēlu ar reālā laika parauga priekšskatījumu, iespēju veikt mērījumus parauga priekšskatījumā nesaglabājot attēlus.
1.3.10.2 | Saderīga ar piedāvājumā ietverto mikroskopu un kameru
1.3.10.3 | Iespēja importēt un eksportēt kameras datus dažādos failu formātos
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.4 | Orgānu svari
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Paredzēti orgānu svēršanai
Tehniskās prasības:
1.4.1 | Materiāls: nerusējošais tērauds
1.4.2 | Digitālie ar displeju
1.4.3 | Mērījumu precizitāte: vismaz 10 g
1.4.4 | Mērījumu diapazons vismaz no 0 līdz 5 kg
1.4.5 | Svaru mērvienības SI sitēmā
1.4.6 | Sveršanas paplātes forma: taisnstūra
1.4.7 | Virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas, bez asiem stūriem un neapstrādātām malām;
1.4.8 | Virsmaz izmēri: vismaz 30x30 | Virsmaz izmēri: vismaz 30x30 cm
1.4.9 | Iekārtai jābūt pirmreizējai verifikācijai, kas veikta 2016.gadā, apliecienošam sertifikātam
1.4.10 | CE marķējums, | CE marķējums un "M" metroloģisais papildmarķējums
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.5 | Parafīna galds
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Modulārais parafīna ieliešanas galds histoloģijas laboratorijai
Tehniskās prasības:
1.5.1 | Modulāram galdam ērta ekspluatācija ar plašu darba virsmu un lielu parafīna konteineru
1.5.2 | Visiem moduļiem vienāds darba augstums
1.5.3 | Priekšsildīšanas un dzesēšanas moduļus iespējams mainīt vietām tā lai varētu pielāgot katra darbinieka darba plūsmas prasībām
1.5.4 | Parafīna galds sastāv no trīs moduļiem: priekšsildīšanas, dzesēšans un parafīna ieliešanas modulis
1.5.5 | Parafīna ieliešanas modulis:
1.5.5.1 | Temperatūras regulācija:
1.5.5.2 | Parafīna konteinerim ne mazāk kā 80°C
1.5.5.3 | Darba virsmai ne mazāk kā 70°C
1.5.5.4 | Dzesēšanas punktam ne mazāk kā -10°C
1.5.5.5 | Ergonomisks rokas atbalsts uz darba virsmas
1.5.5.6 | Plaša un apsildāma parafīna savākšanas paplāte
1.5.5.7 | Parafīna konteinera ietilpība ne mazāka kā 5L
1.5.5.8 | Dzesēšanas punkta izmēri ne mazāki kā 50x50mm
1.5.5.9 | Pincešu turētājs ar iespēju novietot jebkurā pozīcījā uz darba virsmas
1.5.5.10 | Darba virsmas izgaismošana ar LED gaismu
1.5.5.11 | Palielināmais stikls labākai parauga pozicionēšanai, regulējams
1.5.5.12 | Parafīna plūsma aktivizējama manuāli vai kājas slēdzi, parafīna plūsma regulējama
1.5.5.13 | Parafīna ieliešanas moduļa vadība no mikroprocesora ar programējamu temperatūru, darba dienu, darba laiku, laiku un datumu
1.5.5.14 | Darba virsmas izmēri ne mazāki kā 450x240mm
1.5.6 | Priekšsildīšanas modulis veidnēm un kasetēm:
1.5.6.1 | Ietilpība ne mazāk kā 150 standarta kasetēm un 500 veidnēm
1.5.6.2 | Temperatūras regulācija: ne mazāk kā līdz 80°C
1.5.6.3 | Priekšsildīšanas moduļa vadība no mikroprocesora ar programējamu temperatūru, darba dienu, darba laiku, laiku un datumu
1.5.6.4 | Izmērs: ne mazāk kā 300x570x300mm +/-10mm
1.5.6.5 | Svars ne lielāks kā 15kg
1.5.7 | Dzesēšanas modulis:
1.5.7.1 | Dzesēšanas virsmas ietilpība ne mazāk kā līdz 80 kasetēm
1.5.7.2 | Temperatūras regulācija virsmai: ne mazāk kā līdz -15Co
1.5.7.3 | Virsmas izmēri ne mazāk kā 370x270mm
1.5.7.4 | Dzesēšanas virsmu iespējams papildināt ar caurspīdīgu pārsegu, lai noturētu precīzu virsmas temperatūru un samazinātu enerģijas zudumus
1.5.7.5 | Dzesēšanas moduļa vadība no mikroprocesora ar programējamu temperatūru, darba dienu, darba laiku, laiku un datumu
1.5.7.6 | Izmēri: ne mazāk kā 400x570x300 +/-10mm
1.5.7.7 | Svars ne lielāks kā 25kg
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.6 | Automātisks mikrotoms
| Daudzums (komplekts.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Automātiks rotējošais mikrotoms ar stabilu konstrukciju, darbam ar vienreizējiem asmeņiem
Tehniskās prasības:
1.6.1 | Automātiks rotējošais mikrotoms ar stabilu konstrukciju, darbam ar vienreizējiem asmeņiem
1.6.2 | Slēgta mikrometriskas padeves sistēma, aizsargāta no griešanas atkritumiem
1.6.3 | Automātiska parauga padeve griešanas laikā
1.6.4 | Griezuma biezuma diapazons ne mazāk kā 0.5 - 100 µm
1.6.5 | Griezuma biezuma soļi: | Griezuma soļi 5 diapozonos: 0,5; 1; 2; 5; 10 µm
1.6.5.1 | 0,5–2 μm ar soli 0,5 μm
1.6.5.2 | 2–20 μm ar soli 1 μm
1.6.5.3 | 20–50 μm ar soli 2 μm
1.6.5.4 | 50–100 μm ar soli 5 μm
1.6.5.5 | 100-300 μm ar soli 10 μm
1.6.6 | Griešanas biezums: ne mazāk kā 0.5 - 300 µm
1.6.7 | Parauga retrakcija: ne mazāk kā 0-200 μm
1.6.8 | Horizontālā parauga padeve ne mazāk kā līdz 28 mm
1.6.9 | Vertikālā parauga padeve ne mazāk kā līdz 60 mm
1.6.10 | Parauga orientācija: horizontāli no 0° līdz 8°, vertikāli no 0° līdz 8°, rotācija 360°
1.6.11 | Maksimālais parauga izmērs ne mazāk kā 50x50mm
1.6.12 | Naža turētāja bāze: nobīdes funkcija: ziemeļu – dienvidu 24 mm
1.6.13 | Parauga padošanas ātrums, lēnais: 75 / 150 / 300 / 600 μm/s
1.6.14 | Parauga padošanas ātrums, normālais: 3000 μm/s
1.6.15 | Paraugu padošanas atmiņa: 2 pozīcijās programējama
1.6.16 | Griešanas ātrums regulējams ar slīdošo slēdzi ne mazāk kā
1.6.17 | 3 – 400 mm/s
1.6.18 | Griešanas režīmi: nepārtraukts, viens, šūpojošs, logs, programējams
1.6.19 | Griešanas logs: 4 izmēru pēc izvēles
1.6.20 | Mikrotoms ar griezuma skaitītju
1.6.21 | Maināms asmeņa leņķis
1.6.22 | Griešanas roktura bloķēšana pie roktura
1.6.23 | Griešanas roktura bloķēšana katrā pozīcijā
1.6.24 | Informācijas panelis par griezuma biezumu, griezumu skaitu atrodas virs paraugu padeves
1.6.25 | Avārijas slēdzis
1.6.26 | Iespējams papildināt ar ārēju kontroles paneli
1.6.27 | 3 komponentu asmens turētājs
1.6.28 | Pirkstu aizsardzības mehānisms
1.6.29 | Naža izņemšanas mehānisms
1.6.30 | Svars ne mazāks kā 34kg
1.6.31 | Izmēri ne lielāki kā 500x650x350mm +/- 10mm | Izmēri ne lielāki kā 510x680x360mm
| Komplektācija: | Daudzums (gab.): | Cena par vienību EUR bez PVN:
1.6.32 | Universālās kasetes turētājs | 1
1.6.33 | Zema un augsta profila nažu turētājs | 1
1.6.34 | Kājas pedālis | 1
1.6.35 | Griezumu atkritumu trauks | 1
1.6.36 | 1 kasete ar vienreizējiem asmeņiem (50gab.) | 1
1.6.37 | Putekļu pārvalks | 1
1.6.38 | Lietošanas instrukcija | 1
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.7 | Manuāls mikrotoms
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Manuāls rotējošais mikrotoms ar stabilu konstrukciju, darbam ar vienreizējiem asmeņiem
Tehniskās prasības:
1.7.1 | Manuāla griezumu griešana
1.7.2 | Griezumu biezuma diapazonam jābūt ne mazāk kā no 0,5 – 60 µm.
1.7.3 | Griezuma biezuma soļi: | Griezuma soļi 3 diapozonos: 0,5; 1; 2 µm
1.7.3.1 | 0.5 -2µm ar soli 0,5µm
1.7.3.2 | 2 - 10 µm ar soli 1µm
1.7.3.3 | 10 - 60 µm ar soli 2µm
1.7.4 | Parauga piegriešana: ne mazāk kā 4 soļos 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm,
1.7.5 | Horizontālā parauga padeve ne mazāk kā līdz 28 mm
1.7.6 | Vertikālā parauga padeve ne mazāk kā līdz 60 mm
1.7.7 | Parauga orientācija: horizontāli no 0° līdz 8°, vertikāli no 0° līdz 8°, rotācija 360°
1.7.8 | Maksimālais parauga izmērs ne mazāk kā 50x50mm
1.7.9 | Naža turētāja bāze: nobīdes funkcija: ziemeļu – dienvidu 24 mm
1.7.10 | Maināms asmeņa leņķis
1.7.11 | Griešanas roktura bloķēšana pie roktura
1.7.12 | Griešanas roktura bloķēšana katrā pozīcijā
1.7.13 | Akustisks signāls parauga kustības beigu pozīcijā
1.7.14 | Bez vibrāciju mikrotoma pamatnes plate
1.7.15 | Svars ne mazāks kā 33kg
1.7.16 | Izmēri ne lielāki kā 500x650x350 mm | Izmēri ne lielāki kā 510x680x360mm
1.7.17 | 3 komponentu asmens turētājs ar pirkstu aizsardzības un naža izņemšanas mehānismu
1.7.18 | Iespējams papildināt mikrotomu ar izgaismotu palielināmo stiklu
| Komplektācija: | Daudzums (gab.): | Cena par vienību EUR bez PVN:
1.7.19 | Universālās kasetes turētājs | 1
1.7.20 | Zema un augsta profila nažu turētājs | 1
1.7.21 | Griezumu atkritumu trauks | 1
1.7.22 | 1 kasete ar vienreizējiem asmeņiem (50gab.) | 1
1.7.23 | Putekļu pārvalks | 1
1.7.24 | Lietošanas instrukcija | 1
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.8 | Mērcēšanas vanna un priekšmetstikliņu sildītājs
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Nodrošina ūdens sildišanu priekš histoloģisko paraugu gatavošanas
Tehniskās prasības:
1.8.1 | Ergonomiski orientēta un un plašu žāvēšanas zonu priekšmetstikliem
1.8.2 | Integrēta ūdens vannas izgaismošana (LED, balta/zila)
1.8.3 | Tvertnes tilpums vismaz 2l
1.8.4 | Mikroprocesora termostata kontrole
1.8.5 | Pārkaršanas aizsardzība
1.8.6 | Temperatūras diapazons: līdz 60oC (gan ūdens vannai, gan priekšmetstiklu sildītājam)
1.8.7 | Priekšmetstiklu sildītāja ietilpība: 30 priekšmetstikl
1.8.8 | Virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas, bez asiem stūriem un neapstrādātām malām;
1.8.9 | Vadība: programmējama temperatūra, darba dienas, darba laiks, laiks un datums
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.9 | Darba galds orgānu izgriešanai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Galds ir aprīkots ar ventilācijas nosūces sistēmu. Šī sistēma nodrošina, ka darba telpā nenokļūst piesārņojums, piemēram formaldehīds ko izmanto, strādājot ar histoloģisko preparātu.
Tehniskās prasības:
1.9.1 | Divas darba vietas
1.9.2 | Augstums vismaz 750 mm
1.9.3 | Izgatavots no nerūsējošā tērauda ANSI 304
1.9.4 | Izturīga konstrukcija
1.9.5 | Apakšējā daļa ir sašaurināta ērtai kāju novietošanai
1.9.6 | Izlietne vismaz 400 x 400 x 200 mm
1.9.7 | Iebūvēta aprasošanas sistēma ar vadības vārstu
1.9.8 | Gaisa nosūces izvads var būt gan labajā gan kreisajā pusē
1.9.9 | Darba vieta veidota no izturīgām perforētām plāksnēm
1.9.10 | Maisītājkrāns ar izvelkamu dušas uzgali
1.9.11 | Formalīna noteka ar sietu
1.9.12 | Gaisa plūsmas ražība vismaz: 1000m3/h
1.9.13 | Materiāls: Nerūsējošais tērauds ( ANSI 304)
1.9.14 | Perforēta darba virsma vismaz: 1200x900 mm
1.9.15 | Aukstā/karstā ūdens savienojums: 1/2 ''
1.9.16 | Kanalizācijas savienojums: 2''
1.9.17 | Gaisa nosūces caurules savienojums: 250 mm
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:

## II
18.04.2016. |  |  | VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Patoloģijas institūta aprīkojums
2. daļa Morga aprīkojums
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no preces nodošanas ekspluatācijā;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas teritorijā;
8) | Iesniegt piegādātāja apliecinājumu, ka viņu rīcībā ir vismaz viens servisa inženieris, kas var apkalpot piedāvātās ierīces;
9) | Iesniegt ierīču EK atbilstības deklarāciju, kurā ir apliecināta ierīces atbilstība ES direktīvām un standartiem, kas attiecināmi uz šo ierīci.
10) | Piegādātājam ir jānodrošina ierīces elektrodrošības, funkciju testēšanu un raksturlielumu pārbaudi pēc piegādātāja pieprasījuma, pārbaudes protokolus nododot pasūtītājam.
11) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
12) | Piegādātājs nodrošina iekārtas garantijas laikā veicamās tehniskās apkopes un pārbaudes, atbilstoši ierīces dokumentācijai un Latvijas likumdošanai.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.1 | Autopsijas galds
| Daudzums (komplekts.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Autopsijas galds ar centrālo atbalstu ir izgatavots no nerūsējošā tērauda. Galda malās ir noņemama perforēta materiāla zona caur kuru tiek nosūktas visas nepatīkamās smakas. Darba virsma veidojas no iestumjamas paplātes ar noteku. Līdz ar to mirušā ķermeni ar izvelkamās paplātes palīdzību var viegli pārvietot uz transporta ratiem un no ratiem uz ledusskapi. Darba virsma ir norobežota ar augstu bortu. Izlietne atrodas galda galā un ir savienota ar darba virsmu bezšuvju veidā. Iebūvēta aprasošanas sistēma nodrošina, ka galda iekšējā virsma vienmēr būs tīra. Visi pieslēgumi, tostarp ventilācijas kanāls ir iebūvēti galda kājā. Galdam ir jābūt savienotam ar centrālo ventilācijas sistēmu, kura nodrošina nosūci vismaz 1000 m3 /h.
Tehniskās prasības:
2.1.1 | Galda izmēri: ne mazāk kā 2650 x 850 x 750 - 1040mm | Galda izmēri: ne mazāk kā 2650 x 850 x 800 mm
2.1.2 | Izlietnes izmēri ne mazāki kā: 400x400x200
2.1.3 | Augstuma regulācija elektriska. Pieslēgums: 230 V/1Ph/50Hz
2.1.4 | Galda nestspēja: ne mazāk kā 200kg
2.1.5 | Materiāls: Nerūsējošais tērauds ANSI 304
2.1.6 | 2 mitruma drošas, slēgtas rozetes;
2.1.7 | rullīšu sistēma paplātes ērtai iestumšanai;
2.1.8 | Ar celi regulējams jaucējkrāns ērtai lietošanai;
2.1.9 | galda sāna malā , vienā līmenī ar jaucējkrānu, stiprinājums dušas uzgaļa novietošanai;
2.1.10 | pārplūdes noteka;
2.1.11 | Galdam ir jābūt savienotam ar centrālo ventilācijas sistēmu, kura nodrošina nosūci vismaz 1000 m3 /h.
2.1.12 | Visi pieslēgumi, tostarp ventilācijas kanāls ir iebūvēti galda kājā.
2.1.13 | galda virsmas augstuma regulēšana: zemākajā pozīcijā ne mazāk kā 750 mm
2.1.14 | Augstuma regulācija diapazons ne mazāk kā 250 mm
2.1.15 | sprinkleru vārsts, novietots galda malā , vienā līmenī ar jaucējkrānu un dušas uzgali;
2.1.16 | Nerūsējošā tērauda "Trepjveida" (virsmas ir savstarpēji nobīdītas un tās nepārklāj viena otru) orgānu sadalīšanas galdiņš: pirmais līmenis orgāniem, otrais līmenis instrumentu novietošanai
2.1.17 | Pieslēgumi:
2.1.17.1 | Karstais ūdens: Ø 1/2"
2.1.17.2 | Aukstais ūdens: Ø 1/2"
2.1.17.3 | Ventilācijas caurules pieslēguma diametrs: Ø 250 mm
2.1.17.4 | Nosūces ražība : min. 1000 m3/h
2.1.17.5 | Kanalizācija: Ø 50 mm
| Komplektācija: | Daudzums (gab.): | Cena par vienību EUR bez PVN:
2.1.18 | Autopsijas galds | 1 | 0
2.1.19 | Orgānu sadalīšanas galdiņš komplektā ar Instrumentu šālīti. | 1 | 0
2.1.20 | Galda virsmā iestumjama paplāte | 1 | 0
2.1.21 | Galvas atbalsts | 1 | 0
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.2 | Laminārās plūsmas un apgaismošanas iekārta autopsijas galdam
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Nodrošina atbilstošu ventilāciju un apgaismojumu operatora darbā vietā
Tehniskās prasības:
2.2.1 | Fiksējama pie griestiem;
2.2.2 | Materiāls: nerusējošais tērauds ANSI 304
2.2.3 | Aprīkota ar lampām: 4 x 58 W
2.2.4 | Apgaismojuma spilgtums: ne mazāk kā 2000Lx
2.2.5 | Krāsas temperatūra: 5500°K | Krāsas temperatūra: 5600±200°K
2.2.6 | Spriegums: 230V/50Hz
2.2.7 | Gaismas plūsma vismaz 750 m3/h
2.2.8 | Ventilācijas izvadi: 2 x 200mm
2.2.9 | Izmēri ne mazāki kā 1000 x 2400 x 300 mm
EKK:
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.3 | Oscilējošais autopsijas zāģis ar vakuuma sūkni
| Daudzums (komplekts.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Kompakts, pārvietojams, ūdensdrošs autopsijas zāģis ar vakuuma atsūkšanas sistēmu patoloģijas nodaļai
Tehniskās prasības:
2.3.1 | Kompakta rokas iekārta ar maināmiem zāģa asmeņiem. Jāpiegādā: 10gab. asmeņi 64mm diametrā, 10gab. asmeņi 76mm diametrā, 10gab. segmentēts asmenis ar 51mm rādiusu.
2.3.2 | Iekārta sastāv no trīs moduļiem: Vakuuma iekārta; barošanas modulis; zāģis kas ir savā starpā savietojami
2.3.3 | Motora piedziņa ar zemu spriegumu drošai darbībai
2.3.4 | Jaudīga sūkšana ar trīskāršu filtru sistēmu
2.3.5 | Vienkārši nomaināmi asmeņi
2.3.6 | Vakuuma iekārta:
2.3.6.1 | Savākšanas trauka tilpums ne mazāks kā 5 litri
2.3.6.2 | Spriegums: 230V/50Hz
2.3.6.3 | Filtrācija: 99.997% pie 0,6 mikroniem atbilstoši BS3928
2.3.6.4 | Gaisa plūsma ne mazāk kā 30 l/sek.
2.3.7 | Barošanas modulis:
2.3.7.1 | Spriegums: 230V/50H; Izejas spriegums uz zāģi: 40v DC
2.3.7.2 | Aizsardzības klase vismaz IP 44
2.3.8 | Zāģis:
2.3.8.1 | Motors: Līdzstrāvas, pastāvīgo magnētu
2.3.8.2 | Ātrums: ne mazāks kā 12000 apgr./min.
2.3.8.3 | Aizsardzības klase vismaz IP 67
2.3.8.4 | Skaļums: ne lielāks par 40 dB (A)
2.3.8.5 | Svars: ne lielāks par 1,5 kg
2.3.8.6 | Vakuuma caurule: 1500 mm +/-5mm
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.4.1 | Morga ledusskapis 16 vietas
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Ledusskapis paredzēts 16 mirušo uzglabāšanai
Tehniskās prasības:
2.4.1 | Ledusskapis ar aukstuma agregātu (split sistēma).
2.4.2 | Sienu pildījums ar poliuretāta putām vai ekvivalentu. Sienas sastāv no paneļiem, kuri savstarpēji savienojami ar integrētiem metāla āķiem.
2.4.3 | Izolācijas biezums vismaz 80 mm.
2.4.4 | Kamerai ir četrs durvis . Durvju izmērs ne mazāks kā 680x2000mm
2.4.5 | Durvis ir aprīkotas ar magnētiskām blīvēm un atslēgām
2.4.6 | Durvis ir aprīkotas ar avārijas atvēršanas mehānismu.
2.4.7 | Apgaismojums kameras iekšpusē (ūdens drošs ,IP44)
2.4.8 | Ledusskapja virsmas izgatavotas no tērauda, kuras ir pārklāts ar pulverkrāsu.
2.4.9 | Kamera ir aprīkota četriem paplāšu statīviem un ar 16 izvelkamām ķermeņa uzglabāšanas paplātēm.
2.4.10 | Paplāšu izmērs: 2080X620x90 mm; Nestspēja: 200kg | Paplāšu izmērs vismaz 2000x590x30 mm, Nestspēja vismaz 200 kg
2.4.11 | Paplāšu materiāls – nerūsējošais tērauds
2.4.12 | Četri mirušo uzglabāšanas paplāšu statīvi. Statīvu izmēri 680 x 2100 x 1570 mm pirmā līmeņa augstums: 220 mm otrā līmeņa augstums: 670 mm trešā līmeņa augstums: 1120 mm ceturtā līmeņa augstums: 1570 mm | Divi, četru līmeņu, mirušo uzglabāšanas paplāšu statīvi: starpība starp līmeņiem un augšējo ledusskapja virsmu vismaz 45 cm. Statīvu izmēri 680 x 2100 x 1240 mm pirmā līmeņa augstums: 220 mm otrā līmeņa augstums: 730 mm trešā līmeņa augstums: 1240 mm
2.4.13 | Statīvi ir aprīkoti ar drošības fiksāciju, kad paplātes ir ieliktas.
2.4.14 | Statīvu materiāls - nerūsējošais tērauds
2.4.15 | Aukstuma agregāts, savienojams ar ledusskapi. Elektroniska, pastāvīga iekšējās temperatūras uzturēšana robežās no + 10ºC līdz - 5 ºC pie apkārtējās vides temperatūras max+45 ºC. Spriegums 400v/3Ph/50hz, Dzesēšanas kapacitāte ne mazāk kā 2108W ; Dzesētājviela: R404a. Atkausēšana: elektriska 800W; | Aukstuma agregāts, savienojams ar ledusskapi. Elektroniska, pastāvīga iekšējās temperatūras uzturēšana robežās no + 10ºC līdz - 5 ºC pie apkārtējās vides temperatūras max+45 ºC. Spriegums 400v/3Ph/50hz, Dzesēšanas kapacitāte 2000 ± 200 W ; Dzesētājviela: R404a. Atkausēšana: elektriska 800W;
2.4.16 | Ledusskapju augstums nepārsniedz 2 500 mm
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
2.5 | Morga ledusskapis 14. vietas
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Ledusskapis paredzēts 14 mirušo uzglabāšanai
Tehniskās prasības:
2.5.1 | Ledusskapis ar aukstuma agregātu (split sistēma).
2.5.2 | Sienu pildījums ar poliuretāta putām vai ekvivalentu. Sienas sastāv no paneļiem, kuri savstarpēji savienojami ar integrētiem metāla āķiem.
2.5.3 | Izolācijas biezums vismaz 80 mm.
2.5.4 | Kamerai ir četras durvis . Durvju izmērs ne mazāks kā 680x2000mm
2.5.5 | Durvis ir aprīkotas ar magnētiskām blīvēm un atslēgām
2.5.6 | Durvis ir aprīkotas ar avārijas atvēršanas mehānismu.
2.5.7 | Apgaismojums kameras iekšpusē (ūdens drošs ,IP44)
2.5.8 | Ledusskapja virsmas izgatavotas no tērauda, kuras ir pārklāts ar pulverkrāsu.
2.5.9 | Kamera ir aprīkota ar diviem paplāšu statīviem katrā trīs līmeņi un diviem paplāšu statīviem katrā ir četri līmeņi
2.5.10 | Paplāšu izmērs: 2080X620x90 mm; Nestspēja: 200kg | Paplāšu izmērs vismaz 2000x590x30 mm, Nestspēja vismaz 200 kg
2.5.11 | Paplāšu materiāls – nerūsējošais tērauds
2.5.12 | Divi, četru līmeņu, mirušo uzglabāšanas paplāšu statīvi. Statīvu izmēri 680 x 2100 x 1570 mm pirmā līmeņa augstums: 220 mm otrā līmeņa augstums: 670 mm trešā līmeņa augstums: 1120 mm ceturtā līmeņa augstums: 1570 mm Divi , trīs līmeņu, mirušo uzglabāšanas paplāšu statīvi. Statīvu izmēri 680 x 2100 x 1240 mm pirmā līmeņa augstums: 220 mm otrā līmeņa augstums: 730 mm trešā līmeņa augstums: 1240 mm | Divi, četru līmeņu, mirušo uzglabāšanas paplāšu statīvi: starpība starp līmeņiem un augšējo ledusskapja virsmu vismaz 45 cm. Divi ,trīs līmeņu, mirušo uzglabāšanas paplāšu statīvi: starpība starp līmeņiem un augšējo ledusskapja virsmu vismaz 50 cm. Statīvu izmēri 680 x 2100 x 1240 mm pirmā līmeņa augstums: 220 mm otrā līmeņa augstums: 730 mm trešā līmeņa augstums: 1240 mm
2.5.13 | Statīvi ir aprīkoti ar drošības fiksāciju, kad paplātes ir ieliktas.
2.5.14 | Statīvu materiāls - nerūsējošais tērauds
2.5.15 | Aukstuma agregāts, savienojams ar ledusskapi. Elektroniska, pastāvīga iekšējās temperatūras uzturēšana robežās no + 10ºC līdz - 5 ºC pie apkārtējās vides temperatūras max+45 ºC. Spriegums 400v/3Ph/50hz , Dzesēšanas kapacitāte ne mazāk kā 2108W ; Dzesētājviela: R404a. Atkausēšana: elektriska 800W;
2.5.16 | Ledusskapju augstums nepārsniedz 2 500 mm
EKK:
Nomenklatūra:
2.6 | Ķermeņu pārvietošanas un pacelšanas rati
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Ķermeņa pārvietošanas un pacelšanas rati ķermeņu pārvietošanai uz un no 3-4 līmeņu saldētavām
Tehniskās prasības:
2.6.1 | Izmēri , kad platforma ir paceltā pozīcijā: vismaz 2200x750 x 2100mm | Platformas izmēri: vismaz 2200x750 mm
2.6.2 | Izmēri , kad platforma ir nolaistā pozīcijā: vismaz 2200x750 x 300mm | Augstuma regulācija: lai sasniedzot augstāko un zemāko līmeni piedāvātajā leduskapī augstuma nobīde nedrīkst pārsniegt 8 cm zemākajā un 0 cm augstākajā pozīcijā
2.6.3 | Materiāls krāsots tērauds
2.6.4 | Maksimālais celšanas svars ne mazāk kā 230 kg | Maksimālais celšanas svars ne mazāk kā 200 kg
2.6.5 | Riteņu izmērs vismaz 125mm, gumijoti
2.6.6 | Elektrohidraulisks pacēlājs, kas darbojas no iebūvēta akumulatora. | Elektrohidraulisks vai elektromehānisks pacēlājs, kas darbojas no iebūvēta akumulatora.
2.6.7 | Iebūvēts drošības slēdzis
2.6.8 | Divi ar kāju darbināmi slēdži kustīgās platformas darbināšanai
2.6.9 | Paceļamajā platformā iebūvēti pieci rullīši , kas nodrošina ērtu un drošu paplāšu pārvietošanu
2.6.10 | Paplātes nostiprināšanas ierīcei jānostiprina ķermeņa paplāti.
| EKK: | 52201
Nomenklatūra: