## 1. daļa
1. pielikums iepirkumam ID Nr. PSKUS 2016/76
Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu transportu un piegādi
2) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma
3) | Garantija laiks daudzreizlietojamām precēm 24 mēneši, vienreizlietojamām precēm 6 mēneši no Preces piegādes dienas
4) | Saderīgi un lietojami ar Pasūtītāja īpašumā esošo elektroķirurģijas ierīci Force Triad
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
7) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes
8) | Uz katra instrumenta vai tā sterilā iepakojuma ir jābūt uzdrukātam ražotāja logo un artikula numuram
9) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu, par saderību ar norādīto iekārtu. Piedāvāto instrumentu izmēri var atšķirties ± 10% no tehniskajās prasībās norādītajiem izmēriem
10) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu
1. iepirkuma priekšmeta daļa
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | LigaSure instrumenti LAP operācijām
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods, attiecīgi:
1.1 | Funkcijas:
1.1.1 | Ķirurģiskie instrumenti audu liģēšanas un dalīšanas nodrošināšanai to diametrā līdz 7mm laparoskopisko operāciju laikā.
1.2 | Kopējās tehniskās prasības:
1.2.1 | Instrumenta darba virsma klāta ar speciālu keramisku pārklājumu, kas pasargā apkārt esošos audus no termiskā apdeguma,vienlaicīgi nodrošinot drošu hemostāzi un augstu temperatūru līdz 80˚C uz instrumenta darba virsmām.
1.2.2 | Instrumentu darba virsma klāta ar sīku rievojumu, kas nodrošina audu neizslīdēšanu no tā.
1.2.3 | Instrumentu aktivācija jānodrošina kā ar kājslēdzi, tā ar rokas vadību uz instrumenta darba roktura.
1.3 | Instrumentu saraksts:
1.3.1 | Bipolārās koagulācijas LigaSure instruments ar integrātu monopolārās koagulācijas nazi tā darba virmā. Instrumenta garums 37 cm, diametrs 5mm, taisns. (Covidien atsauces nr. LS1500 vai analogs)
1.3.2 | Bipolārās koagulācijas LigaSure instruments 37 cm garš 10 mm diametrā, taisns. (Covidien atsauces nr. LS1037 vai analogs)
1.3.3 | Bipolārās koagulācijas LigaSure instuments, liekts (Maryland), garums 37 cm, diametrs 5mm. (Covidien atsauces nr. LF1737 vai analogs)
1.3.4 | Bipolārās koagulācijas LigaSure instuments, liekts (Maryland), garums 44 cm, diametrs 5mm. (Covidien atsauces nr. LF1744 vai analogs)
1.3.5 | Bipolārās koagulācijas LigaSure instruments ‘’Blunt tip’’ paredzēts pielietot Gastric bypass, Nephrectomy, hysterectomijas, splenectomijas u.c. ķirurģiskajās manipulācijās.Instruments atraumatisks ar iespēju veikt arī audu disekciju. 37 cm garš, diametrs 5mm darba virsmas garums 19,5mm, griešanas 17,8mm. Darba virsmas platums 5mm. (Covidien atsauces nr. LF1637 vai analogs)
1.3.6 | Bipolārās koagulācijas LigaSure instruments ‘’Blunt tip’’ paredzēts pielietot Gastric bypass, Nephrectomy, hysterectomijas, splenectomijas u.c. ķirurģiskajās manipulācijās.Instruments atraumatisks ar iespēju veikt arī audu disekciju. 44 cm garš, diametrs 5mm darba virsmas garums 19,5mm, griešanas 17,8mm. Darba virsmas platums 5mm. (Covidien atsauces nr. LF1544 vai analogs)
2. | LigaSure instrumenti konvencionālajām operācijām
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods, attiecīgi:
2.1 | Funkcijas:
2.1.1 | Ķirurģiskie instrumenti audu, limfezglu un asinsvadu liģēšanas un dalīšanas nodrošināšanai to diametrā līdz 7mm konvencionālo operāciju laikā.
2.2 | Kopējās tehniskās prasības:
2.2.1 | Instrumenta darba virsma klāta ar speciālu keramisku pārklājumu, kas pasargā apkārt esošos audus no termiskā apdeguma,vienlaicīgi nodrošinot drošu hemostāzi un augstu temperatūru līdz 80˚C uz instrumenta darba virsmām.
2.2.2 | Instrumentu darba virsma klāta ar sīku rievojumu, kas nodrošina audu neizslīdēšanu no tā.
2.2.3 | Instrumentu aktivācija jānodrošina kā ar kājslēdzi, tā ar rokas vadību uz instrumenta darba roktura.
2.3 | Instrumentu saraksts:
2.3.1 | LigaSure instruments operācijām mazajā iegurnī: uroloģijā, vispārējā ķirurģijā, ginekoloģijā. Instrumenta garums 18cm tā darba virsma liekta 14˚leņķī attiecībā pret darba rokturi. Aktīvās darba virsmas garums 36mm, griešana – 34mm. (Covidien atsauces nr. LF4318 vai analogs)
2.3.2 | LigaSure instrumenti vairogdziedzera, ārējo hemoroīdu, mastectomijas un dažādu zemādas veidojumu dalīšanai. Instruments vizuāli atgādina grieznes . Tā garums 18,8 cm, darba virsma attiecībā pret darba rokturi liekta 28˚ leņķī. Aktīvās darba virsmas garums 16,5 mm, griešana 14,7 mm. (Covidien atsauces nr. LF1212 vai analogs)
2.3.3 | Bipolārās koagulācijas LigaSure instruments 20 cm garš 10 mm diametrā, taisns. Darba virsmas garums 22mm, griešana - 20mm. Izmantojams vispārējā ķirurģijā. (Covidien atsauces nr. LS1020 vai analogs)
2.3.4 | Bipolārās koagulācijas LigaSure instruments garums 23 cm, instrumenta rotācijas leņķis 350˚.Darba virsma garums 20mm, griešana 18mm. (Covidien atsauces nr. LF1723 vai analogs)
2.3.5 | Bipolārās koagulācijas LigaSure instruments ‘’Blunt tip’’ paredzēts pielietot Gastric bypass, Nephrectomy, Prostatectomia, whipple, aknu rezekcijai hysterectomijas, splenectomijas u.c. ķirurģiskajās manipulācijās.Instruments atraumatisks ar iespēju veikt arī audu disekciju. Instruments 20 cm garš, taisns vai liekts diametrs 5mm darba virsmas garums 19,5mm, griešanas 17,8mm. Darba virsmas platums 5mm. (Covidien atsauces nr. LF1520 vai analogs)
3 | Monopolāro instrumentu vads
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
5.1 | Vienreizlietojams
5.2 | 4 mm intrumentu savienojums
5.3 | Paredzēts laparaskopisko instrumentu aktivizēšanai
5.4 | Vismaz 4 m garš vads
5.5 | Covidien atsauces nr. FT0510 vai analogs
Cena kopā EUR bez PVN:

## 2.daļa
Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu transportu un piegādi
2) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma
3) | Garantija laiks daudzreizlietojamām precēm 24 mēneši no Preces pieņemšanas dienas
4) | Saderīgi un lietojami ar Pasūtītāja īpašumā esošō elektroķirurģijas ierīci Force Triad
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
7) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes
8) | Uz katra instrumenta vai tā sterilā iepakojuma ir jābūt uzdrukātam ražotāja logo un artikula numuram
9) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu, par saderību ar norādīto iekārtu. Piedāvāto instrumentu izmēri var atšķirties ± 10% no tehniskajās prasībās norādītajiem izmēriem
10) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu
2.Iepirkuma priekšmeta daļa
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija,veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Bipolārās koagulācijas aktivizācijas kājslēdzis
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1 | Daudzreizlietojams (ja noteikts norādīt sterilizācijas reizes)
1.2 | Vismaz 4 m garš vads
1.3 | Covidien atsauces nr. E6019 vai analogs
2 | Monopolāro režīmu kājslēdzis
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.1 | Daudzreizlietojams (ja noteikts norādīt sterilizācijas reizes)
2.2 | Paredzēts laparaskopisko instrumentu aktivizēšanai
2.3 | Vismaz 4 m garš vads
2.4 | Trīsslēdžu
2.5 | Covidien atsauces nr. FT6003 vai analogs
Cena kopā EUR bez PVN:

## 3.daļa
Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums
Vispārīgās prasības:
1) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma;
2) | Saderīgi un lietojami ar Pasūtītāja īpašumā esošō elektroķirurģijas ierīci Force Triad
3) | Garantija laiks vienreizlietojamām precēm 6 mēneši no Preces pieņemšanas dienas
4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) | Uz katra instrumenta vai tā sterilā iepakojuma ir jābūt uzdrukātam ražotāja logo un artikula numuram
8) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu, par saderību ar norādīto iekārtu.
9) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
3. iepirkuma priekšmeta daļa
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Aktīvais elektrods
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
6.1 | Vienreizlietojams
6.2 | Ar trīs aktivizācijas pogām (griešanas, koagulācijas un saudzējošais režīms)
6.3 | Roktura sānos slīdīgs slēdzis, kas nodrošina strāvas stipruma maiņu
6.4 | Aktīvā elektroda visrsma pārklāta ar silikona elastomēra materiālu
6.5 | Covidien atsauces nr. FT3000 vai analogs
2 | Aktīvie elektrodi ar EDGE vai ekvivalentu pārklājumu
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
7.1 | Vienreizlietojami, sterili
7.2 | Elektrodu garums 6-16 cm
7.3 | Savienojuma vietas diametrs ir 2,4 mm
7.4 | Adatas un nažu tipa eletrodi
7.5 | Elektroda darba virsma klāta ar speciālu pārklājumu tā, lai aktīvas būtu tikai elektroda sānu virsmas, nodrošinot drošu un precīzu griezienu
7.6 | Covidien atsauces nr. E14XX vai analogi
Cena kopā EUR bez PVN: